## Slide 1: Σύγχρονες μέθοδοι ενόργανης ανάλυσης
Ενότητα 2: Τεχνικές ποσοτικοποίησης
Βασίλειος Ντουρτόγλου, Αρχοντούλα Χατζηλαζάρου, Ευθαλία Ντουρτόγλου
Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Λύσεις αναλυτικού προβλήματος
Επιλογή Μεθόδου – Βελτιστοποίηση – Επαλήθευση– Επικύρωση.
Δειγματοληψία – Προετοιμασία δείγματος.
Μέτρηση αναλυτικής παραμέτρου (σήματος).
Συλλογή δεδομένων – Στατιστική επεξεργασία.
Μετατροπή σήματος σε χημική πληροφορία.
Μετατροπή χημικής πληροφορίας σε πληροφορία χρήστη.

## Slide 3: Τεχνικές αναλυτικές
Υγροχημικές τεχνικές
  Ογκομετρική ανάλυση.
  Σταθμική ανάλυση.
Ενόργανες τεχνικές
  Ηλεκτροχημικές.
  Φασματοχημικές.
  Χρωματογραφικές.
  Διάφορες (ανοσοχημικές, ραδιοχημικές, κλπ.).

## Slide 4: Σταδία ενόργανης τεχνικής ανάλυσης
Παραγωγή σήματος – φορέα αναλυτικής πληροφορίας / τροποποίηση σήματος πηγής οργάνου από δείγμα.
Ανίχνευση σήματος με μεταλλάκτη (μετατροπή φυσικού ή φυσικοχημικού σήματος σε ηλεκτρικό σήμα).
Ενίσχυση σήματος και τροποποίηση (απαλλαγή θορύβων)
Παρουσίαση απόλυτης ή σχετικής τιμής σήματος με μεταλλάκτη εξόδου (αναλογικό ή ψηφιακό όργανο μέτρησης, καταγραφέας, ολοκληρωτής).

## Slide 5: Βαθμονόμηση (calibration) /τεχνικές ποσοτικοποίησης
Η επιτυχία αξιόπιστων αποτελεσμάτων απαιτεί καλή διαδικασία βαθμονόμησης.
Εκτός ελάχιστων περιπτώσεων αναλυτικών τεχνικών, όλες οι άλλες αναλυτικές τεχνικές παρέχουν ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ αναλυτικής παραμέτρου (σήμα) y.
Απαιτείται βαθμονόμηση για τον υπολογισμό συγκεντρώσεως του αναλύτη.
Απαιτείται εμπειρική ή θεωρητική σχέση μεταξύ αναλυτικής παραμέτρου (σήματος) και συγκεντρώσεως ή ποσότητας x
αναλυτική συνάρτηση ή συνάρτηση βαθμονόμησης (calibration function): y = g(x)

## Slide 6: Παραδείγματα συναρτήσεων βαθμονόμησης 1/2
Φασματοφωτομετρία (Νόμος Lambert – Beer):
Α (απορρόφηση) = ε b c
Φθορισμομετρία:
F (ισχύς φθορισμού) = 2,3 Φ P0 ε b c = k c
Φλογοφασματομετρία εκπομπής:
P (ισχύς εκπεμπ. ακτινοβολίας) = k c
Υγρo- και αεριο-χρωματογραφία:
Α (εμβαδόν κορυφής) = k c

## Slide 7: Παραδείγματα συναρτήσεων βαθμονόμησης 2/2
Ποτενσιομετρία (Εξίσωση Nernst):
E (δυναμικό) = Eσταθ + S log α = E’σταθ + S log c
Πολαρογραφία (Εξίσωση ρεύματος διαχύσεως Ilkovic):
Id (ρεύμα διαχύσεως) = 708 n D1/2 C m2/3 t1/6 = k C.
Ανοσοχημική τεχνική:
Logit y = a + log C, όπου logit y = ln [y/(1-y)] και y = B/B0 (B: σήμα προτύπου, Β0: σήμα μηδενικού προτύπου).

## Slide 8: Συγκέντρωση C- σήμα y κατάλληλο μαθηματικό μοντέλο 1/2
Προσαρμογή
Πλέον εύχρηστη συνάρτηση βαθμονόμησης είναι γραμμική (linear), διέρχεται από την αρχή των αξόνων (origin) και είναι εφαρμόσιμη σε ευρεία δυναμική περιοχή συγκεντρώσεων.
Στην πράξη εμφανίζονται αποκλίσεις από ιδανική γραμμή βαθμονόμησης.

## Slide 9: Συγκέντρωση C- σήμα y κατάλληλο μαθηματικό μοντέλο 2/2
Παραδείγματα
  Αποκλίσεις νόμου Beer (πυκνά διαλύματα, χημική ισορροπία σωματιδίων, παράσιτη ακτινοβολία).
  Καμπύλωση στην ποτενσιομετρία ιοντικών αισθητήρων σε πυκνές συγκεντρώσεις).
  Καμπύλωση στη φλογοφωτομετρία λόγω αυτοαπορρόφησης.
  Για την πλειονότητα των αναλυτικών τεχνικών, χρησιμοποιείται η γραμμική εξίσωση βαθμονόμησης:
y = a + b x
όπου y = αναλυτικό σήμα, x = συγκέντρωση προτύπων, a = τομή στον άξονα των y και b = κλίση.

## Slide 10: Καμπύλης βαθμονόμησης ή αναφοράς (calibration curve)
Ορίζουμε την καλύτερη ευθεία που πρέπει να χαραχθεί.
Ορίζουμε τη γραμμική περιοχή (περιοχή εργασίας).
Βρίσκουμε ποιό είναι το σφάλμα και τα όρια εμπιστοσύνης των παραμέτρων της τομής και της κλίσεως της ευθείας.
Βρίσκουμε ποιο είναι το σφάλμα και τα όρια εμπιστοσύνης στην προσδιοριζόμενη συγκέντρωση του αγνώστου που λαμβάνεται από την καμπύλη βαθμονόμησης.
Χρησιμοποιούμε τη μονοπαραμετρική παλινδρόμηση ή προσαρμογή (univariate regression).

## Slide 11: Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων (Least Squares Method) 1/5
Τα μοντέλα που περιγράφουν τη σχέση μεταξύ y και c μπορούν να παρασταθούν από τη γενική συνάρτηση:
y = f (x, a, b1…, bm)
Όπου, a, b1, …, bm είναι παράμετροι της συνάρτησης.
Δεχόμαστε ότι οι τιμές x στερούνται σφάλματος. Τίθενται στον οριζόντιο άξονα.
Οι τιμές y (αναλυτικό σήμα), είναι η εξηρτημένη μεταβλητή, και εμπεριέχουν σφάλμα. Τίθενται στο κάθετο άξονα.
Στόχος της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων είναι να υπολογισθούν οι τιμές των παραμέτρων a, b1, …, bm, για τις οποίες το μοντέλο θα έχει την καλύτερη προσαρμογή στα πειραματικά δεδομένα (xi – yi).

## Slide 12: Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων (Least Squares Method) 2/5
Για τις περισσότερες αναλυτικές τεχνικές η καμπύλη βαθμονόμησης (αναφοράς) περιγράφεται από μια ευθεία γραμμή (γραμμικό μοντέλο) και έτσι χρησιμοποιείται η γραμμική μέθοδος προσαρμογής ελαχίστων τετραγώνων (linear least square regression).
Η σχέση μεταξύ κάθε ζεύγους παρατηρήσεων (xi, yi) παριστάνεται ως:
yi = a +bxi + ei
δηλαδή το σήμα yi συνίσταται από ένα καθορισμένο μέγεθος (a + bxi) που προβλέπεται από το γραμμικό μοντέλο και ένα τυχαίο στατιστικό (σφάλμα) ei.

## Slide 13: Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων (Least Squares Method) 3/5
Στις εξισώσεις οι τιμές των a και b λαμβάνονται από τις σχέσεις:

## Slide 14: Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων (Least Squares Method) 4/5

## Slide 15: Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων (Least Squares Method) 5/5
Προϋποθέσεις για τα ei (υπόλοιπα, αποκλίσεις):
Τα ei είναι τυχαίες μεταβλητές με μέσο όρο μηδέν, με κανονική κατανομή και διασπορά σ2.
Τα ei είναι ανεξάρτητες μεταβλητές.
Όλα τα ei έχουν την ίδια διασπορά σ2. Αυτό σημαίνει ότι η διασπορά σ2 είναι σταθερή σε όλη τη δυναμική περιοχή συγκεντρώσεων και ανεξάρτητη από τις συγκεντρώσεις.

## Slide 16: Σύνοψη πορείας προσαρμογής (παλινδρόμησης)
Επιλογή του μοντέλου.
Υπολογισμός των παραμέτρων του μοντέλου με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.
Αξιολόγηση του μοντέλου.
Υπολογισμός ορίων εμπιστοσύνης των παραμέτρων για τη συνάρτηση παλινδρόμησης και για το αναλυτικό αποτέλεσμα.

## Slide 17: Ανάλυση υπολοίπων (analysis of residuals)
Η ανάλυση των υπολοίπων απαντά:
Επιτυχία της προσαρμογής του γραμμικού μοντέλου στα πειραματικά δεδομένα (lack of fit).
Εάν οι προϋποθέσεις του μοντέλου είναι ορθές.
Μπορούν να γίνουν διαγράμματα των υπολοίπων συναρτήσει των yi ή των ανεξάρτητων μεταβλητών xi.

## Slide 18: Διαστήματα εμπιστοσύνης (confidence intervals)
Η τιμή της προσδιοριζόμενης συγκέντρωσης του αγνώστου εξαρτάται από:
Το σφάλμα μετρήσεως.
Από το διάστημα εμπιστοσύνης της καμπύλης βαθμονομήσεως στο σημείο του αγνώστου, που εξαρτάται από τις αβεβαιότητες των εκτιμητριών των α και b.
Υπολογισμός διακυμάνσεων των α και b:

## Slide 19: Υπολογισμός τυπικής αποκλίσεως συγκεντρώσεως αγνώστου
Για το άγνωστο συγκεντρώσεως x0 μετράται η y0 και βρίσκεται η συγκέντρωση από την εξίσωση της καμπύλης αναφοράς.
Η αβεβαιότητα στη συγκέντρωση x0 βρίσκεται από τους παρακάτω τύπους.

## Slide 20: Συντελεστής συσχετίσεως (correlation coefficient) 1/2
Λέγεται και συντελεστής συσχετίσεως ροπών γινομένων (product-moment correlation).
Ο συντελεστής συσχετίσεως παίρνει τιμές
-1 r +1
και είναι μέτρο της γραμμικότητας της καμπύλης βαθμονόμησης.
Έχει περισσότερη αξία στην ανάλυση συσχετίσεως πειραματικών δεδομένων (correlation analysis).
Ο έλεγχος σημαντικότητας του r επιτυγχάνεται με τον υπολογισμό του κριτηρίου tπειρ και της σύγκρισης του προς το tθεωρ από πίνακες two-tailed t-test για βαθμούς ελευθερίας v= n-2. Εάν tπειρ > tθεωρ τότε υπάρχει σημαντική συσχέτιση.

## Slide 21: Συντελεστής συσχετίσεως (correlation coefficient) 2/2
Τύποι r και tπειρ:

## Slide 22: Γενικές μέθοδοι ποσοτικοποίησης
Μέθοδος πολλαπλών εξωτερικών προτύπων / Καμπύλης αναφοράς (multiple external standards / calibration curve).
Μέθοδος παρεμβολής (bracketing).
Μέθοδος ενός εξωτερικού προτύπου (single external standard).
Μέθοδος προσθήκης γνωστής ποσότητας (standard addition method).
Μέθοδος πολλαπλών προσθηκών γνωστών ποσοτήτων (multiple standard addition).
Μέθοδος μειώσεως κατά γνωστή ποσότητα (standard subtraction).
Μέθοδος εσωτερικού προτύπου (internal standard).
Μέθοδος κανονικοποίησης (normalization).

## Slide 23: Μέθοδος πολλαπλών εξωτερικών προτύπων / καμπύλης αναφοράς 1/3
Τα πρότυπα εργασίας μπορεί να είναι καθαρά διαλύματα αναλύτη στο χρησιμοποιούμενο διαλύτη, στην περίπτωση όμως που το μητρικό υλικό των δειγμάτων (matrix) επηρεάζει την απόκριση της μεθόδου, τα πρότυπα πρέπει να παρασκευασθούν στο ίδιο μητρικό υλικό.
Η μελέτη επίδρασης του μητρικού υλικού επιτυγχάνεται με τη σύγκριση των εξισώσεων παλινδρόμησης από πρότυπα σε μητρικό υλικό και καθαρό διαλύτη.
Τα πρότυπα πρέπει να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα στη γραμμική περιοχή και οπωσδήποτε να περικλείουν τις αναμενόμενες συγκεντρώσεις αγνώστων.
Τα πρότυπα αναλύονται πριν και μετά τα άγνωστα ή μεταξύ των αγνώστων.

## Slide 24: Μέθοδος πολλαπλών εξωτερικών προτύπων / καμπύλης αναφοράς 2/3
Από τα ζεύγη τιμών (xi, yi) χαράσσεται γραφικά η καμπύλη βαθμονόμησης (αναφοράς) σε χιλιοστομετρικό χάρτη (γραφική χάραξη), συνηθίζεται όμως να υπολογίζεται η εξίσωση της ευθείας παλινδρόμησης (regression equation) με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων:
y = a(±sa) + b(±sb) C, r = ………
Ο υπολογισμός του αγνώστου γίνεται γραφικά (πρέπει να αποφεύγεται) ή υπολογιστικά:

## Slide 25: Μέθοδος πολλαπλών εξωτερικών προτύπων / καμπύλης αναφοράς 3/3
Η συχνότητα κατασκευής της καμπύλης αναφοράς εξαρτάται από την ανθεκτικότητα της μεθόδου. Η καθημερινή κατασκευή της εξασφαλίζει αξιοπιστία, αλλά συνεπάγεται κόστος και χρόνο. Σε μεθόδους αυξημένης ανθεκτικότητας μπορεί να ελέγχεται με την ανάλυση ενός προτύπου.
Ο αριθμός των προτύπων, σε περίπτωση γραμμικής σχέσεως βαθμονόμησης μπορεί να είναι 3-6, σε περιπτώσεις ρουτίνας, για απλό έλεγχο μπορεί να είναι και 1-2.
Αποτελεί την πλέον αξιόπιστη μέθοδο ποσοτικοποίησης.

## Slide 26: Μέθοδος παρεμβολής 1/3
Όταν η καμπύλη βαθμονόμησης δεν είναι γραμμική. πχ. στη φλογοφωτομετρία, όπου λόγω αυτοαπορρόφησης υπάρχει καμπύλωση προ τα κάτω, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο παρεμβολής.
Απαιτείται μεγάλος αριθμός προτύπων και χαράσσεται η μη γραμμική καμπύλη βαθμονόμησης. O υπολογισμός του αγνώστου γίνεται γραφικά, χρησιμοποιώντας το τμήμα της καμπύλης μεταξύ δυο σημείων / προτύπων που περικλείουν (bracketimg) το σήμα του αγνώστου και το οποίο τμήμα.

## Slide 27: Μέθοδος παρεμβολής 2/3
Υπολογιστικά υπολογίζεται ως ακολούθως:
  Πρότυπο 1 με συγκέντρωση Cs1 και απόκριση Ps1.
  Πρότυπο 2 με συγκέντρωση Cs2 και απόκριση Ps2
  Άγνωστο Χ με συγκέντρωση Cx και απόκριση Px.

## Slide 28: Μέθοδος παρεμβολής 3/3

## Slide 29: Μέθοδος ενός εξωτερικού προτύπου 1/2
στις περιπτώσεις όπου η μέθοδος παρουσιάζει γραμμική καμπύλη βαθμονόμησης και διέρχεται από την αρχή των αξόνων, δηλαδή τομή α = μηδέν, εφαρμόζουμε την μέθοδο εξωτερικού προτύπου. Ο έλεγχος για στατιστικά μηδενική τομή γίνεται με τη δοκιμασία t (t-test) χρησιμοποιώντας το ttheοr.

## Slide 30: Μέθοδος ενός εξωτερικού προτύπου 2/2
Εάν Px το σήμα του αγνώστου και Ps το σήμα του προτύπου συγκεντρώσεως Cs τότε:
  Στην περίπτωση που η μέθοδος εμφανίζει και σήμα λευκού δείγματος (blank) (από τα αντιδραστήρια ή διαλύτη) η τιμή του αφαιρείται από τις τιμές Px και Ps.
  Η συγκέντρωση Cs επιλέγεται να είναι κοντά στην αναμένομενη συγκέντρωση Cx.

## Slide 31: Μέθοδος προσθήκης γνωστής ποσότητας 1/3
Εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου το μητρικό υλικό του δείγματος ασκεί μεγάλη επίδραση στην συνάρτηση βαθμονόμησης και δεν είναι δυνατή η παρασκευή προτύπων όμοιας σύστασης με τα άγνωστα.
Απαιτείται γραμμική σχέση της καμπύλης βαθμονόμησης και υποχρεωτική διέλευση από αρχή αξόνων (a = 0).
Μετράται το σήμα του αγνώστου P0, γίνεται προσθήκη στο άγνωστο μικρού όγκου (ώστε να μην αλλάξει ο όγκος του αγνώστου) και μεγάλης σχετικά συγκέντρωσης προτύπου του αναλύτη έτσι, ώστε να προκύψει γνωστή αύξηση της συγκέντρωσης ΔC και ξαναμετράμε το σήμα P1.

## Slide 32: Μέθοδος προσθήκης γνωστής ποσότητας 2/3
Δεν απαιτείται η γνώση της κλίσεως b της καμπύλης βαθμονόμησης. Η συγκέντρωση του προστιθέμενου προτύπου πρέπει να είναι τέτοια ώστε ΔC/Cx = 0,5-2.
Η μέθοδος προτείνεται όταν μέρος του αναλύτη βρίσκεται συνδεδεμένο με το μητρικό υλικό (π.χ. πρωτεΐνες), οπότε επιτυγχάνεται προσδιορισμός ολικής συγκέντρωσης του αναλύτη.
Η συγκέντρωση του αγνώστου Cx δίνεται από τη σχέση:

## Slide 33: Μέθοδος προσθήκης γνωστής ποσότητας 3/3
Η σχέση υπολογισμού της συγκέντρωσης του αγνώστου στην περίπτωση των εκλεκτικών ηλεκτροδίων ιόντων από την προκαλούμενη μεταβολή του δυναμικού ΔΕ είναι (S είναι η κλίση του ηλεκτροδίου με αλγεβρικό πρόσημο):

## Slide 34: Μέθοδος πολλαπλών γνωστών προσθηκών
Μια επέκταση της μεθόδου προσθήκης απλής γνωστής ποσότητας είναι η μέθοδος των πολλαπλών γνωστών προσθηκών. Μετράται το άγνωστο δείγμα και δίνει σήμα P0. Στη συνέχεια σε Ν ίσα υποδείγματα προστίθενται διαφορετικές γνωστές ποσότητες προτύπου του αναλύτη, χωρίς σημαντική μεταβολή του όγκου, ώστε να προκύψουν γνωστές αυξήσεις ΔCi, και μετρείται το σήμα Pi. Για το διάγραμμα Pi ως προς ΔCi υπολογίζεται η εξίσωση της ευθείας παλινδρόμησης: Pi = a + bΔCi, οπότε P0 = a.

## Slide 35: Μέθοδος μειώσεως κατά γνώστη ποσότητα
Είναι παραλλαγή της μεθόδου προσθήκης γνωστής ποσότητας και έχει σχετικά περιορισμένη εφαρμογή.
Εκτελείται με προσθήκη γνωστής ποσότητας αντιδραστηρίου το οποίο αντιδρώντας με τον αναλύτη προκαλεί γνωστή μείωση ΔC.
Από την προκαλούμενη μεταβολή του σήματος, π.χ. του δυναμικού ΔΕ, υπολογίζεται η συγκέντρωση του αγνώστου.

## Slide 36: Μέθοδος εσωτερικού πρότυπου 1/4
Εφαρμόζεται στην περίπτωση που αναμένονται μεταβολές στην ευαισθησία της μετρητικής διατάξεως από μέτρηση σε μέτρηση και σε μη απόλυτα επαναλαμβανόμενη επίδραση του μητρικού υλικού του δείγματος σε διαδικασίες της μεθόδου, όπως την εκχύλιση του αναλύτη και άλλες κατεργασίες του δείγματος.
Οι σχετικές αυξομειώσεις της ευαισθησίας της μεθόδου σε συστατικό Α του δείγματος θα είναι ίδιες και για το συστατικό Β.

## Slide 37: Μέθοδος εσωτερικού πρότυπου 2/4
Εφαρμόζεται κυρίως στις χρωματογραφικές τεχνικές (GLC, HPLC) και στις ηλεκτροχημικές τεχνικές στις οποίες είναι δυνατή η σύγχρονη μέτρηση σημάτων περισσότερων του ενός συστατικού.
Επίσης στη φλογοφωτομετρία.
Συνδυάζεται κυρίως με τη μέθοδο πολλαπλών ή ενός εξωτερικών προτύπων.

## Slide 38: Μέθοδος εσωτερικού πρότυπου 3/4
Στα πρότυπα και στα άγνωστα προστίθεται αυστηρά ΙΔΙΑ συγκέντρωση μιας ουσίας (εσωτερικό πρότυπο, internal standard, IS) (που δεν υπάρχει στο δείγμα) με την ίδια αναλυτική συμπεριφορά με τον αναλύτη.
Η συγκέντρωσή του επιλέγεται έτσι, ώστε το σήμα του να είναι παρόμοιου μεγέθους με τα αναμενόμενα άγνωστα.
Μετρούνται τα σήματα Px και PID και ο λόγος Px / PID χρησιμοποιείται ως το «διορθωμένο σήμα» του αγνώστου για την κατασκευή της καμπύλης αναφοράς ή/και τον υπολογισμό του αγνώστου.

## Slide 39: Μέθοδος εσωτερικού πρότυπου 4/4
Το ιδανικό εσωτερικό πρότυπο πρέπει να παρουσιάζει παρόμοιες φυσικοχημικές ιδιότητες με τον αναλύτη και η μέθοδος να αποκρίνεται κατά τον ίδιο τρόπο με τον αναλύτη, αλλά να μπορεί να μετράται εκλεκτικά.
Στην περίπτωση ύπαρξης σταδίου κατεργασίας του δείγματος, το εσωτερικό πρότυπο πρέπει να δείχνει συμπεριφορά παρόμοια με τον αναλύτη.

## Slide 40: Μέθοδος κανονικοποίησης 1/2
Χρησιμοποιείται στις χρωματογραφικές τεχνικές (GLC, HPLC) για τον υπολογισμό της άγνωστης συγκέντρωσης των συστατικών μείγματος ουσιών.
Χρησιμοποιούνται τα εμβαδά των κορυφών των συστατικών του δείγματος (κλάσμα εκάστου εμβαδού ως προς το συνολικό άθροισμα των εμβαδών):

## Slide 41: Μέθοδος κανονικοποίησης 2/2
Στην περίπτωση που ο ανιχνευτής δεν παρουσιάζει την ίδια απόκριση για όλα τα συστατικά του μείγματος πρέπει να υπολογισθεί για κάθε συστατικό ο πειραματικός παράγοντας απόκρισης Fi ως προς ένα κύριο συστατικό χρησιμοποιώντας πρότυπα διαλύματα των ουσιών.
Στην περίπτωση αυτή για τον υπολογισμό της περιεκτικότητας κάθε συστατικού λαμβάνονται τα μεγέθη FiAi και ΣFiAi.

## Slide 42: Τέλος Ενότητας

## Slide 43: Σημειώματα

## Slide 44: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Βασίλειος Ντουρτόγλου, Αρχοντούλα Χατζηλαζάρου, Ευθαλία Ντουρτόγλου 2014. Βασίλειος Ντουρτόγλου, Αρχοντούλα Χατζηλαζάρου, Ευθαλία Ντουρτόγλου. «Σύγχρονες μέθοδοι ενόργανης ανάλυσης. Ενότητα 2: Τεχνικές ποσοτικοποίησης». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 45: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 46: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 47: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 48: Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:
Μιχαήλ Κούππαρης, «Τεχνικές Ποσοτικοποίησης».

## Slide 49: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.