Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Ενόργανη Χημική Ανάλυση (Ε)

Ενότητα 13: Αέρια-υγρή χρωματογραφία (β’ μέρος)

Αρχοντούλα Χατζηλαζάρου

Χημικός, Δρ. Χημείας

Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών

Χειμερινό Εξάμηνο (2014 – 2015)

| Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. |
| --- | --- |

Αέρια – Υγρή Χρωματογραφία: Ανάλυση σακχάρων

Περιγραφή:

•	στατική φάση

•	κινητή φάση

•	μηχανισμός προσρόφησης

•	φέρον αέριο

•	ανιχνευτής θερμικής αγωγιμότητας

•	ανιχνευτής σύλληψης ηλεκτρονίων

•	ανιχνευτής ιονισμού φλόγας

•	διαχωρισμός ανίχνευση και προσδιορισμός σακχάρων

Σκοπός: διαχωρισμός ανίχνευση και προσδιορισμός σακχάρων, διαχωρισμός μιγμάτων αερίων ή υγρών πτητικών χημικών ενώσεων λόγω διαφορετικής προσρόφησης σε στερεή φάση.

Στόχοι: κατανόηση ανίχνευσης και προσδιορισμού σακχάρων, κατανόηση του διαχωρισμού μιγμάτων αερίων ή υγρών πτητικών χημικών ενώσεων λόγω διαφορετικής προσρόφησης σε στερεή φάση, εξοικείωση με το χρωματογράφημα και αναγνώριση των διαφορετικών κορυφών που αντιστοιχούν σε διαφορετικούς χρόνους συγκράτησης.

Περίληψη: Πρόκειται για χρωματογραφία κατανομής αερίου-υγρού.  Η κινητή φάση είναι ένα αδρανές αέριο (συνήθως ήλιο ή άζωτο). Η στατική φάση είναι υγρή (π.χ. ηλεκτρική πολυαιθυλενογλυκόλη, σιλικόνη κα) προσροφημένη σε αδρανές στερεό (ή συγκρατείται με τη βοήθεια τριχοειδών φαινομένων)

Τα βασικά τμήματα ενός αέριου χρωματογράφου είναι τα ακόλουθα:

Α. Πηγή φέροντος αερίου. Το φέρον αέριο βρίσκεται μέσα σε οβίδα υπό πίεση και συνήθως είναι He, Ar, N2.

B. Ρυθμιστής πιέσεως

Γ. Σύστημα εισαγωγής του δείγματος (injector). Το υπό εξέταση δείγμα (συνήθως 2-3 μl) με τη βοήθεια ειδικής τριχοειδούς σύριγγας εισάγεται στη στήλη διαχωρισμού. Τo σημείο εισαγωγής έχει συνήθως υψηλή θερμοκρασία (200oC) ώστε όλες οι ουσίες στιγμιαία να μεταπίπτουν σε αέρια κατάσταση.

Δ. Θάλαμος ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας (φούρνος, oven). Στην αέριο χρωματογραφία έχει πολύ μεγάλη σημασία η πολύ ακριβής ρύθμιση της θερμοκρασίας καθώς αυτή αποτελεί πολύ βασικό παράγοντα διαχωρισμού. Συνήθως η θερμοκρασία ρυθμίζεται με τη βοήθεια Η/Υ και ακολουθεί κάποιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει αρχική θερμοκρασία (πχ 60 οC), τελική θερμοκρασία (πχ 220 οC) και ρυθμό ανόδου (πχ 3 οC/min).

Ε. Στήλη χρωματογραφίας. Αυτό είναι το βασικότερο τμήμα του οργάνου. Οι στήλες που χρησιμοποιούνται είναι συνήθως από χάλυβα, γυαλί, χαλκό ή από ειδικό πλαστικό και έχουν το σχήμα σπείρας για να καταλαμβάνουν το μικρότερο δυνατό χώρο. Το μήκος τους συνήθως 1-2 m ή αρκετές δεκάδες για την περίπτωση τριχοειδών στηλών. Για τις αναλυτικές στήλες η εσωτερική διάμετρος τους είναι της τάξεως των mm.

Στ. Ανιχνευτής. Υπάρχουν διάφορα είδη ανιχνευτών ανάλογα με την εφαρμογή. Τα βασικότερα είδη είναι τα εξής:

α. Ανιχνευτής θερμικής αγωγιμότητας.

Ο ανιχνευτής αυτός αποτελείται από συμπαγές κομμάτι μετάλλου με κυλινδρική κοιλότητα μέσα στην οποία υπάρχει μεταλλικό νήμα το οποίο θερμαίνεται. Όταν το ρεύμα είναι σταθερό, ο ρυθμός παραγωγής θερμότητας είναι επίσης σταθερός. Η θερμότητα αυτή μεταφέρεται προς τα μεταλλικά τοιχώματα του ανιχνευτή, λόγω της θερμικής αγωγιμότητας του στρώματος αερίου μεταξύ του νήματος και των τοιχωμάτων. Η μεταφορά αυτή εξαρτάται από τη σύσταση του αερίου που περιβάλλει το νήμα. Κατ’αυτό τον τρόπο η μεταβολή στην απώλεια θερμότητας συντελεί στη μεταβολή της θερμοκρασίας του νήματος και τελικά στη μεταβολή της ωμικής αντίστασης αυτού. Η διαφορετική σύσταση του αερίου που περιβάλλει τα δυο νήματα Α και Β συντελεί στο να έχουμε δυο διαφορετικές αντιστάσεις οι οποίες μέσω συνδεσμολογίας της γέφυρας Wheatstone στέλνουν διαφορετικά ηλεκτρικά σήματα, ανάλογα με τη σύσταση του αερίου που περνάει από τη στήλη και έχουμε καταγραφή των κορυφών στον καταγραφέα.

β. Ανιχνευτής ιονισμού φλόγας (FID).

Οι ατμοί των οργανικών ενώσεων καθώς εξέρχονται από τη στήλη καίγονται σε φλόγα υδρογόνου. Η καύση αυτή δημιουργεί ηλεκτρικούς φορείς που κάνουν τη φλόγα ηλεκτρικά αγώγιμη. Η φλόγα μόνο με κινητή φάση ήλιο είναι ελάχιστα αγώγιμη και η αγωγιμότητα της αυξάνεται ανάλογα με την αύξηση της συγκέντρωσης σε οργανικές ουσίες. Ο ανιχνευτής αυτός χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον για τον ακριβή ποσοτικό προσδιορισμό των συστατικών του υπό εξέταση δείγματος.

γ. Ανιχνευτής μάζας.

Ο ανιχνευτής μάζας λόγω της ιδιαίτερα εκτεταμένης εφαρμογής που βρίσκει στο χώρο των φυσικών προϊόντων αναλύεται στο ειδικό κεφάλαιο των συζευγμένων χρωματογραφικών τεχνικών

Ζ. Καταγραφέας. Συνήθως σήμερα γίνεται αποθήκευση και επεξεργασία των καταγραφομένων σημάτων μέσω Η/Υ. Παλαιότερα γινόταν απ’ευθείας καταγραφή των σημάτων σε ειδικό καταγραφικό σύστημα ή εκτυπωτή

Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός μιας ουσίας με την αέριο χρωματογραφία.
Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή ανάλυση του δείγματος είναι η πτητικότητα  αυτού. Σε περίπτωση που η ουσία προς ανάλυση δεν είναι πτητική, μπορούμε να σχηματίσουμε πτητικό παράγωγο της ουσίας (derivatization).

Τα σάκχαρα διαχωρίζονται, ανιχνεύονται και προσδιορίζονται με αέρια-υγρή χρωματογραφία μετά από τη μετατροπή τους σε πτητικά και σταθερά στη θερμοκρασία παράγωγα (τριμεθυλ-σιλυλ-αιθέρες, TMS). Η σιλανοποίηση, δηλ. η εισαγωγή της τριμεθυλ-σιλυλομάδας, στη θέση του ενεργού υδρογόνου των υδροξυλίων των σακχάρων είναι η τεχνική που χρησιμοποιείται για την παρασκευή των πτητικών παραγώγων. Τα παράγωγα αυτά πλεονεκτούν έναντι των άλλων γιατί παρασκευάζονται εύκολα και είναι σταθερά όταν δεν υπάρχει υγρασία. Τα σάκχαρα κατεργάζονται με υδροχλωρική υδροξυλαμίνη προς οξίμες, οι οποίες αντιδρούν με τριμεθυλ σιλυλ ιμιδαζόλιο και προκύπτουν οι πτητικοί τριμεθυλ σιλυλ αιθέρες.

Η εκλογή του υγρού της στατικής φάσης είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για τον επιτυχή διαχωρισμό των συστατικών του μίγματος. Γενικά, τα συστατικά του μίγματος συγκρατούνται ισχυρότερα από την υγρή-στατική φάση με την οποία έχουν μεγαλύτερη συγγένεια. Όσο ισχυρότερη και πιο εκλεκτική είναι η συγκράτηση, τόσο καλύτερη διαχωριστικότητα επιτυγχάνεται. Η εκλεκτικότητα μπορεί να μεταβληθεί με αλλαγή της πολικότητας της υγρής-στατικής φάσης. Η υγρή-στατική φάση που επιλέγεται πρέπει να παρουσιάζει παρόμοια πολικότητα με το δείγμα προς ανάλυση. Για παράδειγμα, για την ανάλυση πολικών ενώσεων (π.χ. αλκοόλες και εστέρες) χρειαζόμαστε μια πολική υγρή-στατική φάση.

Στην εργαστηριακή άσκηση χρησιμοποιούμε ανιχνευτή ιονισμού φλόγας (Flame Ionization Detector, FID). Το σήμα του ανιχνευτή είναι ανάλογο με τον αριθμό των ιόντων που παράγονται κατά την καύση του δείγματος με υδρογόνο-αέρα, χρησιμοποιώντας ως φέρον αέριο He. Το σήμα είναι ουσιαστικά ανάλογο ως προς τον αριθμό των ομάδων –CH2- που εισέρχονται στη φλόγα.

Η υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (High Performance Liquid Chromatography, HPLC) ανήκει στις μεθόδους υγρής χρωματογραφίας κατά την οποία η κινητή υγρή φάση, υπό την επίδραση ελεγχόμενης πίεσης, περνάει μέσα από μία στήλη που περιέχει τη στατική φάση, η οποία μπορεί να είναι είτε στερεή είτε υγρή, ενωμένη χημικά σε στερεό υπόστρωμα. Η HPLC θεωρείται σήμερα η καλύτερη μέθοδος υγρής χρωματογραφίας αλλά και ο πιο δόκιμος τρόπος χρωματογραφικού διαχωρισμού και ποσοτικού προσδιορισμού χημικών ενώσεων, αντικαθιστώντας την TLC. Η HPLC εφαρμόζεται στην ανάλυση σχεδόν όλων των συστατικών των τροφίμων. Η ευελιξία της μεθόδου σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν απαιτείται μετατροπή του δείγματος σε παράγωγα και δεν καταστρέφεται το δείγμα, έχουν καταστήσει την HPLC σε μία από τις βασικότερες μεθόδους ανάλυσης των τροφίμων.

Λέξεις-κλειδιά: στατική φάση, κινητή φάση, μηχανισμός προσρόφησης, φέρον αέριο, ανιχνευτής θερμικής αγωγιμότητας, ανιχνευτής σύλληψης ηλεκτρονίων, ανιχνευτής ιονισμού φλόγας.

Ερωτήσεις - Απαντήσεις:

1.	Ποια είναι τα σπουδαιότερα μέρη ενός αέριου χρωματογράφου;

2.	Να δώσετε παραδείγματα φερόντων αερίων

Ήλιο, άζωτο, κ.α.

3.	Ποιοι είναι οι κυριότεροι ανιχνευτές αέριας χρωματογραφίας

Θερμικής αγωγιμότητας, ιονισμού φλόγας, σύλληψης ηλεκτρονίων

Βιβλιογραφία:

1) Μπρατάκος, Μ.Σ. 2001, Εργαστηριακές ασκήσεις Ενόργανης χημικής ανάλυσης σε τρόφιμα και ποτά, Κεφάλαιο 9 Άσκηση 29

2) AOAC International (2002). Official Methods of Analysis. 17th  Edition, (edited by W. Horwitz). AOAC International, Gaitherburg, MD.

3) Χατζηιωάννου, Θ. Π., Καλοκαιρινός, Α.Κ., Τιμοθέου-Ποταμιά, Μ. (2000). Ποσοτική Ανάλυση. Αθήνα.

4) Χατζηιωάννου, Θ. και Κουππάρης, Μ. (1990) Ενόργανη Ανάλυση. Αθήνα.

5) Εργαστηριακές Ασκήσεις Φαρμακογνωσίας I, Ενόργανες Τεχνικές Ποιοτικής και Ποσοτικής Ανάλυσης Δρογών (Δρογοφυσικη), Π. Μαγιάτης Λέκτορας

Σχετικές Ιστοσελίδες:

http://www.pharm.uoa.gr/curriculum/curriculum_502.htm

http://www.np.edu.sg/~kty1/Chromatography/chromatography.htm

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Τέλος Ενότητας

Χρηματοδότηση - Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. - Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. - Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Σημειώματα

Σημείωμα Αναφοράς

Copyright ΤΕΙ Αθήνας, Αρχοντούλα Χατζηλαζάρου, 2014. Αρχοντούλα Χατζηλαζάρου. «Ενόργανη Χημική Ανάλυση (Ε). Ενότητα 13: Αέρια- Υγρή Χρωματογραφία (β’ μέρος)». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

Σημείωμα Αδειοδότησης

Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση.   Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια  «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».

Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια  αναφέρονται στο «Σημείωμα  Χρήσης Έργων Τρίτων».

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:

- που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο

- που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο

- που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο

Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων

| © | Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό. |
| --- | --- |
| διαθέσιμο με άδεια CC-BY | Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού. |
| διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA | Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. |
| διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND | Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου. |
| διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC | Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. |
| διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA | Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. |
| διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND | Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του. |
| διαθέσιμο με άδεια CC0 Public Domain | Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. |
| διαθέσιμο ως κοινό κτήμα | Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. |
| χωρίς σήμανση | Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου. |

Διατήρηση Σημειωμάτων

- Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:

- Το Σημείωμα Αναφοράς

- Το Σημείωμα Αδειοδότησης

- Τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων

- Το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.