## Slide 1: Φυσική Οπτική (Ε)
Ενότητα 4: Συμβολομετρία Fabry – Perot
Γεώργιος Μήτσου
Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Θεωρία

## Slide 3: Εισαγωγή (1 από 2)
Το συμβολόμετρο Fabry-Perot σχεδιάστηκε το 1899 από τους C. Fabry and A. Perot και αποτελεί μια εξέλιξη του συμβολόμετρου Michelson. Η διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι το συμβολόμετρο Fabry-Perot κάνει χρήση του φαινομένου της συμβολής πολλαπλών ακτίνων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί δυο παράλληλα μεταξύ τους οπτικά επίπεδα πλακίδια, που έχουν την ιδιότητα να ανακλούν μερικώς το φως στην εσωτερική τους πλευρά.
Κάθε φορά που μια δέσμη φωτός διαπερνά την επιφάνεια του πρώτου πλακιδίου, ένα τμήμα της θα διέλθει του συστήματος των δυο πλακιδίων και θα περάσει στην άλλη πλευρά, ενώ το υπόλοιπο θα ανακλαστεί στην εσωτερική επιφάνεια του δεύτερου πλακιδίου και θα γυρίσει προς τα πίσω, ξεκινώντας έτσι ένα κύκλο διαδοχικών ανακλάσεων στις εσωτερικές επιφάνειες των πλακιδίων.

## Slide 4: Εισαγωγή (2 από 2)
Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η διάσπαση της αρχικής δέσμης σε πολλαπλές δέσμες που εξέρχονται από την άλλη πλευρά όπου και συμβάλλουν. Οι κροσσοί συμβολής που παρατηρούνται παρουσιάζουν ένα υψηλό επίπεδο καθαρότητας, πράγμα που καθιστά το συγκεκριμένο συμβολόμετρο σημαντικό εργαλείο στην οπτική φασματοσκοπία υψηλής ευκρίνειας.
Ανάλογα με τη χρήση του, το συμβολόμετρο Fabry-Perot αναφέρεται ως:
  Συμβολόμετρο όταν χρησιμοποιείται στη συμβολομετρία
  Etalon όταν χρησιμοποιείται στη φασματική ανάλυση
  Οπτική κοιλότητα (οπτικό αντηχείο) όταν χρησιμοποιείται ως διάταξη οπτικής ανάδρασης στα Lasers ή
  Φίλτρο όταν χρησιμοποιείται στο φιλτράρισμα συχνοτήτων

## Slide 5: Αρχή λειτουργίας – Φαινόμενο συμβολής πολλαπλών ακτίνων (1 από 10)
Όπως προαναφέραμε, το συμβολόμετρο Fabry-Perot αποτελείται από δυο παράλληλα πλακίδια, σε απόσταση d μεταξύ τους. Οι εσωτερικές επιφάνειες των δυο πλακιδίων είναι οπτικά επίπεδες και φέρουν επίστρωση λεπτού φιλμ από διηλεκτρικό υλικό που παρουσιάζει μεγάλη ανακλαστικότητα και παράλληλα επιτρέπει ένα τμήμα του φωτός να εξέρχεται από την άλλη πλευρά. Εάν το υλικό που καλύπτει τον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ των πλακιδίων είναι αέρας, τότε η οπτική απόσταση (dοπτ = nd) ισούται με την φυσική απόσταση d, δεδομένου ότι ο δείκτης διάθλασης n του αέρα είναι περίπου 1.

## Slide 6: Αρχή λειτουργίας – Φαινόμενο συμβολής πολλαπλών ακτίνων (2 από 10)
Θεωρούμε δέσμη μονοχρωματικού φωτός μήκους κύματος λ που προσπίπτει υπό γωνία θ στα παράλληλα πλακίδια που απέχουν μεταξύ τους απόσταση d και υφίσταται διαδοχικές ανακλάσεις στις εσωτερικές τους επιφάνειες (Σχήμα 1). Οι ακτίνες που εξέρχονται του συστήματος των πλακιδίων παρουσιάζουν διαφορά φάσης δ μεταξύ τους λόγω των διαφορετικών οπτικών δρόμων που ακολούθησαν κατά τις διαδοχικές ανακλάσεις μεταξύ των πλακιδίων.
Αν θεωρήσουμε δυο εξερχόμενες γειτονικές ακτίνες (1 – 1΄) τότε η διαφορά Δr των οπτικών τους δρόμων θα είναι:
(1)

## Slide 7: Αρχή λειτουργίας – Φαινόμενο συμβολής πολλαπλών ακτίνων (3 από 10)
d
θ
θ
Α
Β
Γ
Δ
1
1΄
θ
Σχήμα 1 Διαδοχικές ανακλάσεις των ακτίνων ανάμεσα στις επιφάνειες των παράλληλων πλακιδίων.

## Slide 8: Αρχή λειτουργίας – Φαινόμενο συμβολής πολλαπλών ακτίνων (4 από 10)
Από την τριγωνομετρία του Σχήματος (1) η σχέση (1) θα μας δώσει τελικά:
(2)
Παρατηρείστε στην τελευταία σχέση ότι η Δr γίνεται μέγιστη όταν θ = 0ο. Όπως γνωρίζουμε, για να συμβάλλουν ενισχυτικά δυο δέσμες θα πρέπει η διαφορά των οπτικών τους δρόμων να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του μήκους κύματος λ: δηλαδή όταν Δr = mλ, όπου m = 0, 1, 2, 3, ….. και επομένως η συνθήκη δημιουργίας φωτεινών κροσσών (ενισχυτική συμβολή) για τις δυο ακτίνες 1 – 1΄ του Σχήματος (1) είναι:
(3)

## Slide 9: Αρχή λειτουργίας – Φαινόμενο συμβολής πολλαπλών ακτίνων (5 από 10)
Εάν το φως που προσπίπτει στα πλακίδια προέρχεται από σημειακή πηγή και όχι από δέσμη παράλληλων ακτίνων (όπως αφήσαμε να εννοηθεί στην περίπτωση του Σχήματος 1), τότε για τη συγκεκριμένη γωνία θ θα παρατηρήσουμε σε πέτασμα φωτεινό κυκλικό κροσσό συμβολής που αντιστοιχεί σε όλες τις πιθανές δέσμες φωτός που συμβάλλουν ενισχυτικά, παρουσιάζοντας διαφορά οπτικών δρόμων mλ. Ο επόμενος προς τα μέσα (για παράδειγμα) φωτεινός κυκλικός κροσσός, θα αντιστοιχεί σε μικρότερη γωνία θ, για την οποία η διαφορά των οπτικών δρόμων θα είναι (m + 1)λ (Σχήμα 2 & 3).

## Slide 10: Αρχή λειτουργίας – Φαινόμενο συμβολής πολλαπλών ακτίνων (6 από 10)
Για ένα συμβολόμετρο που η λειτουργία του βασίζεται στη συμβολή δυο ακτίνων, όπως αυτό του Michelson, αποδεικνύεται ότι η ένταση των κροσσών μεταβάλλεται με τη διαφορά φάσης δ (όπου δ = 2πΔr/λ = (4πd cosθ)/λ), ως εξής:
(4)
Στην περίπτωση συμβολής πολλαπλών ακτίνων, όπως στο συμβολόμετρο Fabry-Perot, η ένταση των παρατηρούμενων κροσσών μεταβάλλεται με τη διαφορά φάσης δ ως:
(5)
όπου Ι0 είναι η ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, Ι η ένταση της εξερχόμενης ακτινοβολίας από το σύστημα των δυο πλακιδίων και R η ανακλαστικότητα των.

## Slide 11: Αρχή λειτουργίας – Φαινόμενο συμβολής πολλαπλών ακτίνων (7 από 10)
R=96%
0
0.5
1
R=50%
R=4%
Σχετική ένταση Ι/Ι0
Σχήμα 2 Κατανομή της έντασης των κροσσών σε συμβολή πολλαπλών ακτίνων, συναρτήσει της διαφοράς φάσης, για διάφορες τιμές R της ανακλαστικότητας των δυο κατόπτρων.

## Slide 12: Αρχή λειτουργίας – Φαινόμενο συμβολής πολλαπλών ακτίνων (8 από 10)
Στο Σχήμα (2) απεικονίζεται η σχέση (5) για διαφορετικές τιμές της ανακλαστικότητας R. Παρατηρείστε ότι όσο αυξάνει η R, τόσο οι κροσσοί γίνονται πιο αιχμηροί (δηλαδή αυξάνει η διακριτική ικανότητα του οργάνου, όπως θ΄ αναφερθούμε στα επόμενα).
Στη σχέση (5) ο όρος είναι γνωστός ως συνάρτηση του Airy, ενώ η ποσότητα f = 4R/(1-R)2 καλείται συντελεστής λεπτότητας (coefficient of finesse) και είναι ένα μέτρο της αιχμηρότητας των κροσσών συμβολής .

## Slide 13: Αρχή λειτουργίας – Φαινόμενο συμβολής πολλαπλών ακτίνων (9 από 10)
Εάν η παράμετρος δ/2 είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του π, δηλαδή όταν δ = (4πd cosθ)/λ = 2πm, τότε η συνάρτηση παίρνει τη μέγιστη τιμή της που είναι το 1, για οποιαδήποτε τιμή της ποσότητας F και επομένως Ι = Ι0. Όπως προαναφέραμε, αν η ανακλαστικότητα R είναι πολύ μικρή, οι κροσσοί συμβολής είναι πιο ευρείς και μη ευκρινείς (Σχήμα 2), ενώ στην περίπτωση που η τιμή της βρίσκεται κοντά στη μονάδα (πράγμα που διαμορφώνει μεγάλο F) οι κροσσοί είναι καθαροί και αιχμηροί.

## Slide 14: Αρχή λειτουργίας – Φαινόμενο συμβολής πολλαπλών ακτίνων (10 από 10)
Μέχρι τώρα αναφερθήκαμε σε μονοχρωματικό φως και επομένως οι κροσσοί συμβολής που παρουσιάζονται στο Σχήμα (2) αναφέρονται σε ένα μήκος κύματος λ. Αν υποθέσουμε ότι στα πλακίδια προσπίπτει φως που παρουσιάζει δυο μήκη κύματος (π.χ πηγή Νa) τότε το Σχήμα (2) θα διαμορφωθεί από δυο ξεχωριστές ομάδες κροσσών που θα παρουσιάζουν σχετική μετατόπιση η μια από την άλλη, κατά τον οριζόντιο άξονα. Αν η ανακλαστικότητα R των πλακιδίων είναι αρκετά υψηλή, τότε οι κροσσοί θα είναι αιχμηροί και η μια ομάδα θα ξεχωρίζει εύκολα από την άλλη.

## Slide 15: Κροσσοί συμβολής (1 από 3)
Όπως προαναφέραμε η σχέση (3) 2d cosθ = mλ αποτελεί τη συνθήκη εμφάνισης φωτεινών κροσσών συμβολής, οι οποίοι παρουσιάζονται ως ομόκεντροι κυκλικοί δακτύλιοι (Σχήμα 3). Ας παρατηρήσουμε δυο απ΄ αυτούς: έναν στο κέντρο (θ = 0) και τον αμέσως επόμενο προς τα έξω (θ1).
Στην πρώτη περίπτωση η σχέση (3) διαμορφώνεται ως:
2d = m0λ, ενώ στη δεύτερη ως 2d cosθ1 = (m0 - 1)λ

## Slide 16: Κροσσοί συμβολής (2 από 3)
m0 (θ=0)
m0-1
m0-2
m0-3
θ1
θ2
θ3
Σχήμα 3 Σχηματισμός κροσσών συμβολής, όπου m0 είναι η τάξη του κεντρικού κροσσού.

## Slide 17: Κροσσοί συμβολής (3 από 3)
Αν αρχίσουμε να μετακινούμε το ένα πλακίδιο κατά τρόπο που να ελαττώνουμε την απόσταση d, τότε και η γωνία θ1 που σχηματίζει το δεύτερο κροσσό θα ελαττώνεται για να διατηρηθεί η ισορροπία στην τελευταία σχέση. Με άλλα λόγια, ο δεύτερος κροσσός θα αρχίσει να καταρρέει προς το κέντρο (το αντίθετο θα συμβεί αν αυξήσουμε το d), ενώ οι υπόλοιποι κροσσοί θα συρρικνώνονται. Τελικά για κάποια τιμή d΄ο δεύτερος κροσσός θα πάρει τη θέση του κεντρικού κροσσού, ενώ ο αρχικός κεντρικός κροσσός θα εξαφανιστεί. Στην περίπτωση αυτή το πλακίδιο θα έχει μετακινηθεί κατά:
(6)
Επομένως, κάθε φορά που ένας κροσσός καταρρέει στο κέντρο ή ξεκινάει απ΄ αυτό, η απόσταση d μεταξύ των πλακιδίων θα έχει μεταβληθεί κατά λ/2.

## Slide 18: Χαρακτηριστικές παράμετροι συμβολόμετρου Fabry-Perot
Αρκετές είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν την απόδοση ενός συμβολόμετρου Fabry-Perot και ειδικά όταν αυτό χρησιμοποιείται ως etalon. Οι πλέον σημαντικές είναι η ελεύθερη φασματική περιοχή (FSR), το ελάχιστο φασματικό εύρος, η λεπτότητα (finesse) και η φασματική διακριτική ικανότητα.

## Slide 19: Ελεύθερη φασματική περιοχή (FSR) (1 από 7)
Η διαδικασία των ανακλάσεων των οπτικών κυμάτων ανάμεσα στα δυο παράλληλα πλακίδια (οπτική κοιλότητα) οδηγεί σε φαινόμενα ενισχυτικής και αποσβεστικής συμβολής αυτών των κυμάτων στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ των πλακιδίων (θεωρούμε ότι ο ενδιάμεσος χώρος καλύπτεται από αέρα). Κύματα που έχουν ανακλαστεί στο πρώτο πλακίδιο οδεύουν προς τα δεξιά και συμβάλλουν με τα κύματα που έχουν ανακλαστεί στο δεύτερο πλακίδιο και οδεύουν προς τ΄ αριστερά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας σειράς στάσιμων ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων με δεσμούς επάνω στα πλακίδια.

## Slide 20: Ελεύθερη φασματική περιοχή (FSR) (2 από 7)
Τα κύματα αυτά καλούνται και τρόποι ταλάντωσης. Είναι κατανοητό ότι τα στάσιμα κύματα που παρατηρούνται, είναι αποτέλεσμα ενισχυτικής συμβολής και επομένως για να συντηρηθεί εντός της οπτικής κοιλότητας ένα τέτοιο κύμα θα πρέπει να ισχύει η σχέση (3). Θεωρώντας κάθετη πρόσπτωση (θ = 0ο) η σχέση (3) γίνεται:
(7)

## Slide 21: Ελεύθερη φασματική περιοχή (FSR) (3 από 7)
ΔfFSR
ΔfFWHM
fm
fm-1
fm+1
m = 1
m = 2
m = 8
d
(α)
(β)
Σχήμα 4 (α) Στην κοιλότητα συντηρούνται τρόποι ταλάντωσης συγκεκριμένων μηκών κύματος. (β) Φασματική απόκριση του συμβολόμετρου. F-P.

## Slide 22: Ελεύθερη φασματική περιοχή (FSR) (4 από7 )
Κάθε μήκος κύματος λm που ικανοποιεί τη σχέση (7) για συγκεκριμένο m, προσδιορίζει και ένα τρόπο ταλάντωσης όπως φαίνεται και στο Σχήμα (4α).
Αν στην τελευταία σχέση αντικαταστήσουμε το λ με το ίσο του από τη σχέση λ = c/f (όπου f η συχνότητα του φωτός και c η ταχύτητα), μπορούμε να βρούμε τις αντίστοιχες συχνότητες των τρόπων ταλάντωσης που αποτελούν και τις συχνότητες συντονισμού της οπτικής κοιλότητας, δηλαδή:
(8)

## Slide 23: Ελεύθερη φασματική περιοχή (FSR) (5 από 7)
Στο Σχήμα (4β) παρουσιάζεται η σχετική ένταση των τρόπων ταλάντωσης συναρτήσει της συχνότητας f. Η απόσταση μεταξύ δυο διαδοχικών τρόπων ταλάντωσης (δηλαδή συχνοτήτων συντονισμού που αντιστοιχούν σε μέγιστη διαπερατότητα) καλείται ελεύθερη φασματική περιοχή (FSR). Αν θεωρήσουμε δυο διαδοχικούς τρόπους ταλάντωσης m και m-1, τότε από τη σχέση (8) θα έχουμε αντίστοιχα:
Αφαιρώντας κατά μέλη:
και τελικά η ελεύθερη φασματική περιοχή, σε σχέση με τη συχνότητα είναι:
(9)

## Slide 24: Ελεύθερη φασματική περιοχή (FSR) (6 από 7)
Το αντίστοιχο FSR που σχετίζεται με το μήκος κύματος, δίνεται από τη σχέση:
(10)
Επίσης το FSR δίνεται σε cm-1 από τη σχέση:
(11)

## Slide 25: Ελεύθερη φασματική περιοχή (FSR) (7 από 7)
Πρακτικά η ελεύθερη φασματική περιοχή (FSR) αποτελεί το παράθυρο μετρήσεων του συμβολόμετρου. Οι σχέσεις (10) και (11) δείχνουν ότι εξαρτάται από την απόσταση d μεταξύ των πλακιδίων του συμβολόμετρου και επομένως μπορούμε να διαλέξουμε το επιθυμητό FSR (δηλαδή την κατανομή συχνοτήτων που θέλουμε να περάσει από το συμβολόμετρο), ρυθμίζοντας κατάλληλα την απόσταση d.

## Slide 26: Ελάχιστο φασματικό εύρος (FWHM) (1 από 4)
b
δmax = 2mπ
δmax = 2 (m+1)π
δ
Ι/Ι0
δ = δmax + δ1/2
δ = δmax - δ1/2
0.5
1
FWHM
Σχήμα 5 Το εύρος των κροσσών υπολογίζεται στο 1/2 της μέγιστης διαπερατότητας.

## Slide 27: Ελάχιστο φασματικό εύρος (FWHM) (2 από 4)
Το ελάχιστο διακριτό φασματικό εύρος ΔfFWHM (Σχήμα 4β) ή αλλιώς το εύρος κροσσού, είναι το πλάτος του στάσιμου κύματος που δημιουργείται κατά τη λειτουργία του συμβολόμετρου και μετρείται στο μισό της τιμής της κορυφής (FWHM). Η τιμή του εξαρτάται από τη γωνία πρόσπτωσης της ακτινοβολίας, από το δείκτη διάθλασης του υλικού μεταξύ των πλακιδίων, από την ανακλαστικότητα των πλακιδίων και από την μεταξύ τους απόσταση d.

## Slide 28: Ελάχιστο φασματικό εύρος (FWHM) (3 από 4)
Από το Σχήμα (5) παρατηρούμε ότι στο μισό της μέγιστης διαπερατότητας η μεταβολή της φάσης από δmax = 2mπ θα είναι και επομένως:
(ο όρος δmax είναι πολλαπλάσιο του π)
Όμως από τη σχέση (5), θα έχουμε:

## Slide 29: Ελάχιστο φασματικό εύρος (FWHM) (4 από 4)
Θεωρώντας ότι επιλύουμε την τελευταία σχέση ως προς και έχουμε:
.
Το πλήρες εύρος του κροσσού στο μισό του μεγίστου (FWHM) θα είναι το διπλάσιο της τιμής δ1/2 και επομένως (σε σχέση με τη φάση):
(12)

## Slide 30: Λεπτότητα (Finesse) F (1 από 2)
Η λεπτότητα F είναι μια βασική παράμετρος που προσδιορίζει την απόδοση του συμβολόμετρου F-P, ειδικά σε λειτουργία φίλτρου συχνοτήτων. Για να κατανοήσουμε καλύτερα τον όρο, μπορούμε να φανταστούμε τη λεπτότητα ως το πλήθος των ακτίνων που συμβάλλουν εντός της κοιλότητας και δημιουργούν το στάσιμο κύμα. Μεγαλύτερη τιμή της λεπτότητας υποδηλώνει μεγαλύτερο αριθμό ακτίνων που συμβάλλουν και επομένως μια πιο ολοκληρωμένη διαδικασία συμβολής. Στην πιο απλή της μορφή, η λεπτότητα ορίζεται ως το πηλίκο της ελεύθερης φασματικής περιοχής ΔFFSR προς το ελάχιστο διακριτό φασματικό εύρος ΔfFWHM, δηλαδή:
(13)

## Slide 31: Λεπτότητα (Finesse) F (2 από 2)
Ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει τη λεπτότητα είναι η ανακλαστικότητα R των πλακιδίων και αυτό γιατί η ανακλαστικότητα προσδιορίζει ευθέως το πλήθος των ακτίνων που υπάρχουν στην κοιλότητα. Αποδεικνύεται ότι η λεπτότητα ως συνάρτηση της ανακλαστικότητας, δίνεται από τη σχέση:
(14)
Η τελευταία σχέση δείχνει ότι η λεπτότητα F αυξάνεται όταν απλά αυξηθεί η ανακλαστικότητα R των πλακιδίων. Όμως η αύξηση της ανακλαστικότητας έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της φωτεινής ακτινοβολίας που εξέρχεται από το συμβολόμετρο. Μαζί με την ανακλαστικότητα, ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τη λεπτότητα είναι και οι μεταβολές τις θερμοκρασίας.

## Slide 32: Φασματική διακριτική ικανότητα (RP) (1 από 4)
λ0
λ1
δ0
δ1
b
0.5
1
δ
Σχήμα 6 Για να αναλυθούν τα δυο μήκη κύματος, θα πρέπει η τομή των κροσσών να βρίσκεται στο μισό της μέγιστης έντασης.

## Slide 33: Φασματική διακριτική ικανότητα (RP) (2 από 4)
Στην περίπτωση που η ακτινοβολία δεν είναι μονοχρωματική, αλλά παρουσιάζει μήκη κύματος πέραν του ενός, η φασματική κατανομή θα διαμορφωθεί από ξεχωριστές ομάδες κροσσών (μια για κάθε μήκος κύματος) που είναι σχετικά μετατοπισμένες η μια από την άλλη κατά τον οριζόντιο άξονα. Στο Σχήμα (6) φαίνονται οι τρόποι ταλάντωσης ακτινοβολίας που παρουσιάζει δυο μήκη κύματος λ0 και λ1.

## Slide 34: Φασματική διακριτική ικανότητα (RP) (3 από 4)
Σύμφωνα με το κριτήριο του Taylor, για να είναι δυνατή η ανάλυση των δυο μηκών κύματος, θα πρέπει η τομή των κροσσών να βρίσκεται στο μισό της μέγιστης έντασης. Όπως έχουμε προαναφέρει (παράγρ. 1) η διαφορά φάσης μεταξύ δυο διαδοχικών ακτίνων δίνεται από τη σχέση δ = 2πΔr/λ, όπου Δr είναι η διαφορά των οπτικών τους δρόμων. Στην συγκεκριμένη περίπτωση το Δr είναι περίπου το ίδιο και για τα δυο μήκη κύματος (Δr = mλ). Αν οι μέγιστες τιμές φάσης που αντιστοιχούν στα λ0 και λ1 είναι δ0 και δ1 αντίστοιχα, τότε:
και όπου
Αφαιρώντας κατά μέλη θα έχουμε

## Slide 35: Φασματική διακριτική ικανότητα (RP) (4 από 4)
Αν θέσουμε όπου b το ίσο του από τη σχέση (12) και Δr = mλ, τότε:
Η τελευταία σχέση μας δίνει τη διακριτική ικανότητα του συμβολόμετρου F-P σε σχέση με το συντελεστή λεπτότητας f. Αντικαθιστώντας όπου f = 4R/(1-R)2 θα έχουμε:
και από τη σχέση (14) :
Διακριτική ικανότητα = RP (15)

## Slide 36: Φάσμα εξόδου Laser αερίου (1 από 7)
Η ακτινοβολία εξόδου ενός Laser αερίου δεν είναι ιδανικά μονοχρωματική, δηλαδή δεν περιλαμβάνει μόνο ένα μήκος κύματος (συχνότητα), αλλά λόγω του φαινομένου Doppler που παρατηρείται από την ακανόνιστη κίνηση των ατόμων του αερίου, παρουσιάζει μια διεύρυνση της φασματικής γραμμής και ως εκ τούτου μια διασπορά συχνοτήτων (ή μηκών κύματος) γύρω από μια κεντρική τιμή.

## Slide 37: Φάσμα εξόδου Laser αερίου (2 από 7)
αξονικοί τρόποι ταλάντωσης
λ2/2L
λ
οπτική ενίσχυση
λ0
Σχετική ένταση
(α)
λ
λ
αξονικοί τρόποι ταλάντωσης
(β)
(γ)
δλκ
δλκ
Σχήμα 7 (α). Καμπύλη οπτικής ενίσχυσης. (β). Τρόποι ταλάντωσης εντός της οπτικής κοιλότητας του Laser. (γ). Το πλήθος των τρόπων ταλάντωσης που διαμορφώνει το φάσμα εξόδου ενός Laser αερίου εξαρτάται από την καμπύλη απολαβής του. (δ). Οι τρόποι ταλάντωσης παρουσιάζουν στην πραγματικότητα πεπερασμένο εύρος, λόγω μη ιδανικής συμπεριφοράς της οπτικής κοιλότητας.

## Slide 38: Φάσμα εξόδου Laser αερίου (3 από 7)
Με άλλα λόγια, το ενεργό υλικό που χρησιμοποιείται για δράση Laser έχει μια οπτική απολαβή που παρουσιάζει μια κατανομή γύρω από ένα μήκος κύματος λ0. Η μεταβολή της οπτικής απολαβής με το μήκος κύματος διαμορφώνει την καμπύλη της οπτικής ενίσχυσης του Laser (Σχήμα 7α).

## Slide 39: Φάσμα εξόδου Laser αερίου (4 από 7)
Ως γνωστό, η διάταξη παραγωγής φωτός Laser χρησιμοποιεί μια οπτική κοιλότητα ή οπτικό αντηχείο Fabry-Perot. Για λόγους απλοποίησης των πραγμάτων θεωρούμε μια τέτοια κοιλότητα, η οποία αποτελείται από δυο επίπεδα πλακίδια (καθρέπτες) σε απόσταση L μεταξύ τους. Μια ακτινοβολία που διαδίδεται παράλληλα με τον άξονα του οπτικού αντηχείου, θα ανακλάται εμπρός - πίσω ανάμεσα στους καθρέπτες, έτσι ώστε δυο τρέχοντα κύματα με περίπου ίσες εντάσεις να οδεύουν, το ένα προς τα δεξιά και το άλλο προς τα αριστερά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όπως γνωρίζουμε, δημιουργούνται στάσιμα κύματα με δεσμούς πάντοτε επάνω στους καθρέπτες.

## Slide 40: Φάσμα εξόδου Laser αερίου (5 από 7)
Στην κοιλότητα μπορούν να συντηρηθούν στάσιμα κύματα συγκεκριμένων μηκών κύματος που καλούνται τρόποι ταλάντωσης του αντηχείου ή αξονικοί τρόποι γιατί αναπτύσσονται κατά μήκος του άξονα του οπτικού αντηχείου του Laser (Σχήμα 7β). Κάθε τρόπος ταλάντωσης θα πρέπει να ικανοποιεί τη σχέση:
ή αν αντικαταστήσουμε το λκ από τη σχέση λκ=c/νκ (16)
όπου L το μήκος της οπτικής κοιλότητας, κ ακέραιος αριθμός, λη τα επιτρεπόμενα μήκη κύματος, κάθε ένα εκ των οποίων αντιστοιχεί σε ένα αξονικό τρόπο, νκ οι αντίστοιχες συχνότητες και c η ταχύτητα του φωτός.

## Slide 41: Φάσμα εξόδου Laser αερίου (6 από 7)
Ο διαχωρισμός του μήκους κύματος δλκ μεταξύ γειτονικών τρόπων ταλάντωσης κ και κ+1 (Σχήμα 7.β), υπολογίζεται από τη σχέση (16) και είναι:
(17)
Κατά τον ίδιο τρόπο, η διαφορά συχνότητας δν μεταξύ δυο γειτονικών τρόπων ταλάντωσης θα είναι:
Το ΔνΙΜ είναι γνωστό σαν διατροπικός διαχωρισμός συχνότητας (Intermode freguency separation) και αντιπροσωπεύει την απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών συχνοτήτων ενός Laser.

## Slide 42: Φάσμα εξόδου Laser αερίου (7 από 7)
Τελικά η έξοδος του Laser διαμορφώνει ένα ευρύ φάσμα, με κορυφές σε συγκεκριμένα μήκη κύματος που αντιστοιχούν στους τρόπους ταλάντωσης οι οποίοι ευρίσκονται μέσα στην διευρυμένη (εξ αιτίας του φαινομένου Doppler) καμπύλη οπτικής ενίσχυσης (Σχήμα 7γ). Όμως η περίπτωση του Σχήματος (7γ) είναι ιδανική. Στην πραγματικότητα η έξοδος του Laser αποτελείται από τρόπους ταλάντωσης που παρουσιάζουν ένα πεπερασμένο εύρος (Σχήμα 7δ). Αυτό οφείλεται στη μη ιδανική συμπεριφορά της οπτικής κοιλότητας, όπως για παράδειγμα στη θερμική διακύμανση του μήκους L.

## Slide 43: Μελέτη φάσματος εξόδου Laser He-Ne με συμβολόμετρο F-P
Μπορούμε να μελετήσουμε τη φασματική κατανομή της εξόδου ενός Laser He-Ne με δυο τρόπους:
  (α) χρησιμοποιώντας το συμβολόμετρο F-P σε λειτουργία σάρωσης, δηλαδή μεταβάλλοντας το μήκος d της οπτικής κοιλότητας και παίρνοντας δειγματοληπτικά τιμές έντασης της ακτινοβολίας των κροσσών καθώς καταρρέουν στο κέντρο ή ξεκινούν απ΄αυτό.
  (β) κρατώντας σταθερό το μήκος της κοιλότητας και μελετώντας τη δομή των κροσσών.

## Slide 44: Το συμβολόμετρο F-P σε λειτουργία σάρωσης κεντρικού κροσσού (1 από 7)
d
πιεζοηλεκτρικό
στοιχείο (PZT)
φωτοανιχνευτής
F-P
Laser He-Ne
Χ
Υ
Σχήμα 8 Σχηματικό διάγραμμα της διάταξης ανάλυσης του φάσματος εξόδου Laser Ηe-Ne. Σημειώστε ότι η δέσμη του Laser (παράλληλες ακτίνες) προσπίπτει κάθετα στο συμβολόμετρο F-P.

## Slide 45: Το συμβολόμετρο F-P σε λειτουργία σάρωσης κεντρικού κροσσού (2 από 7)
Μια τυπική διάταξη ανάλυσης του φάσματος εξόδου ενός Laser Ηε-Νε, με τη βοήθεια ενός συμβολόμετρου F-P σε λειτουργία σάρωσης του κεντρικού κροσσού, παρουσιάζεται στο Σχήμα (8). Ο κινητός καθρέπτης είναι δομημένος επάνω σε ένα πιεζοηλεκτρικό κρύσταλλο που τροφοδοτείται από γεννήτρια πριονωτής τάσης, έτσι που να μπορεί να μετακινείται εμπρός πίσω. Κατ΄ αυτό τον τρόπο η μεταβολή του μήκους d της οπτικής κοιλότητας μπορεί να είναι γρήγορη και ακριβής. Ένα φωτοστοιχείο ανιχνεύει τις μεταβολές της έντασης της ακτινοβολίας, καθώς μεταβάλλεται η φάση δ λόγω της μεταβολής του d και η έξοδός του μεταφέρεται σε παλμογράφο. Εάν συγχρονίσουμε την οριζόντια σάρωση (Χ) του παλμογράφου με τη γεννήτρια της πριονωτής τάσης, τότε η οριζόντια διάσταση στην οθόνη του θα είναι ανάλογη της οπτικής συχνότητας. Η έξοδος του φωτοστοιχείου απεικονίζεται κατ΄ευθείαν στον κατακόρυφο άξονα (Υ) του παλμογράφου σε mV.

## Slide 46: Το συμβολόμετρο F-P σε λειτουργία σάρωσης κεντρικού κροσσού (3 από 7)
ΔνΙΜ
FSR
F-P
m
m+1
Α
Β
Σχήμα 9 Φασματική κατανομή της εξόδου του Laser που παρουσιάζει τέσσερις τρόπους ταλάντωσης, σε μια σάρωση του συμβολόμετρου που καλύπτει 3 FSR με δυο διακριτά μέγιστα.

## Slide 47: Το συμβολόμετρο F-P σε λειτουργία σάρωσης κεντρικού κροσσού (4 από 7)
Ρυθμίζοντας κατάλληλα την τιμή της τάσης που τροφοδοτεί το PZT, καθώς και την ευαισθησία της οριζόντιας κλίμακας του παλμογράφου, μπορούμε να δούμε στην οθόνη του μια πανομοιότυπη κατανομή συχνοτήτων αντίστοιχη με αυτή του Σχήματος (9). Εδώ παρουσιάζονται δυο πανομοιότυπες ομάδες αξονικών συχνοτήτων ή τρόπων ταλάντωσης του Laser, καθώς η μεταβολή του d καλύπτει 3 FSR του συμβολόμετρου.

## Slide 48: Το συμβολόμετρο F-P σε λειτουργία σάρωσης κεντρικού κροσσού (5 από 7)
Είναι φανερό ότι, αν το εύρος της φασματικής γραμμής του Laser (καμπύλη οπτικής ενίσχυσης) είναι μεγαλύτερο από το FSR του συμβολόμετρου, θα έχουμε υπέρθεση κροσσών διαφορετικής τάξης (για παράδειγμα ο κροσσός κ τάξης και μήκους κύματος λ1 να συμπέσει με τον κροσσό κ+1 τάξης και μήκους κύματος λ2). Στην περίπτωση αυτή η απεικόνιση θα είναι μπερδεμένη και δύσκολα θα μπορούσε κανείς να την ερμηνεύσει. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό το FSR του συμβολόμετρου να είναι μεγαλύτερο από το εύρος της φασματικής γραμμής του Laser, έτσι που όλοι οι πιθανοί αξονικοί τρόποι του Laser να βρίσκονται μέσα στην περιοχή σάρωσης του συμβολόμετρου.

## Slide 49: Το συμβολόμετρο F-P σε λειτουργία σάρωσης κεντρικού κροσσού (6 από 7)
Η διαφορά συχνότητας, ανάμεσα στις δυο ομάδες αξονικών συχνοτήτων (Σχήμα 9), ισοδυναμεί με το FSR του συμβολόμετρου, το οποίο δίνεται από τον κατασκευαστή ή μπορούμε να το προσδιορίσουμε αν γνωρίζουμε το μήκος d (αυτό σε λειτουργία σταθερού μήκους) του συμβολόμετρου . Για παράδειγμα, αν το συμβολόμετρο που χρησιμοποιήσαμε για να πάρουμε την απεικόνιση του Σχήματος (9) έχει FSR = 1.5 GHz μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για τη βαθμονόμηση της οριζόντιας κλίμακας του παλμογράφου. Σύμφωνα με αυτό, γνωρίζουμε ότι η απόσταση μεταξύ των σημείων Α και Β (απόσταση μεταξύ δυο όμοιων τρόπων) ισοδυναμεί με 1.5 GHz και επειδή καλύπτει 5 DIV (ή 5 cm) θα έχουμε:

## Slide 50: Το συμβολόμετρο F-P σε λειτουργία σάρωσης κεντρικού κροσσού (7 από 7)
Επομένως η βαθμονόμηση του οριζόντιου άξονα είναι 300 MHz/cm. Γνωρίζοντας αυτό, μπορούμε να μετρήσουμε απ΄ευθείας το διατροπικό διαχωρισμό των συχνοτήτων ΔνΙΜ του Laser, καθώς και το ελάχιστο διακριτό φασματικό εύρος ΔfFWHM.

## Slide 51: Το συμβολόμετρο F-P σε λειτουργία σταθερού μήκους d (etalon) (1 από 5)
d
F-P
Συγκλίνων φακός
πέτασμα
Laser He-Ne
Σχήμα 10 Βασική διάταξη συμβολομετρίας F-P. Ο φακός μικρής εστιακής απόστασης συγκλίνει τη δέσμη στο εστιακό του επίπεδο και δημιουργεί σημειακή πηγή.
m
m+1
m-1
κ+1
κ-1
κ
Σχήμα 11 Οι κροσσοί αποκαλύπτουν τους αξονικούς τρόπους ταλάντωσης του Laser. Κάθε τρόπος παρουσιάζει ένα ελάχιστα διαφορετικό μήκος κύματος που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κροσσών με ελάχιστα διαφορετικές διαμέτρους. Οι m κροσσοί αντιστοιχούν στην κοιλότητα F-P και οι κ κροσσοί αντιστοιχούν στους αξονικούς τρόπους ταλάντωσης του Laser.

## Slide 52: Το συμβολόμετρο F-P σε λειτουργία σταθερού μήκους d (etalon) (2 από 5)
Εδώ η μεταβολή της φάσης επιτυγχάνεται με τη μεταβολή της γωνίας θ θυμηθείτε: δ = (4πd cosθ)/λ. Για το σκοπό αυτό παρεμβάλλουμε μεταξύ της δέσμης του Laser και του F-P ένα συγκλίνοντα φακό μικρής εστιακής απόστασης. Κατ΄αυτό τον τρόπο δημιουργούμε στο εστιακό επίπεδο του φακού μια σημειακή πηγή, οι ακτίνες της οποίας προσπίπτουν στο συμβολόμετρο με διαφορετικές γωνίες. Αυτή ακριβώς η μεταβολή της γωνίας θ θα μας δώσει σε πέτασμα κροσσούς συμβολής, υπό μορφή ομόκεντρων φωτεινών δακτυλίων, που καλούνται κροσσοί Haidinger (Σχήμα 10).

## Slide 53: Το συμβολόμετρο F-P σε λειτουργία σταθερού μήκους d (etalon) (3 από 5)
Αυτοί οι δακτύλιοι αντιστοιχούν σε διαφορετικές τιμές m του συμβολόμετρου F-P και είναι φθίνουσας τάξης καθώς απομακρύνονται από το κέντρο. Αυτό ερμηνεύεται ως εξής: κατά το συντονισμό, η μεταβολή της φάσης στην κοιλότητα F-P είναι δ = (4πd cosθ)/λ =2πm  m = (2d/λ)cosθ. Από την τελευταία σχέση παρατηρούμε ότι αν αυξηθεί η γωνία θ (δηλαδή αν αυξηθεί η διάμετρος του δακτυλίου), ο όρος cosθ θα ελαττωθεί και επομένως θα ελαττωθεί η τιμή του m. Με άλλα λόγια, μεγαλύτερη διάμετρος των δακτυλίων αντιστοιχεί σε μικρότερο m.

## Slide 54: Το συμβολόμετρο F-P σε λειτουργία σταθερού μήκους d (etalon) (4 από 5)
Σε μια προσεκτικότερη εξέταση των δακτυλίων, θα παρατηρήσουμε ότι καθένας από αυτούς αποτελείται από μια σειρά λεπτότερων δακτυλίων που αντιστοιχούν στους αξονικούς τρόπους του Laser (Σχήμα 11). Καθώς οι τελευταίοι αντιστοιχούν σε διαφορετικά μήκη κύματος λ τότε, για δεδομένο m του συμβολόμετρου, θα έχουμε:
Στη σχέση αυτή παρατηρούμε ότι αν ελαττωθεί η γωνία θ (δηλαδή αν μικρύνει η διάμετρος του δακτυλίου), ο όρος cosθ θα αυξηθεί και κατά συνέπεια θα αυξηθεί η τιμή του λ. Όμως, κατά το συντονισμό της οπτικής κοιλότητας του Laser από τη σχέση (16) έχουμε και επομένως θα πρέπει να ελαττωθεί η τιμή του κ.
Άρα, όσο ελαττώνεται η διάμετρος των δακτυλίων που αντιστοιχούν στους αξονικούς τρόπους του Laser, ελαττώνεται και η τάξη κροσσού κ.

## Slide 55: Το συμβολόμετρο F-P σε λειτουργία σταθερού μήκους d (etalon) (5 από 5)
Από τη μελέτη των κροσσών αυτών μπορούμε να υπολογίσουμε (όπως θα δούμε κατά την πειραματική διαδικασία) βασικές παραμέτρους της κοιλότητας F-P, καθώς και το διαχωρισμό συχνοτήτων του Laser.
  Σημείωση: Εκτός του συμβολόμετρου που φέρει παράλληλα επίπεδα πλακίδια (το οποίο και παρουσιάσαμε), ευρέως χρησιμοποιείται και το συνεστιακό συμβολόμετρο σφαιρικών καθρεπτών, του οποίου την παρουσίαση δεν θεωρούμε απαραίτητη σε αυτή την εργασία.

## Slide 56: Παράδειγμα εφαρμογής
Δίνεται ότι η απόσταση d μεταξύ των πλακιδίων ενός συμβολόμετρου F-P είναι d = 4 cm. Σε συμβολογράφημα που πραγματοποιήθηκε, η απόσταση μεταξύ δυο κορυφών ίδιου μήκους κύματος είναι 6 cm και η απόσταση μεταξύ δυο γειτονικών μηκών κύματος είναι 2 cm. Να ευρεθεί το ΔfFSR του συμβολόμετρου, καθώς και το ΔνΙΜ του Laser σε Hz.
Λύση
Από τη σχέση (9)
και επομένως ο συντελεστής μετατροπής είναι:
3.74 GHz/6 cm = 0.623 GHz/cm. Έτσι ο διαχωρισμός συχνότητας ΔνΙΜ μεταξύ δυο γειτονικών μηκών κύματος θα είναι:
ΔνΙΜ = 2 cm x 0.623 GHz = 1.25 GHz

## Slide 57: Πείραμα

## Slide 58: Σκοπός
Ο σκοπός της άσκησης είναι να γνωρίσουμε τα δομικά χαρακτηριστικά, τον τρόπο λειτουργίας και τις χαρακτηριστικές παραμέτρους ενός συμβολόμετρου F-P. Παράλληλα θα μελετήσουμε το φάσμα εκπομπής ενός Laser αερίου (He-Ne), υπολογίζοντας το εύρος της φασματικής γραμμής (εξ αιτίας του φαινομένου Doppler), τον διατροπικό διαχωρισμό (απόσταση μεταξύ δυο διαδοχικών τρόπων) και το πλήθος των τρόπων.

## Slide 59: Πειραματική διάταξη (1 από 2)
φακός
18 mm
σταθερός
καθρέπτης
πέτασμα
κινητός
καθρέπτης
Laser
κοχλίας
μικρομέτρου
mA
τροφοδοτικό
φωτοστοιχείο
Σχήμα 12 Πειραματική διάταξη συμβολομετρίας Laser He-Ne, με χρήση συμβολόμετρου Fabry-Perot.

## Slide 60: Πειραματική διάταξη (2 από 2)
Ένα συμβολόμετρο Fabry-Perot που περιλαμβάνει τα εξής εξαρτήματα:
  Μια μεταλλική βάση 5 Kg
  Ένα επίπεδο κάτοπτρο με δυνατότητα μικρομετρικής μετακίνησης
  Ένα επίπεδο κάτοπτρο με δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης του
  Ένα φακό 18 mm
  Μια μικρή οθόνη (πέτασμα)
Ένα Laser He-Ne (632.8 nm) ισχύος 1 mW
Ένας φωτοανιχνευτής δομημένος σε σύστημα πλευρικής μετατόπισης και συνδεδεμένος σε κύκλωμα με πηγή συνεχούς και μιλλιαμπερόμετρο. Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια CCD κάμερα, η οποία, μέσω κατάλληλου λογισμικού, μπορεί να απεικονίσει τους κροσσούς (συμβολογράφημα) στην οθόνη Η/Υ.

## Slide 61: Πειραματική διαδικασία

## Slide 62: Ευθυγράμμιση της βάσης του συμβολόμετρου με τη δέσμη του Laser
Η ευθυγράμμιση της μεταλλικής βάσης του συμβολόμετρου F-P θα πραγματοποιηθεί κατά τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται στην Άσκηση ΝΟ1 – Συμβολόμετρο Michelson.

## Slide 63: Ευθυγράμμιση καθρεπτών και προετοιμασία για παρατήρηση ομόκεντρων κυκλικών δακτυλίων
Για τη σωστή λειτουργία της διάταξης, είναι πολύ σημαντικό να γίνει η ευθυγράμμιση των δυο πλακιδίων, ώστε να είναι μεταξύ τους, όσο πιο παράλληλα γίνεται.
Πρώτα τοποθετούμε τον κινητό καθρέπτη στην αντίστοιχη θέση που υπάρχει στη μεταλλική βάση και κατευθύνουμε το Laser, έτσι ώστε η δέσμη του να προσπίπτει στο κέντρο του καθρέπτη. Αν χρειαστεί, διορθώνουμε ώστε η ανακλώμενη ακτίνα να επανεισέρχεται στο Laser. Σημείωση: για την αποφυγή θετικής οπτικής ανάδρασης, που μπορεί να προκαλέσει φαινόμενα αστάθειας των κροσσών, ρυθμίζουμε ώστε να προσπίπτει περίπου 2 mm πάνω από την έξοδο του Laser.
Θα τοποθετήσουμε κατόπιν, στην αντίστοιχη θέση της βάσης, το σταθερό καθρέπτη που φέρει κοχλίες για τη ρύθμιση της κλίσης του κατά τους δυο άξονες. Σ΄αυτό το σημείο θα παρατηρήσουμε στο πέτασμα αρκετά είδωλα της δέσμης του Laser.

## Slide 64: Ευθυγράμμιση καθρεπτών και προετοιμασία για παρατήρηση ομόκεντρων κυκλικών δακτυλίων
Χρησιμοποιώντας τους κοχλίες του σταθερού καθρέπτη θα ρυθμίσουμε την κλίση του, μέχρι να παρατηρήσουμε στο πέτασμα μόνο μια φωτεινή κηλίδα.
Για να παρατηρήσουμε τους φωτεινούς δακτύλιους συμβολής, θα τοποθετήσουμε το συγκλίνοντα φακό των 18 mm μεταξύ του Laser και του σταθερού καθρέπτη.

## Slide 65: Μέτρηση της απόστασης d (μήκος οπτικής κοιλότητας) μεταξύ των πλακιδίων (1 από 4)
Από την απεικόνιση των κροσσών συμβολής που παρατηρούμε στο πέτασμα, θα προσδιορίσουμε το μήκος d της οπτικής κοιλότητας. Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, με τη βοήθεια του συγκλίνοντα φακού δημιουργούμε σημειακή πηγή, οι ακτίνες της οποίας προσπίπτουν στο συμβολόμετρο με διαφορετικές γωνίες. Η μεταβολή της γωνίας θα μεταβάλει τη φάση δ και αυτό θα μας δώσει κροσσούς συμβολής, υπό μορφή ομόκεντρων φωτεινών δακτυλίων γωνιακής ακτίνας θ .
Ας θεωρήσουμε ότι ο νιοστός (προς τα έξω) κροσσός από το κέντρο (Σχήμα 13) έχει ακτίνα r και η τάξη του είναι m = m0 – n, όπου m0 είναι η τάξη του κεντρικού κροσσού. Επειδή η γωνία θ είναι μικρή, θα ισχύει προσεγγιστικά:
όπου D η απόσταση μεταξύ του πετάσματος και της εστίας του φακού.

## Slide 66: Μέτρηση της απόστασης d (μήκος οπτικής κοιλότητας) μεταξύ των πλακιδίων (2 από 4)
d
F-P
Laser He-Ne
D
18 mm
θ
r
Σχήμα 13
Επίσης: Με αντικατάσταση στη σχέση (3), (θυμηθείτε: ) θα έχουμε:
και επιλύνοντας ως προς r2:
(19)

## Slide 67: Μέτρηση της απόστασης d (μήκος οπτικής κοιλότητας) μεταξύ των πλακιδίων (3 από 4)
r2 (cm)2
n
Σχήμα 14 Γραφική απεικόνιση της r2 – n. Τα πειραματικά σημεία προέρχονται από πραγματικές μετρήσεις που ελήφθησαν κατά την εκτέλεση της άσκησης στο εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ του τμήματος Φυσικής – Χημείας & Τ/Υ του ΤΕΙ Αθήνας.

## Slide 68: Μέτρηση της απόστασης d (μήκος οπτικής κοιλότητας) μεταξύ των πλακιδίων (4 από 4)
Η τελευταία σχέση είναι της μορφής y = αx + β και επομένως η γραφική της απεικόνιση (r2 = f(n) - Σχήμα 14) θα μας δώσει ευθεία γραμμή της οποίας η κλίση θα ισούται με:
(20)
Γνωρίζοντας το μήκος κύματος λ (=632.8 nm) και την απόσταση D, από τη σχέση (20) θα υπολογίσουμε το μήκος d της οπτικής κοιλότητας F-P. Τέλος από τη σχέση θα υπολογίσουμε την τάξη του κεντρικού κροσσού (δηλαδή για θ = 0) για το συγκεκριμένο d.

## Slide 69: Μελέτη χαρακτηριστικών φάσματος εξόδου Laser He-Ne – FSR συμβολόμετρου F-P (1 από 4)
mA
τροφοδοτικό
x
σύστημα
φωτοστοιχείου
Σχήμα 15 Διάταξη σάρωσης της έντασης των κροσσών, κατά μήκος της διαμέτρου x.

## Slide 70: Μελέτη χαρακτηριστικών φάσματος εξόδου Laser He-Ne – FSR συμβολόμετρου F-P (2 από 4)
Αυτή η εργασία θα πραγματοποιηθεί με το συμβολόμετρο F-P σε λειτουργία σταθερού μήκους d. Έχοντας ρυθμίσει τη διάταξη από την προηγούμενη εργασία, θα χρησιμοποιήσουμε το φωτοστοιχείο για να πάρουμε δειγματοληπτικά τιμές της έντασης (κατανομή της έντασης) κατά μήκος μιας οριζόντιας διαμέτρου της απεικόνισης των φωτεινών δακτυλίων (Σχήμα 15). Το φωτοστοιχείο είναι προσαρμοσμένη στο άκρο ενός κοχλία ο οποίος μπορεί να το μετακινεί μικρομετρικά. Να λάβετε υπ’ όψιν ότι μια στροφή του κοχλία αντιστοιχεί σε μετακίνησή του κατά 0,8 mm.

## Slide 71: Μελέτη χαρακτηριστικών φάσματος εξόδου Laser He-Ne – FSR συμβολόμετρου F-P (3 από 4)
σχετική ένταση
x (mm)
(β)
Σχήμα 16 (α). Κατανομή της έντασης των κροσσών, κατά μήκος της διαμέτρου x, που ελήφθη με CCD κάμερα, κατά την εκτέλεση της άσκησης στο εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ του τμήματος Φυσικής – Χημείας & Τ/Υ του ΤΕΙ Αθήνας. (β). Απεικόνιση των κροσσών κατά τη διαδικασία πραγματοποίησης των μετρήσεων.

## Slide 72: Μελέτη χαρακτηριστικών φάσματος εξόδου Laser He-Ne – FSR συμβολόμετρου F-P (4 από 4)
Το φωτοστοιχείο που είναι συνδεδεμένο με μιλλιαμπερόμετρο για τη μέτρηση της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος I (mA) και πηγή συνεχούς 0 – 12 V, καλύπτεται από μάσκα που φέρει μια μικρή οπή για να διευκολύνεται η διέλευση λεπτής δέσμης φωτός προς την επιφάνειά του. Όταν η επιφάνεια φωτιστεί, το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα. Επειδή δε ο φωτισμός είναι αρκετά μικρός, το μετρούμενο ρεύμα είναι ανάλογο της έντασης του φωτός. Κατ’ αυτό τον τρόπο μπορούμε να παρακολουθήσουμε με ικανοποιητική λεπτομέρεια τις μεταβολές της έντασης J του φωτός σε πολύ στενές περιοχές, κατά μήκος της διαμέτρου (Σχήμα 16). Το διάγραμμα Ι – x (δηλαδή τιμές του ρεύματος σε mA σε σχέση με τη μετακίνηση του φωτοστοιχείου) θα μας δώσει την κατανομή της έντασης των δακτυλίων (δηλαδή την κατανομή της έντασης κατά μήκος της διαμέτρου x της δέσμης).

## Slide 73: Εργασίες

## Slide 74: Προσδιορισμός της απόστασης d (1 από 2)
Αναγνωρίζουμε τα στοιχεία του συμβολόμετρου F-P και ευθυγραμμίζουμε σύμφωνα με τις οδηγίες των παραγράφων 3.1 και 3.2, ώστε να εμφανιστούν στο πέτασμα οι κυκλικοί δακτύλιοι συμβολής.
Χαράσσουμε στο πέτασμα ένα σταυρόνημα και το ευθυγραμμίζουμε με το κέντρο των δακτυλίων.
Σημειώνουμε τη θέση τουλάχιστον πέντε διαμέτρων, σε ένα από τους άξονες του σταυρονήματος.
Μετράμε την απόσταση D (18 mm) από το φακό και καταχωρούμε την τιμή στον Πίνακα 1.

## Slide 75: Προσδιορισμός της απόστασης d (2 από 2)
Με τη βοήθεια διαστημόμετρου μετράμε τις αποστάσεις που σημειώσαμε στο βήμα 3 και καταχωρούμε τις τιμές στον Πίνακα 1.
Πραγματοποιούμε το διάγραμμα r2 – n (όπου n είναι ο αριθμός του κροσσού καθώς απομακρυνόμαστε από τον κεντρικό) και υπολογίζουμε την κλίση ε της ευθείας.
Από τη σχέση (20) υπολογίζουμε την απόσταση d (θεωρούμε λ = 632.8 nm).
Από τη σχέση θα υπολογίσουμε την τάξη του κεντρικού κροσσού (δηλαδή για θ = 0) για το συγκεκριμένο d.

## Slide 76: FSR συμβολόμετρου F-P – Χαρακτηριστικά φάσματος εξόδου Laser He-Ne (1 από 4)
Μετακινούμε το φωτοστοιχείο κατά μήκος μιας διαμέτρου του συστήματος των δακτυλίων συμβολής και λαμβάνουμε τις αντίστοιχες ενδείξεις του μιλιαμπερόμετρου. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων τα καταχωρούμε στον Πίνακα 2.
Πραγματοποιούμε το διάγραμμα Ι = f(x), δηλαδή της ένδειξης του μιλιαμπερόμετρου σε συνάρτηση με τη θέση της φωτοαντίστασης.
Θεωρώντας το d γνωστό από την προηγούμενη εργασία (βήμα 7), υπολογίζουμε το FSR του συμβολόμετρου σε Hz από τη σχέση (9). Καταχωρούμε την τιμή στον Πίνακα 3.
Βαθμονομούμε τον οριζόντιο άξονα του διαγράμματος Ι = f(x) σε Hz/mm, σύμφωνα με το παράδειγμα της παραγράφου 5.1, δηλαδή αντιστοιχούμε την τιμή του FSR, που υπολογίσαμε στο προηγούμενο βήμα, στην απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών μεγίστων φωτισμού επάνω στο διάγραμμα και κάνουμε αναγωγή στη μονάδα.

## Slide 77: FSR συμβολόμετρου F-P – Χαρακτηριστικά φάσματος εξόδου Laser He-Ne (2 από 4)
Προσδιορίζουμε το εύρος ζώνης συχνοτήτων Δν της καμπύλης απολαβής του Laser, από τη μέτρηση (επάνω στο διάγραμμα Ι = f(x)) του ελάχιστου διακριτού φασματικού εύρους ΔfFWHM (βλέπε παράγραφο 3.2). Καταχωρούμε την τιμή στον Πίνακα 3.
Αναζητούμε από Τεχνικό Εγχειρίδιο (ή από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου) την τιμή της απόστασης L των καθρεπτών του οπτικού αντηχείου του Laser που χρησιμοποιήσαμε. Υπολογίζουμε την απόσταση ΔνΙΜ μεταξύ δύο διαδοχικών συχνοτήτων του Laser (Intermode Frequency Separation) από τη σχέση: ΔνΙΜ = c/2L και καταχωρούμε την τιμή στον Πίνακα 3.
Με βάση τα δεδομένα των εργασιών 5 και 6 προσδιορίζουμε το πλήθος των modes (τρόπων ταλάντωσης) του Laser από το λόγο ΔfFWHM/ΔνΙΜ. Καταχωρούμε στον Πίνακα 3.

## Slide 78: FSR συμβολόμετρου F-P – Χαρακτηριστικά φάσματος εξόδου Laser He-Ne (3 από 4)
Αποδίδουμε γραφικά (κατ’ εκτίμηση) την καμπύλη απολαβής του Laser μαζί με τα modes λειτουργίας του.
Πόση πρέπει να είναι η απόσταση των δύο γυάλινων πλακών του συμβολόμετρου για να επιτρέπει να περάσει από αυτό ένα μόνο mode του Laser;

## Slide 79: FSR συμβολόμετρου F-P – Χαρακτηριστικά φάσματος εξόδου Laser He-Ne (4 από 4)
Πίνακας 1
D= ……… (mm) |  | 
n | Διάμετρος 2r (mm) | r2 (mm)
Πίνακας 2
Στροφές τυμπάνου | Μετατόπιση φωτοστοιχείου x (mm) | Ι(mA)
Πίνακας 3
ΔfFSR (Hz) | 
ΔfFWHM (Hz) | 
ΔνΙΜ (Hz) | 
modes Laser (= ΔfFWHM/ΔνΙΜ) | 

## Slide 80: Τέλος Ενότητας

## Slide 81: Σημειώματα

## Slide 82: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Γεώργιος Μήτσου 2014. Γεώργιος Μήτσου. «Φυσική Οπτική (Ε). Ενότητα 4: Συμβολομετρία Fabry – Perot». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 83: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 84: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 85: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 86: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.