## Slide 1: Ιατρική Απεικόνιση ΙΙΙ (Θ)
Ενότητα 1: Αξονική τομογραφία – Εισαγωγή
Γεωργία Οικονόμου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Ραδιολογίας - Ακτινολογίας
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Allan M. Cormack - Godfrey N. Hounsfield
November 25, 1975
Patent for Full-body CAT Scan
1979 Nobel prize for physiology
nobelprize.org
Sittig DF, Ash JS, Ledley RS. The Story Behind the Development of the First Whole-body Computerized Tomography Scanner as Told by Robert S. Ledley. Journal of the American Medical Informatics Association : JAMIA. 2006;13(5):465-469. doi:10.1197/jamia.M2127.
Sir Godfrey Newbold Hounsfield CBE, FRS,
  (28 August 1919 – 12 August 2004)
Allan MacLeod Cormack
(February 23, 1924 – May 7, 1998)

## Slide 3: Prototype CT scanner
“RIMG0277”, από Gdh~commonswiki διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 4: Historic EMI Mark 1
“Emi1010”, από Gdh~commonswiki διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 5: Πρώτη πολυτομική CT: CT1010 scanner

## Slide 6: Philipps Brilliance 64
“64 slice scanner”, από ToNToNi διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 11: Prof Dr W. A. Kalender

## Slide 16: Pitch

## Slide 18: EBT
Εarly 1980s, by medical physicist Andrew Castagnini
0.025 sec (25-100 ms) περιστροφή
vs 0.33 sec των μηχανικών συστημάτων
Πολύ πιο ακριβό
sites.google.com

## Slide 19: Ερώτηση:
Πότε εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά η πολυτομική αξονική?

## Slide 20: Dual Slice CT (Elscint, 1991)

## Slide 21: Ο αξονικός τομογράφος - Μέρη
Λυχνία
Φίλτρο διήθησης
Διαφράγματα πεδίου
Ανιχνευτές
Ικρίωμα (gantry)
sites.google.com

## Slide 22: Φίλτρα
Όπως και στην κλασσική ακτινολογία
Πορροφούν χαμηλές ενέργεις (ακτινοπροστασία)
Κάνουν τη δέσμη «μονοχρωματική»
Φίλτρα με ειδικό σχήμα (παπιγιόν) εξασθενούν τα πλάγια της δέσμης που διέρχονται από την περιφέρεια του σώματος που είναι λεπτότερη.
sites.google.com

## Slide 23: Διαφράγματα βάθους
Τοποθετούνται μεταξύ φίλτρου και ασθενούς.
Καθορίζουν το πάχος τομής σε ΑΤ μιάς τομής.
Μειώνουν τη δόση στον ασθενή.
Μειώνουν τη σκέδαση εκτός τομής.

## Slide 24: Σκέδαση MSCT

## Slide 25: SSCT Ανιχνευτές MSCT

## Slide 26: Multislice CT Ανιχνευτές

## Slide 27: GE QX/i

## Slide 28: MSCT: Adaptive Array: Siemens

## Slide 29: Multislice Acquisition: GE 8-Channel

## Slide 30: 2η (ή 3η) γενεά MSCT

## Slide 31: 16-Slice (2η γενεά) MSCT

## Slide 32: Σύγχρονοι ανιχνευτές Multislice CT

## Slide 33: MDCT-64 τομών
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΑΡ. ΤΟΜΩΝ | ΠΑΧΟΣ ΤΟΜΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ | ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
GE LightSpeed VCT | 64 | 0.625 | 40.0 mm | 0.35
Philips Brilliance | 64 | 0.625 | 40.0 mm | 0.40
Siemens Sensation | 64 2x32 (FFS) | 0.6 | 28.8 mm | 0.33
Siemens Definition AS | 64 | 0.6 | 38.4 mm | 0.30
Toshiba Aquilion | 64 | 0.5 | 32.0 mm | 0.35

## Slide 34: Ανακατασκευή της εικόνας

## Slide 37
impactscan.org

## Slide 38: Mαθηματικοί αλγόριθμοι
Φίλτρα ή kernels
Επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων για την ανακατασκευή της εικόνας
Smooth, standard, sharp (edge enhancement, bone)
what-when-how.com

## Slide 39: Διακριτική ικανότητα vs θόρυβος

## Slide 40: Hounsfield unit
Στην κλίμακα Hounsfield υπό κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης το νερό έχει τιμή 0 HU (Hounsfield units) και ο αέρας -1000 HU.
Ο αριθμός HU είναι η αντιστοίχιση του αρχικά υπολογιζόμενου γραμμικού συντελεστή απορρόφησης ενός pixel/ voxel στην κλίμακα αυτή.

## Slide 41
Σε σύγκριση με την κλασσική ακτινογραφία η CT έχει χαμηλότερη χωρική διακριτική ικανότητα
  screen-film radiography περίπου 7 lp/mm; στην CT είναι περίπου 1 lp/mm
Η αντιθετική διακριτική ικανότητα (ως προς τη σκιαγραφική αντίθεση είναι αντίθετα υψηλή):
  screen-film περίπου 5%, στην CT είναι περίπου 0.5%

## Slide 42
CT αριθμοί είναι ποσοτικοί
CT scanners μετρούν την οστική πυκνότητα με καλή ακρίβεια
CT επίσης είναι ποσοτική μέθοδος για διαστάσεις
  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακριβή μέτρηση όγκων

## Slide 46
Αέρας | -1000 HU
Πνεύμονας | -300
Λίπος | -90
Νερό | 0
Λευκή ουσία | 30
Φαιά ουσία | 40
Μυς | 50
Φρέσκο αίμα | 80
Σπογγώδες οστό | 300-500
Φλοιός οστού | 600-3,000
0
-1000
1000
500
-500
WL 40
WW 350

## Slide 47
Αέρας | -1000 HU
Πνεύμονας | -300
Λίπος | -90
Νερό | 0
Λευκή ουσία | 30
Φαιά ουσία | 40
Μυς | 50
Φρέσκο αίμα | 80
Σπογγώδες οστό | 300-500
Φλοιός οστού | 600-3,000
0
-1000
1000
500
-500
WL-600
WW1500

## Slide 48
Αέρας | -1000 HU
Πνεύμονας | -300
Λίπος | -90
Νερό | 0
Λευκή ουσία | 30
Φαιά ουσία | 40
Μυς | 50
Φρέσκο αίμα | 80
Σπογγώδες οστό | 300-500
Φλοιός οστού | 600-3,000
0
-1000
1000
500
-500
WL 480
WW 2500

## Slide 49
WW 1000HU WL -700HU
WW 500HU WL +50HU

## Slide 50: Παράγοντες που επηρεάζουν τη χωρική διακριτική ικανότητα
pitch (center-to-center spacing)
  Στην 3η γενιά αξονικών, το pitch αντιστοιχεί στην απόκλιση των ακτίνων της δέσμης.
  Στην 4η γενιά, καθορίζει την πυκνότητα της δειγματοληψίας.
Διαφράγματα του ανιχνευτή
  Μικρότεροι ανιχνευτές βελτιώνουν τη διακριτική ικανότητα
Αριθμός δειγματοληψιών
  Λίγες δειγματοληψίες προκαλούν aliasing, που φαίνεται περισσότερο στην περιφέρεια της εικόνας

## Slide 51: CTDIvol
Computed Tomography Dose Index (CTDIvolume)
Dose Length Product (DLP)
auntminnie.com

## Slide 52
Πηγή ακτινοβολίας | Δόση (mrem)
Περιβάλλοντος (ετήσια) | 350
Α/α θώρακος | 10
Συμβατική ΑΤ θώρακος | 800
Συμβατική ΑΤ κοιλίας | 1000
Ελικοειδής ΑΤ θώρακος | 700
Ελικοειδής ΑΤ σώματος | 1800
ΑΤ δέσμης ηλεκτρονίων | 320

## Slide 53: ΥΤ και άλλες δόσεις ακτινοβολίας κατά κεφαλή
eurheartj.oxfordjournals.org

## Slide 54: Κυκλικό artifact
Πρόβλημα ανιχνευτή στην 3η γενεά προκαλεί κυκλικό artifact.
Μικρός κύκλος σε κεντρικό ανιχνευτή.
Μεγάλος σε περιφερικό.
radiopaedia.org

## Slide 55: Σκλήρυνση Δέσμης
Αιτία
Καθώς η δέσμη περνά από αντικείμενο υψηλού ατομικού αριθμού η μέση ενέργειά της αυξάνεται.
Διόρθωση
Φιλτράρισμα της δέσμης κοντά στη λυχνία.
Αποφυγή οστικών δομών υψηλής απορρόφησης.
Αλγόριθμοι.

## Slide 56
tech.snmjournals.org

## Slide 57: Μέταλλα
Προκαλούν τεχνικά σφάλματα για διάφορους λόγους:
Σκλήρυνση της δέσμης
Σκέδαση
Θόρυβος Poisson
Κίνηση
Επιδράσεις παρυφής
Διόρθωση με ειδικούς αλγόριθμους
auntminnie.com

## Slide 58: Partial volume averaging 1/2
Φαινόμενο μερικής επικάλυψης
Ο αριθμός CT ενός voxel αποτελεί τον μέσο όρο των συντελεστών απορρόφησης των ιστών που περιλαμβάνονται στο voxel και της ποσότητάς τους.
Εάν υπάρχει μόνο ένας ιστός τότε η μέτρηση είναι αντιπροσωπευτική του συγκεκριμένου ιστού.
Διαφορετικά προκύπτει μια ενδιάμεση τιμή που δεν είναι αντιπροσωπευτική ενός ιστού και μπορεί μοιάζει με παθολογία.
Αποφυγή με λεπτές τομές και αλγορίθμους.

## Slide 59: Partial volume averaging 2/2

## Slide 60: Spiral CT: + / -
Spiral CT καθιερωμένη τεχνική
  Περισσότερες τομές ανά αναπνοή
  Γρηγορότερες εξετάσεις
  Πολυεπίπεδες ανασυνθέσεις
  Μικρότεροι χρόνοι
Ποιότητα εικόνας και κάλυψη ασθενούς: περιορισμοί από τις δυνατότητες της λυχνίας (mA και beam-on time)
Λύση: multislice CT – αποτελεσματικότερη χρήση της δέσμης

## Slide 61: Τοπόγραμμα
commons.wikimedia.org

## Slide 62: MSCT: ορισμοί
Detector Thickness: το μέγεθος στον άξονα - Z κάθε στοιχείου του ανιχνευτή.
Detector Collimation: το πάχος της ανακατασκευασμένης εικόνας (μπορεί να προκύπτει από ένωση ανιχνευτών).
Beam Collimation: πάχος της ακτινολογικής δέσμης στον άξονα –Ζ.
Slice Thickness: καθορίζεται από το detector collimation and ΟΧΙ από το beam collimation.
  (Adapted from Hsieh, Med Phys 28:491-500)

## Slide 63: Cone Beam Effect: Single Slice CT
Σφάλματα partial volume και γραμμές προκύπτουν από τη δειγματοληψία διαφορετικών όγκων λόγω κωνικής δέσμης.
Μικρή δομή όπως μια άκρη οστού ανιχνεύεται στη μια θέση της δέσμης και όχι στην άλλη και δημιουργεί ανακολουθία που προκαλεί γραμμές.

## Slide 64: Cone Beam Effect: MSCT
Για πολλαπλές τομές (μεγάλο πλάτος – απόκλιση δέσμης) εφαρμόζονται ειδικοί αλγόριθμοι διόρθωσης “cone beam” algorithms για την ανακατασκευή τομών.

## Slide 65: Συνολικό πλάτος δέσμης -οverbeaming
Για ομοιόμορφη κατανομή δέσμης

## Slide 66: Περιοχή εξέτασης- ακτινοβόλησης overranging/overscanning
½ στροφής επιπλέον δεδομένα για την ανακατασκευή της πρώτης και της τελευταίας τομής.

## Slide 67: MSCT: Ευαισθησία και απόδοση των ανιχνευτών
(Adapted from Hsieh, Med Phys 28:491-500)

## Slide 69: Sensitivity Profile: 10 mm πάχος τομής

## Slide 70: Z-Axis Dose Profile for 10 mm slice 1/2
Δόση ακτινοβολίας για τομή ονομαστικού πάχους 10χιλ

## Slide 71: Z-Axis Dose Profile for 10 mm slice 2/2
Δόση ακτινοβολίας για τομή πραγματικού πάχους 10χιλ

## Slide 72: Dose Efficiency vs Slice Thickness

## Slide 73: Θόρυβος 1/2
Μη χρήσιμες πληροφορίες
Σταθερός υπό συγκεκριμένες παραμέτρους του συστήματος
Μειώνει την δυνατότητα διαχωρισμού σημείων με μικρή αντίθεση
Προσθέτει ή αφαιρεί από τη μέση ένταση ενός pixel

## Slide 74: Θόρυβος 2/2
Αύξηση του παραγομένου σήματος μειώνει τη σχετική επίδραση του θορύβου
Παράμετροι εξέτασης επιλέγονται ώστε να αυξάνουν το λόγο σήματος προς θόρυβο χωρίς να μακραίνουν σημαντικά το χρόνο της εξέτασης
Ο λόγος σήματος προς θόρυβο (SNR) είναι σχετικό μέτρο που επιτρέπει τη σύγκριση σε ποικίλες περιπτώσεις

## Slide 75: Σχέση Σήματος προς Θόρυβο
συχνότητα
SI
συχνότητα
SI
Υψηλό σήμα
Υψηλό SNR
Χαμηλό σήμα
Xαμηλό SNR

## Slide 76: Απουσία θορύβου

## Slide 77: Υψηλό σήμα / χαμηλός θόρυβος

## Slide 78: Χαμηλό σήμα/ υψηλός θόρυβος

## Slide 79: Απουσία θορύβου

## Slide 80: Υψηλό σήμα/ χαμηλός θόρυβος

## Slide 81: Χαμηλό σήμα/υψηλός θόρυβος

## Slide 82: SNR Εικόνας 1/6
100% θόρυβος

## Slide 83: SNR Εικόνας 2/6
80% θόρυβος

## Slide 84: SNR Εικόνας 3/6
60% θόρυβος

## Slide 85: SNR Εικόνας 4/6
40% θόρυβος

## Slide 86: SNR Εικόνας 5/6
20% θόρυβος

## Slide 87: SNR Εικόνας 6/6
0% θόρυβος

## Slide 88: Παράγοντες που επηρεάζουν SNR
Ρυθμός δειγματοληψίας
  Στα περισσότερα συστήματα σταθερός
  Επηρεάζεται από τον ελάχιστο χρόνο περιστροφής
Μήτρα
Πάχος τομής
pitch

## Slide 89: FOV Matrix 1/2
Για την ίδια μήτρα, όσο μικρότερο το FOV, τόσο μικρότερο το τμήμα ιστού που αντιπροσωπεύεται από κάθε pixel
Μικρό pixel:
  Υψηλή διακριτική ικανότητα
  Χαμηλό SNR
Χρόνος εξέτασης είναι ανάλογος του μεγέθους της μήτρας

## Slide 90: FOV Matrix 2/2
Ελάττωση του μεγέθους της μήτρας με σταθερό FOV αυξάνει το pixel size μειώνει τη διακριτική ικανότητα.
Για σταθερό FOV η αύξηση της μήτρας μειώνει το pixel size άρα αυξάνει την διακριτική ικανότητα και μειώνει SNR.

## Slide 91: Τέλος Ενότητας

## Slide 92: Σημειώματα

## Slide 93: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Γεωργία Οικονόμου 2014. Γεωργία Οικονόμου. «Ιατρική Απεικόνιση ΙΙΙ (Θ). Ενότητα 1: Αξονική τομογραφία – Εισαγωγή». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 94: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί και δοθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 95: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 96: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 97: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 98: Pitch