## Slide 1: Αιματολογία Ι (Θ)
Ενότητα 2: Αιματολογικοί αναλυτές
Αναστάσιος Κριεμπάρδης
Τμήμα Ιατρικών εργαστηρίων
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Ανακάλυψη κυττάρων αίματος
16ο αιώνα μικροσκόπια.
1637 Jan Swammerdam κοκκινωπά σφαιρίδια στο αίμα.
1670 Marcello Malpighi τριχοειδική κυκλοφορία τα RBCs σταγονίδια λίπους.
1674 Antony van Leeuwenhoek & Regnier de Graaf περιγράφει τα ερυθροκύτταρα.
1869 Neumann μυελός των οστών.
1880 Ehrlich εμπύρηνα ερυθροκύτταρα.

## Slide 3: Μικροσκόπια 18ου αιώνα
“Old-microscopes”, από Edal διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 4: Ιστορία των επιχρισμάτων
1861-1921 Dimitris Leonidowitsch Romanowsky.
1863-1936 Richard May.
1867-1948 Gustav Giemsa.

## Slide 5: Αρχή Coulter
1949 Wallace Coulter.
Αρχή ηλεκτρονικής μέτρησης.
“Particle Transit Channel”, από Reimarspohr διαθέσιμο με άδεια CC BY-SA 3.0

## Slide 6: Χρήση λυτικού 1957
Σαπωνίνη
Καταστροφή ερυθρών αιμοσφαιρίων.
Μέτρηση λευκών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων
Μέθοδος ηλεκτρονικής αρχής
“Red White Blood cells”, από E rulez διαθέσιμο ως κοινό κτήμα

## Slide 7: Μικροσκόπιο κατανομή μεγέθους
Αριθμός
Μέγεθος
Λεμφοκύτταρα
Ουδετερόφιλα
Μονοπύρηνα

## Slide 8: Αναλυτής κατανομή μεγέθους
Αριθμός
Μέγεθος
Λεμφοκύτταρα
Ουδετερόφιλα
Μονοπύρηνα

## Slide 9: Οπτική αρχή (1947) Gucker
Είσοδος περιβάλλουσας ροής
Διαμόρφωση κεντρικής ροής
Είσοδος ροής δείγματος

## Slide 10: Νέες οπτικές τεχνολογίες
pasteur.gr

## Slide 11: Υβριδικοί αναλυτές
Ηλεκτρονική αρχή
Οπτική αρχή
Υδροδυναμική εστίαση
Λυτικά και αντιδραστήρια βελτιωμένα
Φθορίζουσες χρωστικές
Κυτταρομετρία ροής
Εναλλασσόμενα υψίσυχνα ρεύματα
Λευκοκυτταρικός τύπος
Ερυθροβλάστες
Υπόχρωμα ερυθροκύτταρα
ΔΕΚ και υποπληθυσμοί
Αιμοπετάλια και δείκτες

## Slide 12: Coulter Instrumentation
Μετρήσεις
Άμεσα:
  RBC – αντίσταση.
  WBC – αντίσταση, υδροδυναμικά.
  Platelets – αντίσταση (2-20 fl).
  Hgb – mod. κυανομεθαιμοσφαιρίνη (525 nm).
  MCV – mean RBC volume (histogram).
Έμμεσα:
  Hct, MCHC, and MCH (calculations)
RDW and MPV.
WBC (τύπος).
  Όγκος, αγωγιμότητα, διασπορά.
Reticulocyte.
  Χρώση (new methylene blue).
Flags/επισημάνσεις.

## Slide 13: Sysmex Instrumentation 1/2
Μετρήσεις
  Άμεσες:
    RBC – DC detection (Impedance), hydrodynamic focusing
    WBC – DC detection (Impedance), hydrodynamic focusing
    Platelets – DC detection (Impedance), hydrodynamic focusing
    (2-30 fl)
    Hgb – SLS-Hb (555 nm) (oxyhemoglobin + sodium lauryl sulfate)
    HCT – cumulative pulse height detection (see oscilloscope)

## Slide 14: Sysmex Instrumentation 2/2
  Έμμεσες:
    MCV, MCHC, and MCH (calculations)
  RDW and MPV (CV of respective histograms)
  WBC differential
    DC/RF detection
    employs differential lysis
  Reticulocyte
    Supravital stain (Aramine O)
    Fluorescent detection
Flags

## Slide 15: CELL-DYN Instrumentation (Abbott) 1/2
Principles of Measurement
  Direct Measurement:
    RBC – Impedance
    WBC - Optical scatter (primary), Impedance (secondary)
    Platelets – Impedance (2-30 fl)
    Hgb – mod. Cyanmethemoglobin (540 nm)
    MCV – mean RBC volume (histogram)
  Indirect Measurement:
    Hct, MCHC, and MCH (calculations)

## Slide 16: CELL-DYN Instrumentation (Abbott) 2/2
  RDW (relative value, equiv. to CV)
  WBC differential
    MAPSS (various graphs: lobularity, complexity, granularity, selective lysis)
    employs differential shrinkage
  Reticulocyte
    Proprietary stain (CD4K530)
    Multiangle scatter
    Fluorescent detection
Flags

## Slide 17: Bayer Instrumentation (ADVIA) 1/2
Principles of Measurement
  Direct Measurement:
    RBC – Hydrodynamic focusing, laser low-angle and high-angle optical scatter
    WBC - Hydrodynamic focusing, optical scatter and absorption
    Platelets – Hydrodynamic focusing, laser low-angle and high-angle optical scatter (1-60 fL)
    Hgb – mod. Cyanmethemoglobin (546 nm)
    MCV – mean RBC volume (histogram)
  Indirect Measurement:
    Hct, MCHC, and MCH (calculations)

## Slide 18: Bayer Instrumentation (ADVIA) 2/2
  RDW and MPV (CV of respective histograms)
  WBC differential
    VCS – volume, conductivity, scatter
    employs differential shrinkage
  Reticulocyte
    Supravital stain (Oxazine 750)
    low-angle and high-angle optical scatter and absorbance
Flags

## Slide 19: Τι υπάρχει στο εργαστήριο Αιματολογίας;
Κ4-113
ΒC 3000plus
Celltac E

## Slide 20: BC-3000Plus Auto Hematology Analyze
mindray.com

## Slide 21: Automatic hematology analyzer Celltac E MEK-7222
medicalexpo.com

## Slide 22: Flag messages 1/2
Flag messages
The following messages can be displayed or printed when the measurement result is out of range
Leukocytosis
Leukopenia
Neutrophilia
Neutropenia
Lymphocytosis
Lymphopenic
Monocytosis
Eosinophilia
Basophilia
Blasts
Immature Gr
Left Shift
Atypical Lymphocytes
Small Nucleated Cell
Ly-Mo interference

## Slide 23: Flag messages 2/2
Ne-Mo interference
Erythrocytosis
Anemia
Anisocytosis
Microcytosis
Macrocytosis
Hypochromia
Abnormal MCHC
Thrombocytosis
Thrombocytopenia
PLT Clumps
PLT RBC Interference
If *C* appears on the right width of the WBC or PLT data, the PLT may be coagulated

## Slide 24: Χαμηλή κατανάλωση αντιδραστηρίου
Μια Nihon Kohden αντλία σύριγγας αναρροφά με ακρίβεια το χαμηλό όγκο δείγματος 28 μL για τη CBC ή 55 μL για τη CBC+WBC. Το δείγμα παραμένει στη βελόνα δειγματοληψίας, ώστε να μην χρειάζεται να σταλεί στην αντλία σύριγγας. Αυτό επιτρέπει μια σύντομη διαδρομή υγρού για το δείγμα του αίματος. Επίσης, σε αντίθεση με τη μέθοδο κοινών μέσων βαλβίδας, η σύριγγα δεν χρειάζεται να ξεπλένεται μετά από κάθε διανομή. Τα χαρακτηριστικά αυτά της σειράς αιματολογικών αναλυτών Nihon Kohden Celltac συμβάλλουν στη χρήση μικρού δείγματος αίματος και στην χαμηλή κατανάλωση αντιδραστηρίου.

## Slide 25: Μοναδικό και συμπαγές σύστημα ανάμειξης του αίματος
Το πατενταρισμένο σύστημα ανάμειξης του αίματος Nihon Kohden συμβάλλει στο συμπαγές μέγεθος της Celltac F. Το δείγμα αναμιγνύεται αποτελεσματικά σε ένα μικρό χώρο με την περιστροφή του σωλήνα, αντί της ανατροπής του.
Η ελεγχόμενη από υπολογιστή κατεύθυνση και ταχύτητα περιστροφής παρέχει πιο αποτελεσματική ανάμειξη του αίματος. Η μοναδική μέθοδος ανάμειξης του αίματος, δημιουργεί οριζόντια και κάθετη δίνες του αίματος με την εναλλαγή κανονικής περιστροφής και αντίστροφης περιστροφής. Επίσης, η ταχύτητα περιστροφής μεταβάλλεται γρήγορα έτσι ώστε τα δείγματα αίματος αναμιγνύονται ομοιόμορφα χωρίς βλάβη των κυττάρων.

## Slide 26: Αιματοκρίτης
Centrifugation
Centrifuge
VT
V
Hct (%) = V / VT x100
Total volume VT

## Slide 27: Ερυθροκυτταρικοί δείκτες
Mean Corpuscular Volume (MCV)
Mean Corpuscular Haemoglobin (MCH)
Mean Cellular Haemoglobin Concentration (MCHC)

## Slide 28: Sample Flow 1/19
Stromatolyser-3WP
Sulfolyser
Mixing-
Chamber
1:500
Sample Rotor Valve
(SRV)
Cellpack

## Slide 29: Sample Flow 2/19
Stromatolyser-3WP
Sulfolyser
Mixing-
Chamber
1:500
Sample Rotor Valve
(SRV)
20 ml
4 µl
Cellpack

## Slide 30: Sample Flow 3/19
Stromatolyser-3WP
Sulfolyser
Mixing-
Chamber
1:500
Sample Rotor Valve
(SRV)
RBC Channel
1:25.000
40 µl
2,0 ml
Cellpack

## Slide 31: Sample Flow 4/19
Stromatolyser-3WP
Sulfolyser
Mixing-
Chamber
1:500
Sample Rotor Valve
(SRV)
WBC Channel
1:250
1,0 ml
0,5 ml
6 µl
Cellpack

## Slide 32: Sample Flow 5/19
Stromatolyser-3WP
Sulfolyser
Mixing-
Chamber
1:500
Sample Rotor Valve
(SRV)
Hgb Photometer
1:500
3 µl
1,0 ml
0,5 ml
Cellpack

## Slide 33: Sample Flow 6/19
Stromatolyser-3WP
Sulfolyser
Mixing-
Chamber
1:500
Sample Rotor Valve
(SRV)
20 ml
4 µl
RBC Channel
1:25.000
40 µl
2,0 ml
WBC Channel
1:250
1,0 ml
0,5 ml
6 µl
Hb Photometer
1:500
3 µl
1,0 ml
0,5 ml
Cellpack

## Slide 34: Sample Flow 7/19
Stromatolyser-3WP
Sulfolyser
Mixing-
Chamber
1:500
Sample Rotor Valve
(SRV)
RBC Channel
1:25.000
40 µl
2,0 ml
Cellpack

## Slide 35: Sample Flow 8/19
Middle Part (moving)
Upper Part
(fixed)
Lower Part
(fixed)
Pipette
Sample Rotor Valve

## Slide 36: Sample Flow 9/19
Middle Part (moving)
Upper Part
(fixed)
Lower Part
(fixed)
Pipette
Sample Rotor Valve

## Slide 37: Sample Flow 10/19
Middle Part (moving)
Upper Part
(fixed)
Lower Part
(fixed)
Pipette
Sample Rotor Valve

## Slide 38: Sample Flow 11/19
0,1 ml Whole Blood
Vacuum by Diaphragm-Pump
Whole Blood Sampling

## Slide 39: Sample Flow 12/19
0,1 ml Whole Blood
Vacuum by Diaphragm-Pump
Whole Blood Sampling

## Slide 40: Sample Flow 13/19
0,1 ml Whole Blood
Vacuum by Diaphragm-Pump
Whole Blood Sampling

## Slide 41: Sample Flow 14/19
12µl (WBC)
4 µl (RBC)
6 µl (Hb)
Sample Separation

## Slide 42: Sample Flow 15/19
Diluent-Diaphragm-Pump
Mixing-Chamber
4 µl (RBC)
RBC-Dilution

## Slide 43: Sample Flow 16/19
Sample Rotor Valve
Sampling for 2nd RBC-Dilution
2nd Dilution
& Diaphragm-Pump
Mixing-Chamber

## Slide 44: Sample Flow 17/19
Sample Rotor Valve
Sampling for 2nd RBC-Dilution
40 µl

## Slide 45: Sample Flow 18/19
Sample Rotor Valve
2nd RBC-Dilution
Diluent-
Diaphragm-Pump
RBC-Channel

## Slide 46: Sample Flow 19/19
Sample Rotor Valve
WBC- and HGB - Sample Dilution
12µl (WBC)
6 µl (HGB)
Diluent-
Diaphragm-Pump
HGB-Diaphragm-Pump
WBC-Channel
HGB-Flow Cell

## Slide 47: Τέλος Ενότητας

## Slide 48: Σημειώματα

## Slide 49: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αναστάσιος Κριεμπάρδης 2014. Αναστάσιος Κριεμπάρδης. «Αιματολογία Ι (Θ). Ενότητα 2: Αιματολογικοί αναλυτές». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 50: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 51: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 52: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 53: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.