## Slide 1: Αιματολογία Ι (Θ)
Ενότητα 3: Σφάλματα και διαγνωστικές παγίδες αιματολογικών εξετάσεων
Αναστάσιος Κριεμπάρδης
Τμήμα Ιατρικών εργαστηρίων
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Παραπεμπτικά
Εύχρηστα.
Χρήση η ώρα αιμοληψίας.
Σήμανση σε περίπτωση μολυσματικής νόσου.
Κλινική εκτίμηση ασθενή.
Πιθανή αιμορραγία.
Επείγον;

## Slide 3: Αιμοληψία
Δείγμα;
EDTA ολικό αίμα.
Σωστή αναλογία αίματος και αντιπηκτικού;
Γιατί;
Περισσότερο αίμα; Θρόμβους.
Λιγότερο αίμα; Αραίωση.

## Slide 4: Γενική αίματος - EDTA
Καλιούχο άλας του EDTA.
ΠΡΟΣΟΧΗ δεν χρησιμοποιείται στις διαδικασίες πήξης του αίματος.
Αναστέλλει την υδρόλυση του ινωδογόνου.
Αποσταθεροποιεί τον παράγοντα V.
Κ2ΕDΤΑ & Κ3ΕDΤΑ.
4.55 +/- 0.85 mmol/l ή 1.50 +/- 0.25 mgr/ml.
Η ηπαρίνη; Συσσώρευση λευκοκυττάρων και αριθμητικές και μορφολογικές μεταβολές στα κύτταρα του αίματος.

## Slide 5: Συγκέντρωση EDTA
Σε υψηλές συγκεντρώσεις:
Μορφολογικές διαταραχές των ουδετεροφίλων, μονοκυττάρων (συρρικνώσεις και εκφυλίσεις).
Μορφολογικές διαταραχές στα αιμοπετάλια (δισκοειδές σχήμα σε σφαιρικό).
Περίσσεια EDTA διόγκωση αιμοπεταλίων και κατακερματισμός τους (ψευδής θρομβοκυττάρωση).
Ελάττωση λευκών αιμοσφαιρίων σε 1-2 ώρες.
Η αιμοσφαιρίνη χαμηλή.

## Slide 6: Μεταφορά και συντήρηση
Μέχρι 3 ώρες από την αιμοληψία.
Μετά από 3 ώρες έντονες μεταβολές.
Ο πυρήνας των λευκών αιμοσφαιρίων βάφεται ομοιογενής και στο πρωτόπλασμα εμφανίζονται κενοτόπια.
Τα ουδετερόφιλα εμφανίζουν διόγκωση λοβών του πυρήνα, απώλεια κοκκίων.
Ο πυρήνας των μονοκυττάρων και λεμφοκυττάρων εμφανίζει τριφυλλοειδή παραμόρφωση.
Τα αιμοπετάλια διογκώνονται και χάνουν την κοκκίωση τους.
Τα ερυθροκύτταρα εντός 6 ωρών σε RT αναλλοίωτα.
Μετά από 6 ώρες εμφανίζουν οδοντωτή παραμόρφωση.

## Slide 7: Αριθμητικές διαταραχές
Αριθμός κυττάρων σταθερός μέχρι 24 ώρες.
Μετά από 4 ώρες εμφανίζεται μονοκυττάρωση.
Συντήρηση δείγματος στο ψυγείο καθυστερεί τις μεταβολές.
Μεταφορά δείγματος επηρεάζει τις τιμές λόγω ταρακουνήματος και από τις εναλλαγές θερμοκρασίας.

## Slide 8: Επίδραση εξωτερικών παραγόντων
Ηλικία.
Φυλή.
Φύλο (έμμηνος ρύση).
Διατροφή.
Υπερτριγλυκεριδαιμία.
Κύηση.
Άσκηση.
Υψόμετρο.
Κάπνισμα.
Μέθη.
Φάρμακα.
Θερμοκρασία.
Βιορυθμός και κιρκαδιανός ρυθμός.

## Slide 9: Σφάλματα μετρήσεων
Συστηματικά
Όλες τις μετρήσεις και προσδιορίζονται.
Επηρεάζουν την αυθεντικότητα.
Σωστή η επαναληψιμότητα.

## Slide 10: Σφάλματα μετρήσεων 1/2
Τυχαία
Απροσδιόριστη απόκλιση.
Δεν έχουν επαναληψιμότητα.
Ανήκουν στα τυχαία σφάλματα και τα λάθη.
Τα λάθη οφείλονται σε απροσεξία ή άγνοια.

## Slide 11: Σφάλματα μετρήσεων 2/2
Οφειλόμενα σε ανωμαλία του δείγματος
Επηρεάζουν την αυθεντικότητα της μέτρησης.
Έχουν επαναληψιμότητα.
Δεν είναι συστηματικά αλλά τυχαία.

## Slide 12: Είδη σφαλμάτων ανάλογα με το χρόνο εμφάνισης
Σφάλματα της προαναλυτικής φάσης
Συλλογή αίματος.
Κακός χειρισμός του δείγματος.
Σφάλματα της μεταναλυτικής φάσης
Καταχώρηση αποτελέσματος.
Εκτύπωση.
Παράδοσης.

## Slide 13: Εντοπισμός σφάλματος
Γενική αίματος και κλινική κατάσταση.
Ιστογράμματα και νεφελογράμματα.
Ερυθροκυτταρικοί δείκτες.
Υψηλή τιμή MCHC MCH σφάλμα.
Πήγμα ή αιμόλυση δείγματος.
Επίστρωση και μικροσκόπηση.
Μηνύματα αναλυτή.

## Slide 14: Σφάλματα στην αιμοσφαιρίνη
Προσοχή στον κανόνα του 1:3 (HCT : HB).
Θολερότητα δείγματος.
Λευκοκυττάρωση.
Υπερλιπιδαιμία.
Υπερχολερυθριναιμία.
Ηπαρίνη (> 10-20 IU/ml).
Παραπρωτεΐνη ή υπεργαμμασφαιριναιμία.

## Slide 15: Σφάλματα στη μέτρηση RBCs
Ψευδή αυξημένα
Μεγάλα αιμοπετάλια.
Υψηλός αριθμός μικρών λεμφοκυττάρων.
Ψευδή ελαττωμένα
Μικροκυττάρωση.
Σχιστοκυττάρωση.
Ψυχροσυγκολλητίνες.
Αιμόλυση.

## Slide 16: Σφάλματα στον προσδιορισμό MCV
Πρόσφατο αίμα.
Συγκολλήσεις ερυθροκυττάρων αυξημένο MCV.
Υψηλός αριθμός μικρών λεμφοκυττάρων.
Ψυχροσυγκολλητίνες.
Υπεργλυκαιμία.
Υπερνατριαιμία.
Μεγάλη ουραιμία.

## Slide 17: Αιματοκρίτης και δείκτες
Έμμεσος τρόπος.
Ηt = RBC x MCV.
MCH = Hb/RBC..
MCHC = Hb/Ht = Hb/RBC x MCV.
Σφάλματα από τις τιμές Hb και ΗCT.

## Slide 18: Αιμοπετάλια
Μηνύματα αναλυτών.
Ιστόγραμμα αιμοπεταλίων.
Κλινική κατάσταση ασθενή.
Συσσωρεύσεις.
Γιγάντια αιμοπετάλια.
ΠΡΟΣΟΧΗ: επίχρισμα αίματος.

## Slide 19: Ψευδής θρομβοπενία
Συσσωρεύσεις.
Ενεργοποίηση αιμοπεταλίων.
EDTA.
Γιγάντια αιμοπετάλια.
Δορυφορισμός αιμοπεταλίων.

## Slide 20: Ψευδής θρομβοκυττάρωση
Μικροκυτταρικά ερυθροκύτταρα.
Σχιστοκύτταρα.
Υπερλιπιδαιμία.
Κρυοσφαιρινες.
Βακτηριαιμία.
Μύκητες στο αίμα.
Ηλεκτρονικός θόρυβος.

## Slide 21: Λευκά αιμοσφαίρια
Ψευδής λευκοκυττάρωση
Ερυθροβλάστες.
Ανθεκτικά στη λύση ερυθροκύτταρα.
Γιγάντια αιμοπεταλια.
Συγκολλήσεις αιμοπεταλίων.
Παράσιτα ελονοσίας.
Κρύσταλλοι κρυοσφαιριναιμίας.

## Slide 22: Συνήθεις περιπτώσεις 1/8
Συσσώρευση αιμοπεταλίων
Τρόπος εντοπισμού
Θρομβοπενία.
Ύποπτες επισημάνσεις στα αιμοπετάλια.
Παρεμβολή στα ερυθροκύτταρα.
Αιμόλυση.
Νέο δείγμα
Επηρεάζεται:
Θρομβοπενία.
Ερυθροκυττάρωση.
Υψηλός αιματοκρίτης.
Λευκοκυττάρωση.
Υψηλό MCV.
Χαμηλό MCH, MCHC.

## Slide 23: Συνήθεις περιπτώσεις 2/8
Επίχρισμα αίματος &
PCV
Έντονη μικροκυττάρωση ή σχιστοκύτταρα
Τρόπος εντοπισμού
Πύλη εισόδου στο ιστόγραμμα των ερυθρών.
Κακή καμπύλη αιμοπεταλίων.
Ύποπτες επισημάνσεις.
Δείκτες ερυθροκυττάρων .
Επηρεάζεται:
Θρομβοκυττάρωση.
Ερυθροπενία.
Υψηλό MCV.
Υψηλό MCH, MCHC.

## Slide 24: Συνήθεις περιπτώσεις 3/8
Επώαση στους 37οC
Ψυχροσυγκολλητίνες
Τρόπος εντοπισμού
Hb x3 = HCT.
Ερυθροπενία.
Χαμηλός HCT.
MCH, MCHC μη προσδιορισμός.
Επηρεάζεται:
Χαμηλός αιματοκρίτης.
Ερυθροπενία.
Υψηλό MCV.
Υψηλό MCH, MCHC.
Λευκοκυττάρωση.

## Slide 25: Συνήθεις περιπτώσεις 4/8
Πλάσμα ασθενή ως τυφλό
Αντικατάσταση πλάσματος
από ισότονο
Ψυχροσυγκολλητίνες
Τρόπος εντοπισμού
Hb x3 = HCT.
Πλάσμα θολό.
Ασυμφωνία άμεσου και έμμεσου MCHC .
Επηρεάζεται:
Υψηλή αιμοσφαιρίνη.
Υψηλό MCH.
Υψηλό MCHC.

## Slide 26: Συνήθεις περιπτώσεις 5/8
Αραίωση με ισότονο
Υπεργλυκαιμία
Τρόπος εντοπισμού
Διάγνωση.
Επηρεάζεται:
Υψηλός αιματοκρίτης.
Υψηλό MCV.
Χαμηλό MCHC.

## Slide 27: Συνήθεις περιπτώσεις 6/8
PVC
Μέτρηση αιμοσφαιρίνης
Αφαίρεση λευκοκυττάρων
Διόρθωση δεικτών
Λευκοκυττάρωση και λεμφοκυττάρωση
Τρόπος εντοπισμού
Λευκά αιμοσφαίρια > 100.000/μl.
Έντονα λεμφοκυτταρικός τύπος.
Επηρεάζεται:
Υψηλός αιματοκρίτης.
Υψηλή αιμοσφαιρίνη.
Ερυθροκυττάρωση.
Υψηλό MCV.
Χαμηλό MCHC, MCHC.

## Slide 28: Συνήθεις περιπτώσεις 7/8
Επίχρισμα
Θραύσματα λευκών αιμοσφαιρίων
Τρόπος εντοπισμού
Διάγνωση.
Κακή καμπύλη αιμοπεταλίων.
Πύλη εισόδου στα ερυθροκύτταρα.
Επηρεάζεται:
Θρομβοκυττάρωση.
Ερυθροκυττάρωση.
Υψηλό MCV.
Χαμηλό MCC.

## Slide 29: Συνήθεις περιπτώσεις 8/8
PVC
MCV=PVC/RBCs
MCHC=Hb/PVC
Σχήμα
Τρόπος εντοπισμού
Διάγνωση.
Υποχρωμία.
Επηρεάζεται:
Χαμηλός αιματοκρίτης.
Χαμηλό MCV.
Υψηλό MCHC.

## Slide 30: Τέλος Ενότητας

## Slide 31: Σημειώματα

## Slide 32: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αναστάσιος Κριεμπάρδης 2014. Αναστάσιος Κριεμπάρδης. «Αιματολογία Ι (Θ). Ενότητα 3: Σφάλματα και διαγνωστικές παγίδες αιματολογικών εξετάσεων». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 33: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 34: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 35: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 36: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.