## Slide 1: Αιματολογία Ι (Ε)
Ενότητα 1: Γενική εξέταση αίματος - Αιμοδιάγραμμα - Αιματολογικός αναλυτής
Αναστάσιος Κριεμπάρδης – Απλακίδη Χαρίκλεια
Τμήμα Ιατρικών εργαστηρίων
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Αυτόματοι Αιματολογικοί Αναλυτές
1956 Wallace Coulter (αρχή μεταβολής ηλεκτρικής αντίστασης).
Οι αιματολογικοί αναλυτές:
Ακρίβεια.
Ταχύτητα.
Ανάλυση κυττάρων (πολλές παράμετροι).
Αραιωμένο αίμα διέρχεται (με ελεγχόμενη πίεση) από μικρής διαμέτρου οπή τοποθετημένη ανάμεσα σε δυο ηλεκτρόδια, με τα οποία μετρείται η ηλεκτρική αντίσταση της οπής.
Κάθε διερχόμενο αιμοσφαίριο προκαλεί στιγμιαία μεταβολή αυτής της αντίστασης που «μεταφράζεται» σε ηλεκτρικό παλμό.

## Slide 3: Αρχή μεθόδου (Α)

## Slide 4: Αρχή μεθόδου (Β)

## Slide 5: Αρχή Λειτουργίας
Αρχή κυτταρομετρίας ροής.
Κυτταρομετρία ροής: μέθοδος αυτοματοποιημένηςκυτταρικής ανάλυσης που επιτρέπει:
μέτρηση,
ανάλυση και
διαλογή μικρών και μεμονωμένων σωματιδίων (κύτταρα, πυρήνες) καθώς διέρχονται από ένα σταθερό σημείο που προσπίπτει μία φωτεινή ακτίνα (laser).
Ο αιματολογικός αναλυτής αναλύει:
αριθμό,
όγκο και
πυκνότητα των κυττάρων.

## Slide 6: Αρχές Μεθόδου Ανάλυσης
Μεταβολή ηλεκτρικής αντίστασης οπής (apertureimpedance) – ηλεκτρονική μέτρηση.
Αρχή σκεδασμού ακτίνας φωτός (Light scatter) – οπτική μέτρηση.
Κυτταρομετρία ροής.
Κυτταρομετρία φθορισμού (φθοριοχρώματα).

## Slide 7: Μεταβολή Ηλεκτρικής Αντίστασης Οπής Ηλεκτρονική Μέτρηση
Δείγμα αίματος
Υγρά πρόσθιου περιβλήματος
Οπή μέτρησης
Υγρά οπίσθιου περιβλήματος
Σωληνάριο συλλογής

## Slide 8: Ηλεκτρονική και Οπτική Μέτρηση

## Slide 9: Οπή μέτρησης
Οπή μέτρησης: μικροσκοπική (<100μm), κυλινδρική.
  Συνδέει δύο δοχεία γεμάτα με ηλεκτρικά αγώγιμο ισότονο διάλυμα το οποίο γεμίζει και την οπή.
  Στα άκρα της οπής εφαρμόζεται συνεχές ρεύμα (DC-direct current).
  Όταν δε περνά κάποιο σωματίδιο μέσα από την οπή η αντίσταση είναι σταθερή.
Δίοδος κυττάρου από την οπή: αυξάνεται η αντίσταση και μεταβάλλεται η διαφορά δυναμικού στα άκρα της οπής, ανάλογα με τον όγκο του κυττάρου.
  Η μεταβολή δυναμικού ως προς το χρόνο αντιστοιχεί σε ένα παλμό.

## Slide 10: Παλμοί
Αριθμός παλμών = αριθμός κυττάρων.
Ο όγκος του κυττάρου υπολογίζεται με βάση το ύψος του παραγόμενου παλμού, με την προϋπόθεση ότι τα κύτταρα διέρχονται κάθετα και ένα-ένα από την οπή (το ύψος του παλμού εξαρτάται από την τροχιά του κυττάρου).
Η υδροδυναμική εστίαση εξασφαλίζει την αξονική τροχιά των κυττάρων μέσα στην οπή.

## Slide 11: Αρχή Αγωγιμότητας
Μέτρηση όγκου
Μέτρηση πυρήνα
Τεχνολογική εξέλιξη ηλεκτρονικής αρχής:
Εναλλασσόμενο ρεύμα υψηλής συχνότητας (RF-radio frequency).
Πληροφορίες για εσωτερικό κυττάρου:
Μέγεθος, σχήμα, αριθμός λοβών πυρήνα.
Κοκκία πρωτοπλάσματος.

## Slide 12: Ηλεκτρονική αρχή (DC,RF)
Μέτρηση κυττάρων του αίματος (RBCs = red blood cells, WBCs = white blood cells , PLTs = platelets).
Μέσος όγκος ερυθρών αιμοσφαιρίων (MCV).
Υποπληθυσμοί λευκοκυττάρων (λευκοκυτταρικός τύπος).
Έμμεσα ο αιματοκρίτης [HCT] (HCT = RBC x MCV)

## Slide 13: Σκεδασμός ακτίνας φωτός
Οπή μέτρησης: Ακτίνα laser ή λυχνία αλογόνου.
Η δίοδος κυττάρων από την οπή μέτρησης διακόπτει και σκεδάζει (διασκορπίζει) τη φωτεινή ακτίνα.
Τα σήματα σκεδασμού, ανιχνευτές, ηλεκτρικοί παλμοί.
Ένταση σημάτων σκεδασμού ανάλογη της γωνίας όπου γίνεται η μέτρηση.
Κάθε κύτταρο δύο σήματα σκεδασμού:
  Πρόσθιος σκεδασμός (0.5°-5°,FS-Forward Scatter)-όγκος κυττάρου.
  Πλάγιος σκεδασμός (15°-150°,SS-Side Scatter)- πυκνότητα πρωτοπλάσματος και κοκκίωση.

## Slide 14: Οπτική αρχή
Μέτρηση κυττάρων (RBC, WBC, PLT).
Mέτρηση MCV,Hct.
Λευκοκυτταρικός τύπος τριών πληθυσμών:
Ουδετερόφιλα.
Λεμφοκύτταρα.
Μεσαία κύτταρα.

## Slide 15: Γενική Εξέταση Αίματος ή Αιμοδιάγραμμα 1/5

## Slide 16: Διαγράμματα
Ιστογράμματα
Κατανομές συχνότητας μιας παραμέτρου (κατ’ όγκο ανάλυση).
Νεφελογράμματα ή κυτταρογράμματα ή στικτογράμματα
Απεικονίζονται οι πληθυσμοί των κυττάρων που πέρασαν από την οπή μέτρησης, με τη μορφή νεφελωμάτων.

## Slide 17: Μέτρηση Ερυθροκυττάρων
RBC (Red blood cells)
Αρχή μεταβολής αντίστασης.
Οπτική αρχή σκεδασμού ακτίνας laser.
Φ.Τ. Άνδρες 4.5-6.5 x 10¹²/l ή 4.5-6.5 x 109/μl.
Φ.Τ. Γυναίκες 3.8-5.8 x 10¹²/l ή 3.8-5.8 x 109/μl.

## Slide 18: Σφάλματα στη μέτρηση ερυθροκυττάρων
Ψευδώς υψηλά
  Μεγάλα αιμοπετάλια.
  Λευκοκυττάρωση >50.000/μl.
  Κρυοσφαιρίνες.
  Φυσαλίδες, σωματίδια, μικρόβια στο διάλυμα.
  Ο αριθμός των ερυθροκυττάρων δεν επηρεάζεται σημαντικά.
Ψευδώς χαμηλά
  Μικροπήγματα,αιμόλυση.
  Μικροκυττάρωση, σχιστοκυττάρωση.
  Ψυχροσυγκολλητίνες (ασυμφωνία Hb- Hct, διόρθωση μετά επώαση 15 λεπτών στους 37°C).

## Slide 19: Μέτρηση Αιμοσφαιρίνης (Hb)
Μετατροπή αιμοσφαιρίνης σε κυανιομεθαιμοσφαιρίνη, μετά τη λύση των ερυθρών αιμοσφαιρίων (μέθοδος αναφοράς).
Μέτρηση σε φωτόμετρο της οπτικής πυκνότητας του διαλύματος.
Σύγχρονοι αναλυτές: αντιδραστήριο ελεύθερο κυανίου, ατοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον.
Πολύ καλή επαναληψιμότητα.
Φ.Τ. άνδρες 13.5-17g/dl, γυναίκες 11.5-15g/dl.

## Slide 20: Σφάλματα στη μέτρηση της αιμοσφαιρίνης
Μέθοδος μέτρησης χρωματομετρική-επηρεάζεται από θολερότητα δείγματος.
  Λευκοκυττάρωση.
  Υπερτριγλυκεριδαιμία (>1000 mg/dl).
  Υπερχολερυθριναιμία.
  Παραπρωτεϊναιμία (IGM>3g/l).
Στους σύγχρονους αναλυτές ο προσδιορισμός της Hb δεν επηρεάζεται από την θολερότητα του δείγματος.

## Slide 21: Ερυθροκυτταρικοί Δείκτες Αιματοκρίτης (Hct)
Ο όγκος που καταλαμβάνουν τα ερυθροκύτταρα σε 100 ml αίματος προκύπτει έμμεσα:
  Hct = MCV x RBC (μαθηματικό ολοκλήρωμα)
  Φ.Τ. άνδρες 40-51%, γυναίκες 37-47%
Καθορίζει τη μάζα των RBCs και είναι η εκατοστιαία αναλογία των RBCs σε σχέση με το πλάσμα.

## Slide 22: Μέσος όγκος ερυθροκυττάρων MCV, Mean Corpuscular Volume
Δείκτης εκτίμησης όγκου ερυθροκυττάρων
Φ.Τ. 80-99 fl, ορθοκυττάρωση.
Υπολογίζεται άμεσα διαιρώντας το μέσο όρο του ύψους των ηλεκτρικών παλμών με τον αριθμό των ερυθροκυττάρων
MCV= Hct (%) X 10 / RBCs (1012/L)
MCV< 78 fl, μικροκυττάρωση.
MCV> 100 fl, μακροκυττάρωση.
(fl=femtoliters) ή μm3

## Slide 23: Σφάλματα στο προσδιορισμό του MCV Ψευδής αύξηση MCV
Ψυχροσυγκολλητίνες.
Λευκοκυττάρωση.
Σακχαρώδης διαβήτης, αιμοληψία κοντά σε παροχή με γλυκόζη (ωσμωτική διόγκωση ερυθροκυττάρων) .
Υπερχρωμία (σφαιροκύτταρα→μικρή παραμορφωσιμότητα →πλασματικά μεγαλύτερα.
Το ύψος των παλμών εξαρτάται από το σχήμα που παίρνει το ερυθρό αιμοσφαίριο στην οπή
Τα σφάλματα στις μετρήσεις των RBCs και του MCV επηρεάζουν και τον Hct.
Για το προσδιορισμό της αναιμίας πρέπει να ενθαρρύνεται η χρήση της Hb παρά του Hct.

## Slide 24: Μέση ποσότητα Hb ανά ερυθροκύτταρο MCH, Mean Corpuscular Hemoglobin
Εκφράζει το μέσο ποσό της αιμοσφαιρίνης που περιέχεται ανά ερυθροκύτταρο.
Hb / RBC x 10 Φ.Τ.27-34 pg
Αξιόπιστος δείκτης μέτρου υποχρωμίας ερυθροκυττάρων.

## Slide 25: Μέση συγκέντρωση Hb στα ερυθροκύτταρα του δείγματος MCHC, Mean Corpuscular Concentration
Hb / Ht = Hb / RBC x MCV Φ.Τ.32-36%
Δείκτης μέτρου υποχρωμίας ερυθροκυττάρων όχι αξιόπιστος λόγω διαφορετικού τρόπου υπολογισμού στους διάφορους αναλυτές.
↑MCHC : σφαιροκύτταρα, ψυχροσυγκολλητίνες.
MCH, MCHC κ.φ. ορθοχρωμία.
MCH, MCHC ↓ υποχρωμία.

## Slide 26: Εύρος κατανομής όγκου ερυθροκυττάρων RDW, Red Cell Distribution Width
Στατιστική παράμετρος (RDW-CV, RDW-SD)
Εκφράζει την ομοιογένεια ή ετερογένεια του όγκου των ερυθροκυττάρων.
Ασυμφωνία τιμών μεταξύ διαφόρων αναλυτών
↑RDW : διπλός ερυθροκυτταρικός πληθυσμός, στην πράξη ανισοκυττάρωση.

## Slide 27: Ανισοκυττάρωση
RDW-CV Φ.Τ. 13±1%.
RDW-SD Φ.Τ. 42±5 fl.
RDW-διπλός ερυθροκυτταρικός πληθυσμός.
  Ομόζυγη β-θαλασσαιμία.
  Ομόζυγη, ετερόζυγη δβ-θαλασσαιμία.
  Σιδηροπενική αναιμία.
  Δρεπανοκυτταρική αναιμία.
Ετερόζυγη β-θαλασσαιμία : RDW κ.φ.
Συσχέτιση RDW, MCV χρήσιμη στη διαγνωστική προσέγγιση αναιμίας (Διάκριση ετεροζυγωτών β-ΜΑ και σιδηροπενικής αναιμίας).

## Slide 28: Ουδός μέτρησης

## Slide 29: MCV

## Slide 30: Μέτρηση λευκοκυττάρων
Αρχή μεταβολής αντίστασης οπής
Οπτική αρχή
Φ.Τ. 3.500-11.000/μl
Λευκοκυτταρικός τύπος
Αρχή αντίστασης οπής
Σκεδασμός φωτεινής ακτίνας
Αρχή αγωγιμότητας
Ανοσοκυτταροχημικές μέθοδοι (χρώση υπεροξειδάσης)
Κυτταρομετρία φθορισμού
Λευκοκυτταρικός τύπος 5 πληθυσμών
σύγχρονοι υβριδικοί αναλυτές,1990
ουδετερόφιλα, λεμφοκύτταρα, μονοκύτταρα, ηωσινόφιλα, βασεόφιλα.

## Slide 31: Σφάλματα στη μέτρηση των λευκοκυττάρων 1/2
Ψευδώς αυξημένα
Μεγάλα PLTs.
Εμπύρηνα ερυθροκύτταρα (RBCs).
RBCs ανθεκτικά στα λυτικά αντιδραστήρια
(ηπατικά ή νεφρικά νοσήματα, θαλασσαιμικά ή δρεπανοκυτταρικά σύνδρομα).
Υπερλιπιδαιμία, κρυοσφαιρίνες, παραπρωτειναιμία, μικροοργανισμοί.

## Slide 32: Σφάλματα στη μέτρηση των λευκοκυττάρων 2/2
Ψευδώς μειωμένα
Μικροπήγματα (ανεπαρκής ανακίνηση).
Χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία
(λύση εύθραυστων λεμφοκυττάρων (οι πυρήνες τους μετριούνται ως εμπύρηνα ερυθροκύτταρα).
Παλιό δείγμα, περίσσεια EDTA.

## Slide 33: Λευκοκυτταρικός τύπος
Ουδερτερόφιλα Πολυμορφοπύρηνα (50-60%).
Ηωσινόφιλα (1-4%).
Βασεόφιλα (0,5-1%).
Μονοπύρηνα (2-6%).
Λεμφοκύτταρα (20-40%).
Στα παθολογικά δείγματα κανένας αναλυτής δε δίνει πλήρη λευκοκυτταρικό τύπο. Χρησιμοποιούν επισημάνσεις (flags) οι οποίες κατευθύνουν τον εργαστηριακό γιατρό στη διάγνωση (left shift, blasts, atyp).
Ο χαρακτηρισμός του λευχαιμικού κυττάρου γίνεται πάντα με τη μορφολογική επιβεβαίωση από το επίχρισμα.

## Slide 34: Αιμοπετάλια - Αρχές μέτρησης
Φ.Τ. 150.000 - 400.000 /μl
Ηλεκτρονική-Μεταβολή ηλεκτρικής αντίστασης.
Οπτικός σκεδασμός ακτίνας laser ή
Οπτική μέτρηση με φθορισμό (Sysmex, φθοριόχρωμα πολυμεθίνη) ιδιαίτερα αξιόπιστη σε θαλασσαιμικά σύνδρομα, ύπαρξη μεγάλων ΑΜΠ.
Ανοσολογική μέτρηση (αντι-CD61 αντισώματα).

## Slide 35: Σφάλματα στη μέτρηση των PLTs Ψευδής αύξηση PLTs
Μικροποικιλοκυττάρωση (θαλασσαιμικά σύνδρομα).
Μικροσφαιροκύτταρα (βαριά εγκαύματα) ή σχιστοκύτταρα.
Θραύσματα WBCs (μετά από χημειοθεραπεία σε λευχαιμίες και λεμφώματα).
Κρυοσφαιρίνες (μικροκρύσταλλοι).
Βακτήρια, μύκητες, λιπίδια, φυσσαλίδες.

## Slide 36: Ψευδή μειωμένα PLTs
Πήγμα (αιμοληψία, ανακίνηση, αντιπηκτικό).
EDTA ψευδοθρομβοπενία
Αντιαιμοπεταλιακές συγκολλητίνες έναντι γλυκοπρωτεΐνης PLT, απτινική δράση EDTA → συγκόλληση PLTs (0.1% γενικού πληθυσμού).
Διόρθωση με κιτρικό Na, ηπαρίνη.
Γιγάντια PLTs (διάμετρος μεγαλύτερη από την οπή μέτρησης PLTs).

## Slide 37: Παράμετροι PLTs
Μέσος όγκος PLT, MPV (Mean Platelet Volume)
Φ.Τ. 8-12 fl
Ασυμφωνία μεταξύ αναλυτών.
Παραμονή δείγματος → ↑MPV (αλλοίωση σχήματος PLTs).
MPV- Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα.
MPV- Θρομβοπενία λόγω μυελικής απλασίας.

## Slide 38: Επιβεβαίωση
Χαμηλός αριθμός WBCS και ιδιαίτερα PLTs απαιτεί επαλήθευση, εκτίμηση και μορφολογική επιβεβαίωση από επίχρισμα περιφερικού αίματος.

## Slide 39: Ποιοτικός έλεγχος αιματολογικών αναλυτών
Εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος
  Απαραίτητος ο καθημερινός έλεγχος των αναλυτών με τα παρασκευάσματα ελέγχου (controls).
  Ανταλλαγή δειγμάτων μεταξύ δύο παρόμοιας τεχνολογίας αιματολογικών αναλυτών του εργαστηρίου.
Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος
  Κρατικά προγράμματα (NEQAS, National External Quality Assessment Scheme).
  Διεθνή προγράμματα (Sysmex-IQAS, International Quality Assurance System, IQAS on line).

## Slide 40: Συμπέρασμα
Οι αυτόματοι αιματολογικοί αναλυτές προσφέρουν γρήγορα και αξιόπιστα αποτελέσματα.
Ο εργαστηριακός που εγκρίνει το αποτέλεσμα μιας γενικής αίματος πρέπει να γνωρίζει καλά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αναλυτή που χρησιμοποιεί, για να αξιολογεί τα ευρήματα και να αναγνωρίζει και να διορθώνει τις ψευδείς μετρήσεις.
H παραδοσιακή αιματολογία δε μπορεί να καταργηθεί και οι αυτόματοι αναλυτές δε μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα από το οπτικό μικροσκόπιο.

## Slide 41: Γενική Εξέταση Αίματος ή Αιμοδιάγραμμα 2/5

## Slide 42: Γενική Εξέταση Αίματος ή Αιμοδιάγραμμα 3/5
WBCs (λευκά αιμοσφαίρια, white blood cells) 5.000-10.000/μl.
NEUΤ (Ουδετερόφιλα, Neutrophil) 50-60% ή 2.200-7.000/μl.
LYM (Λεμφοκύτταρα, Lympfocyte) 20-40% ή 1.100-3.300/μl.
MONO (Μονοκύτταρα, Monocyte) 2-6% ή 150-700/μl.
BASO (Βασεόφιλα, Basopfil) 0-1% ή 0-100/μl.
EO (Ηωσινόφιλα, Eosinopfil) 1-4% ή 100-400/μl.
RBCs (Ερυθρά αιμοσφαίρια ή Ερυθροκύτταρα, Erythrocytes)
άντρες 4.2x106-5.4x106/μl, γυναίκες 3.6x106-5.0x106/μl.

## Slide 43: Γενική Εξέταση Αίματος ή Αιμοδιάγραμμα 4/5
Ηb (Αιμοσφαιρίνη, Hemoglobin) άντρες 14-17gr/dl, γυναίκες 12-16gr/dl.
HCt (Αιματοκρίτης, Hematoctrit) άντρες 42-52%, γυναίκες 36-48%.
MCV (Μέσος όγκος ερυθροκυττάρων, Mean corpuscular volume) 82-98fl.
MCH (Μέση περιεκτικότητα Hb, Mean Hb Concentration) 25-34pg.
MCHC (Μέση πυκνότητα Hb, Mean corpuscular Hb concetration) 31-37gr/dL.

## Slide 44: Γενική Εξέταση Αίματος ή Αιμοδιάγραμμα 5/5
RDW (Εύρος κατανομής ερυθροκυττάρων, Red cells distribution width) 11,5-14,5% CV.
PLTs (Αιμοπετάλια, Platelets) 140.000-400.000/μl.
MPV (Μέσος όγκος αιμοπεταλίων, Mean platelet volume) 8,9-13,2fl.

## Slide 45: Ιστογράμματα - Κατανομή

## Slide 46: Νεφελόγραμμα

## Slide 47: Σφάλματα στη Γενική Εξέταση Αίματος
Η αιμοληψία (παρατεταμένη περίδεση, κακή αιμοληψία = αιμόλυση).
Λιπαιμικό αίμα επηρρεάζει τη τιμή της αιμοσφαιρίνης.
Οι διαβητικοί έχουν ψευδώς μεγαλύτερα RBCs γιατί η ωσμωτική πίεση στο αίμα και στα RBCS είναι μεγαλύτερη με συνέπεια στο ισότονο διάλυμα του αναλυτή αυτά να φουσκώνουν και να φαίνονται ψευδώς μεγαλύτερα άρα θα έχουμε ψευδώς αυξημένο MCV, HCt, και μικρότερο MCHC.

## Slide 48: Σημάνσεις Αναλυτή (Flags)
Περιγράφουν τον κυτταρικό πληθυσμό.
Δίνουν πληροφορίες για φυσιολογικά ή άωρα κύτταρα.

## Slide 49: Τέλος Ενότητας

## Slide 50: Σημειώματα

## Slide 51: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αναστάσιος Κριεμπάρδης 2014. Αναστάσιος Κριεμπάρδης. «Αιματολογία Ι (Ε). Ενότητα 1: Γενική εξέταση αίματος - Αιμοδιάγραμμα - Αιματολογικός αναλυτής». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 52: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 53: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 54: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 55: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.