## Slide 1: Ανάλυση Βιολογικών Υγρών & Εκκριμάτων (Ε)
Ενότητα 5: Προσδιορισμός κετονών και χολερυθρίνης στα ούρα, αναλυτές ούρων
Πέτρος Καρκαλούσος
Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Ο προσδιορισμός των κετονών

## Slide 3: Προσδιορισμός κετονών με μέθοδο Legal (ταινία ούρων)
Nιτροπρωσικό νάτριο + Ακετοξεικό οξύ ────> Χρώμα
Nιτροπρωσικό νάτριο + Ακετόνη + Γλυκίνη ────> Χρώμα
Το β-υδροξυβουτυρικό οξύ δεν ανιχνεύεται.
Η χρωματική ποικιλία στις ταινίες οφείλεται στο ακετοξεικό οξύ.
ΟΗ-
ΟΗ-

## Slide 4: Προσδιορισμός κετονών με διάφορες ταινίες ούρων
Compur
Dirui
Medi-Test
Urit-Test

## Slide 5: Εσφαλμένα αποτελέσματα Legal
Ψευδώς θετικά αποτελέσματα:
Aν έχει προηγηθεί στον εξεταζόμενο δοκιμασία απέκκρισης της βρωμοσουλφοφθαλείνης (BSP).
Όταν τα ούρα είναι έντονα χρωματισμένα.
Παρουσία μεταβολιτών της L-ντοπαμίνης και ουσιών που περιέχουν σουλφυδρυλικές ομάδες.
Ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα:
Όταν ο ασθενής έχει λάβει ασπιρίνη.
Σε παρατεταμένη παραμονή των ούρων οπότε οι μικροοργανισμοί καταναλώνουν τις κετόνες.
Όταν υπερτερεί το β-υδροξυβουτυρικό οξύ στα ούρα, το οποίο και δεν μπορεί να ανιχνευτεί.

## Slide 6: Προσδιορισμός κετονών με χημική μέθοδο
Μέθοδος Rothera
To ακετοξεικό οξύ και η ακετόνη σχηματίζουν με το νιτροπρωσσικό νάτριο μία ένωση που έχει χρώμα ιώδες (ακετοξεικό οξύ) ή ιωδέρυθρο (ακετόνη).
Μέθοδος με ταμπλέτα Acetest
H ταμπλέτα περιέχει νιτροπρωσσικό άλας, αλκαλικά και γλυκίνη.
Προστίθεται μία σταγόνα ούρων και αμέσως εμφανίζεται το χαρακτηριστικό φούξια χρώμα της οξόνης εφόσον υπάρχουν στα ούρα οξονικά σώματα.

## Slide 7: Τεχνική Rothera
Με μια μικρή σπάτουλα βάζουμε ποσότητα αντιδραστηρίου πάνω σ’ ένα λευκό διηθητικό χαρτί και προσθέτουμε 1 - 2 σταγόνες ούρα.
Σε θετικό αποτέλεσμα παρατηρείται ιωδέρυθρο χρώμα αμέσως ή το πολύ σε 3 min.
Ανάλογα με την ένταση του χρώματος που εμφανίζεται, εκφράζουμε το αποτέλεσμα σε σταυρούς, από έναν μέχρι τέσσερις.
Σε αρνητικό αποτέλεσμα δεν εμφανίζεται κανένα χρώμα.

## Slide 8: To θετικό αποτέλεσμα στη Rothera

## Slide 9: Τεχνική Ross
Σταυροί | Χρώμα | Ακετόνη | Ακετοξεικό οξύ
± | Ροζ-μωβ | 20 – 40 mg/dl | 5 mg/dl
1+ | Ροζ-μωβ έντονο | 100 mg/dl | 10 mg/dl
2+ | Iώδες κοκκινωπό | 250-500 mg/dl | 50 mg/dl
3+ έως 4- | Ερυθροϊώδες βαθύ | 800-3000 mg/dl | 100-300 mg/dl
Σε 5 mL ούρων προσθέτουμε 1 γραμμάριο νιτροπρωσσικού νατρίου.
Επιστοιβάζουμε 2 - 3 mL πυκνής αμμωνίας.
Σε θετικό αποτέλεσμα εμφανίζεται δακτύλιος με χρώμα ροζ μέχρι ιωδέρυθρος.

## Slide 10: To θετικό αποτέλεσμα Ross

## Slide 11: Ο προσδιορισμός της χολερυθρίνης

## Slide 12: Προσδιορισμός χολερυθρίνης με την μέθοδο της διαζώτωσης (ταινία ούρων)
2-Μεθυλ-5-νιτροανιλίνη + νιτρώδες νάτριο Διαζωτωμένο άλας
Χολερυθρίνη + διαζωτωμένο άλας Αζώχρωμα
Η ευαισθησία της μεθόδου είναι 0,4 – 0,8 mg/dL.
H+
H+

## Slide 13: Προσδιορισμός χολερυθρίνης με διάφορες ταινίες ούρων
Compur
Dirui
Medi-Test
Urit-Test

## Slide 14: Εσφαλμένα αποτελέσματα κατά την μέτρηση χολερυθρίνης με ταινίες ούρων
Ψευδώς θετικά αποτελέσματα δίδουν μεγάλες ποσότητες φαινοθειαζίνης, χλωροπρασίνης και ινδικάνης.
Ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα παρατηρούνται σε:
έκθεση των ούρων στο φως
σε παρουσία ασκορβικού οξέος > 50 mg/dL
σε παρουσία νιτρωδών.

## Slide 15: Μέθοδος νιτρικού οξέος
Σε 5 - 6 mL ούρα επιστιβάζουμε λίγες σταγόνες νιτρικού οξέος.
Σε θετική αντίδραση εμφανίζεται σειρά από χρωματιστούς δακτυλίους από τους οποίους ο πράσινος και ο ιώδες αντιστοιχεί στην χολερυθρίνη και ο γαλάζιος στην ουροχολίνη.

## Slide 16: Μέθοδος ιωδίου
Σε 2 - 3 mL ουρών επιστιβάζουμε μερικές σταγόνες διαλύματος lugol.
Σε θετική αντίδραση σχηματίζεται πράσινος δακτύλιος.
Μέθοδος Αφρού
Με ζωηρή ανακίνηση δοχείου ή σωληναρίου μισογεμάτου με ούρα, παράγεται κίτρινος συμπαγής αφρός.

## Slide 17: Μέθοδος δισκίων ictotest

## Slide 18: Ο προσδιορισμός του oυροχολινογόνου

## Slide 19: Προσδιορισμός ουροχολινογόνου με ταινία ούρων
Oυροχολινογόνο + p-διμεθυλοαμινοβενζαλδεύδη ────> έγχρωμο σύμπλοκο
ουροχολινογόνου - δείκτη
Μέθοδος Erlich (Units Erlich/μl)
Oυροχολινογόνο + άλας διαζωνίου ──> έγχρωμο αζω-σύμπλεγμα
Μέθοδος Διαζώτωσης (mg/dl)

## Slide 20: Προσδιορισμός ουροχολινογόνου με διάφορες ταινίες ούρων
Compur
Dirui
Medi-Test
Urit-Test

## Slide 21: Εσφαλμένα αποτελέσματα κατά την μέτρηση ουροχολινογόνου με ταινίες ούρων
Ψευδώς θετικά αποτελέσματα παρατηρούνται σε:
σουλφοναμίδες,
το π-αμινοσαλικυλικό οξύ,
η προκαΐνη,
το 5-υδροξυινδολικοοξεικό οξύ,
η αυξημένη θερμοκρασία (π.χ. 37oC).
Ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα παρατηρούνται σε:
έκθεση στο ηλιακό φως,
προσθήκη φορμόλης για συντήρηση,
παρουσία υψηλής συγκέντρωσης ασκορβικού οξέος (αν η μέθοδος είναι η μέθοδος ανίχνευσης είναι το άλας του διαζωνίου).

## Slide 22: Μέθοδος Ehrlich
Αρχή: Διαζωτοαντίδραση με το αντιδραστήριο Ehrlich.
Αντιδραστήριο Ehrlich
  Παρα-διμεθυλο-αμινο-βενζαλδεύδη 0,7 g
  Πυκνό υδροχλωρικό οξύ (ΗCl) 150 mL
  Νερό απιονισμένο 100 mL
Βάζουμε σε σωληνάριο 5 ml πρόσφατα φυγοκεντρημένα ούρα.
Ρίχνουμε μερικές σταγόνες αντιδραστηρίου Ehrlich και ανακινούμε.
Σε θετικό αποτέλεσμα, αμέσως ή σε λίγα λεπτά τα ούρα κοκκινίζουν.
Ανάλογα με την ένταση του χρώματος το αποτέλεσμα εκφράζεται σε σταυρούς, από έναν μέχρι τέσσερις.

## Slide 23: Μέθοδος Ehrlich με διάκριση ουροχολινογόνου και πορφοχολινογόνου
Αρχή: Διαζωτοαντίδραση με το αντιδραστήριο Ehrlich.
Ανακατεύουμε ίσα μέρη ούρων και αντιδραστηρίου Ehrlich.
Προσθέτουμε 2 μέρη διαλύματος οξεικού νατρίου.
Εμφανίζεται ρόδινη χροιά αν υπάρχει ουροχολινογόνο ή πορφοχολινογόνο.
Προσθέτουμε χλωροφόρμιο. Αν χρωματιστεί η στιβάδα του τότε στα ούρα υπάρχει ουροχολινογόνο.

## Slide 24: Οι αναλυτές ούρων

## Slide 25: Κατηγορίες αναλυτές ούρων
Αναγνώστες ταινιών ούρων
Αναλυτές βιοχημικών – μακροσκοπικών παραμέτρων
Αναλυτές μικροσκόπησης ούρων

## Slide 26: Δυνατότητες αναγνωστών ταινιών ούρων
Απαιτούν εξαιρετικά μικρή ποσότητα ούρων (από 1,5 mL).
Προσδιορίζουν αυτόματα την όψη (θολερότητα) των ούρων.
Προσδιορίζουν αυτόματα την χροιά (χρώμα) των ούρων (μπορούν να προσδιορίσουν μέχρι και 23 διαφορετικά χρώματα).
Διαθέτουν συστήματα για την εξάλειψη της παρεμβολής του έντονου χρώματος των ούρων (λόγω φαρμακευτικής αγωγής ή χρωστικών τροφίμων).
Προσδιορίζουν αυτόματα το ειδικό βάρος των ούρων και διορθώνουν την τιμή του ανάλογα με την θερμοκρασία και το pH.
Προσδιορίζουν αυτόματα όλους τους χημικούς χαρακτήρες των ούρων ρυθμίζοντας τον χρόνο μέτρηση κάθε αντιδραστήριας επιφάνειας της ταινίας.
Οι υπολογισμοί της γλυκόζης και της αιμοσφαιρίνης είναι ανεπηρέαστες από την συγκέντρωση του ασκορβικού οξέος.

## Slide 27: Αναγνώστες ταινιών ούρων
Μετράνε:
Χολερυθρίνη
        Ουροχολινογόνο
        Γλυκόζη
        Κετόνες
        Λεύκωμα
        Νιτρικά
        Εστεράση λευκοκυττάρων
        pH
        Ειδικό βάρος
        Αίμα

## Slide 28: Ανακλασιμετρία σε αναγνώστες ταινιών ούρων
Μέτρηση χημικών παραμέτρων

## Slide 29: Αναλυτές χημικών και φυσικών χαρακτήρων ούρων
Μετράνε:
        Χολερυθρίνη
        Ουροχολινογόνο
        Γλυκόζη
        Κετόνες
        Λεύκωμα
        Νιτρικά
        Εστεράση λευκοκυττάρων
        pH
        Ειδικό βάρος
        Αίμα
Χροιά
Όψη

## Slide 30: Ανακλασιμετρία σε αναλυτές ταινιών ούρων (1/2)
Μέτρηση χημικών παραμέτρων
Προσδιορισμός χροιάς

## Slide 31: Ανακλασιμετρία σε αναλυτές ταινιών ούρων (2/2)
Ηλεκτρικά ουδέτερο άτομο
Ηλεκτρικό δίπολο
+
-

## Slide 32: Προσδιορισμός όψης με νεφελομετρία
Διαφανή
Θολά
Έντονα θολά
Σκέδαση Rayleigh
d < 1/10 λ
Σκέδαση Rayleigh – Debye
d > 1/10 λ
Σκέδαση Mie
d >> λ
Κυβέττα
Φωτοανιχνευτής

## Slide 33: Προσδιορισμός χροιάς με φωτομετρία
Μεγάλη απορρόφηση
Μικρή απορρόφηση
Α1
Α2
Α1 < Α2

## Slide 34: Προσδιορισμός ΕΒ με διάθλαση
θ1
θ2
n2 = n1
ημθ1
ημθ2
n2: δείκτης διάθλασης ούρων
n1: δείκτης διάθλασης κενού

## Slide 35: Προσδιορισμός όψης με διάθλαση
Θολά ούρα
Διαυγή ούρα
θ1
θ2
θ1 > θ2

## Slide 36: Ημιαυτόματοι αναγνώστες ταινιών ούρων
cccme.org.cn
extww02a.cardinal.com
blog.4mdmedical.com
xzhddz.en.alibaba.com

## Slide 37: Αυτόματοι αναγνώστες ταινιών ούρων
chinamedevice.com
biopacific.net

## Slide 38: Aυτόματοι αναλυτές χημικών και φυσικών χαρακτήρων ούρων
Μοντέλα μέτρησης φυσικών και χημικών χαρακτήρων
healthcare.siemens.com
c-ave.com

## Slide 39: Aναλυτής για τον υπολογισμό του λόγου: Πρωτεΐνης / Κρεατινίνης για κατοικίδια
“Trillium Poncho cat dog” από Ohnoitsjamie διαθέσιμο με άδεια CC BY 2.5
veterinarynews.dvm360.com

## Slide 40: Προσδιορισμός έμμορφων στοιχείων των ούρων
Δύο τεχνολογίες:
Κυτταρομετρία ροής
Απεικονιστική κυτταρομετρία

## Slide 41: Δυνατότητες κυτταρομετρητών ούρων
Χρησιμοποιούν μη φυγοκεντρημένα ούρα.
Μετρούν αυτόματα όλα τα έμμορφα στοιχεία των ούρων (λευκοκύτταρα, ερυθροκύτταρα, επιθηλιακά κύτταρα, βακτήρια, κυλίνδρους, κρυστάλλους, άλατα, σπερματοζωάρια, μύκητες).
Έχουν την δυνατότητα έκφρασης του αριθμού των έμμορφων στοιχείων είτε σε αριθμό ανά μl είτε σε αριθμό ανά οπτικό πεδίο.
Έχουν την δυνατότητα προσδιορισμού της μορφολογίας των ερυθρών κυττάρων (τυπικά ερυθροκύτταρα, δύσμορφα, ακανθοκύτταρα).
Εφαρμόζουν μεθόδους στατιστικού ελέγχου ποιότητας.
Έχουν μικρό χρόνο απόδοσης αποτελέσματος (κάτω από 40’’).

## Slide 42: Κυτταρομετρία ροής
2. Οπτικές μέθοδοι
1. Ηλεκτρικές μέθοδοι
Είσοδος
Έξοδος
Σκέδαση
Απορρόφηση
Φθορισμός
Σταθερό ρεύμα
Εναλλασσόμενο ρεύμα
Notes: 41

## Slide 43: Ηλεκτρικές μέθοδοι
Κυψελίδα ροής
V = I x R
Direct Current (DC)
Notes: 42

## Slide 44: Ηλεκτρικές μέθοδοι
Κυψελίδα ροής
V = I x Z
Radio Frequency (RF)
Notes: 43

## Slide 45: Οπτικές μέθοδοι - Σκέδαση
Φωτο-ανιχνευτές
5 - 15o
5 - 15o
2 - 3o
Κυψελίδα ροής
Notes: 44

## Slide 46: Φθορισμός
FITC
Εκπεμπόμενη ακτινοβολία
Διεγείρουσα ακτινοβολία
Κυψελίδα ροής
Φωτοανιχνευτής

## Slide 47: Απεικονιστική κυτταρομετρία
Κάμερα Video ή Photo
Κυψελίδα ροής
Κάμερα Video ή Photo

## Slide 48: Μοντέλα αναλυτών μέτρησης έμμορφων στοιχείων των ούρων
labexchange.com
sysmex.com

## Slide 49: Οθόνη αναλυτή μέτρησης έμμορφων στοιχείων
Μύκητες Μικροοργανισμοί Πυοσφαίρια Επιθηλιακά κύτταρα

## Slide 51: Αναλυτές που μετρούν: φυσικούς, χημικούς & μικροσκοπικούς χαρακτήρες
labexchange.com
healthcare.siemens.com

## Slide 52: Τέλος Ενότητας

## Slide 53: Σημειώματα

## Slide 54: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Πέτρος Καρκαλούσος 2014. Πέτρος Καρκαλούσος. «Ανάλυση Βιολογικών Υγρών & Εκκριμάτων (Ε). Ενότητα 5: Προσδιορισμός κετονών στα ούρα, αναλυτές ούρων». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 55: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 56: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 57: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 58: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.