## Slide 1: Ανοσολογία (Ε)
Ενότητα 10: Ανοσοφθορισμός
Πέτρος Καρκαλούσος
Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Η βασική αρχή
Το ανοσογόνο (αντιγόνο ή αντίσωμα) ακινητοποιείται με ένα αντίσωμα.
Ένα δεύτερο αντίσωμα προσκολλάται πάνω στο αρχικό σύμπλεγμα αντιγόνου-αντισώματος.
Το δεύτερο αντίσωμα (σημασμένο αντίσωμα - conjugate) φέρει μαζί του ένα άλλο μόριο το οποίο ονομάζεται ιχνηθέτης (tracer). Ο ιχνηθέτης έχει κάποια χαρακτηριστική χημική ή φυσική ιδιότητα με την βοήθεια της οποίας γίνεται η μέτρηση του ακινητοποιημένου ανοσογόνου.

## Slide 3: Είδη ιχνηθετών στους ανοσοχημικούς προσδιορισμούς
Χημική ιδιότητα: Ενζυματική κατάλυση – προστίθεται στη συνέχεια υπόστρωμα (Substrate) και διάλυμα παύσης (stop)
Φυσικές ιδιότητες:
  Aκτινοβολία: χρησιμοποιείται ραδιοϊσότοπο
  Φως: χρησιμοποιείται ουσία που παράγει φως.

## Slide 4: Ομογενείς ανοσοχημικοί προσδιορισμοί
Το αντιγόνο και το αντίσωμα βρίσκονται στην ίδια φάση και δεν απαιτείται διαχωρισμός μεταξύ των ανοσοσυμπλόκων αντιγόνου -αντισώματος και ελεύθερου αντιγόνου και αντισώματος.
Eτερογενείς ανοσοχημικοί προσδιορισμοί
  Το αντιγόνο και το αντίσωμα βρίσκονται σε διαφορετική φάση. Π.χ. η ELISA.

## Slide 5: Είδη σταθερού υποστρώματος στους ετερογενείς προσδιορισμούς
Πλαστικές πλάκες μικροτιτλοδότησης
Μαγνητικές μπίλιες
Σφαιρίδια πολυακρυλαμίδης, κυτταρίνης, αγαρόζης
Γυάλινα σωληνάρια
Η σύνδεση γίνεται με ηλεκτροστατικές και κυρίως υδρόφοβες δυνάμεις.

## Slide 6: Ανταγωνιστικοί και μη ανοσοχημικοί προσδιορισμοί
Ανταγωνιστικοί ανοσοχημικοί προσδιορισμοί
Το αντιγόνο του δείγματος ανταγωνίζεται το αντιγόνο του ιχνηθέτη. Προϋπόθεση: το αντιγόνο είναι μικρό σε μέγεθος με μόνο ένα γνωστό επίτοπο.
Μη ανταγωνιστικοί ανοσοχημικοί προσδιορισμοί
Το αντιγόνο του δείγματος ενώνεται με τον ιχνηθέτη χωρίς ανταγωνισμό. Προϋπόθεση: το αντιγόνο έχει τουλάχιστον δύο γνωστούς επιτόπους και είναι μεγάλο σε μέγεθος.

## Slide 7: Διάφορα είδη ανοσοχημικών προσδιορισμών
ΕΙΑ | Aνοσοενζυμική μέθοδος
SFIA | Φθορισμο-ανοσοενζυμική μέθοδος
ELISA | Ανοσο-απορροφητική μέθοδος συνδεδεμένου ενζύμου
RIA | Ραδιοανοσολογική μέθοδος
IRMA | Ραδιοανοσομετρική μέθοδος
RAST | Ραδιοαλλεργιοαπορροφητική μέθοδος
RIST | Ραδιοανοσοαπορροφητική μέθοδος
CIA | Ανοσοχημειοφωταύγεια
ICMA | Ανοσοχημειοφωταυγειομετρική μέθοδος
FPIA | Ανάλυση πολωμένου φθορισμού
PACIA | Μικροσωματιδιακή ανοσοενζυμική ανάλυση
ICIA | Τεχνολογία δέσμευσης ιόντων
ΕΜΙΤ | Aνοσοενζυμική ενισχυμένη μέθοδος
ECL | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια
FETI | Μέθοδος μεταφοράς φθορισμομετρικής ενέργειας
TR-FIA | Mέθοδος χρονικά διαχωριζομένου φθορισμού
SL-FIA | Ανοσοφθορισμομετρικοί προσδιορισμοί με επισημασμένο υπόστρωμα
DELFIA | Ανοσοφθορισμομετρική ενισχυμένη διάσταση λανθανιδών

## Slide 8: Διαφορές ανταγωνιστικών - μη ανταγωνιστικών προσδιορισμών
Μη ανταγωνιστική μέθοδος | Ανταγωνιστική μέθοδος
Κατάλληλη για αντιγόνα μικρού ΜΒ | Κατάλληλη για αντιγόνα μεγάλου ΜΒ
Κατάλληλη για αντιγόνα με έναν επίτοπο | Κατάλληλη για αντιγόνα με δύο ή περισσότερους επιτόπους
Καμπύλη κατά κανόνα σιγμοειδής | Καμπύλη γραμμική
Εξίσωση πολυωνυμική (y = ax3 + bx2 +γx + d) | Εξίσωση γραμμική (y = ax + b)
Το σήμα μειώνεται όσο αυξάνει η συγκέντρωση | Το σήμα αυξάνει όσο αυξάνει η συγκέντρωση
Απαιτούνται πολλοί βαθμονομητές | Απαιτούνται ένα ή δύο βαθμονομητές
Μικρή ευαισθησία | Μεγάλη ευαισθησία
Μεγάλη ειδικότητα | Μικρή ειδικότητα
Χρήση περίσσειας αντισωμάτων | Χρήση μικρού αριθμού αντισωμάτων
Απαιτούνται πολλοί χειρισμοί και μεγάλο κόστος | Απαιτούνται λίγοι χειρισμοί και μικρό κόστος

## Slide 9: Τα αποτελέσματα των ανοσοχημικών προσδιορισμών είναι:
Ποσοτικά ή ποιοτικά
Σε κάθε περίπτωση όμως μετριέται κάποιο σήμα, το οποίο μπορεί να είναι:
Ανοσοενζυμικοί προσδιορισμοί: Απορρόφηση (καθαρός αριθμός)
Ραδιοανοσολογικοί προσδιορισμοί: Κρούσεις (cpm: counts per min)
Xημειοφωταύγεια: Φωτεινότητα (RLU: Relative Light Units)

## Slide 10: Διαφορές ποιοτικών και ποσοτικών προσδιορισμών
Ποιοτικοί προσδιορισμοί
  Υπάρχει μόνο θετικό και αρνητικό Control. Ο λόγος θετικού/αρνητικού Control λειτουργεί ως κατώφλι (cut-off) που ξεχωρίζει θετικές από αρνητικές τιμές. Συνήθως υπάρχει και κάποια «γκρίζα ζώνη».
  Το αποτέλεσμα δίνεται ως θετικό/αρνητικό ή αμφίβολο.
Ποσοτικοί προσδιορισμοί
  Υπάρχουν δύο περισσότερα Standards εκτός από το θετικό και αρνητικό Control. Από το σήμα των standards υπολογίζεται καμπύλη και εξίσωση αναφοράς.
  Το αποτέλεσμα δίνεται ως αριθμητική τιμή συνοδευόμενο από μονάδες μέτρησης.

## Slide 11: Aνοσοενζυμικοί προσδιορισμοί
Immunoenzyme assays EIA

## Slide 12: Eτερογενείς ανοσοενζυμικοί προσδιορισμοί

## Slide 13: Ανταγωνιστικοί ανοσοενζυμικοί προσδιορισμοί
Πλαστική ή μεταλλική επιφάνεια
Σύνδεση αντισωμάτων
Πρόσδεση αντιγόνου ασθενούς. Επώαση
Πλύση. Προσθήκη συνδέτη (Conjugate). Επώαση
Προσθήκη υποστρώματος (Substrate). Επώαση
Προσθήκη διαλύματος Stop.
Φωτομέτρηση σε ειδικό φωτόμετρο

## Slide 14: Μη ανταγωνιστικοί ανοσοενζυμικοί προσδιορισμοί
Πλαστική ή μεταλλική επιφάνεια.
Σύνδεση αντισωμάτων.
Πρόσδεση αντιγόνου ασθενούς. Επώαση
Πλύση. Προσθήκη συνδέτη (Conjugate). Επώαση
Προσθήκη υποστρώματος (Substrate). Επώαση
Προσθήκη διαλύματος Stop.
Φωτομέτρηση σε ειδικό φωτόμετρο.

## Slide 15: Καμπύλες αναφοράς μη ανταγωνιστικών προσδιορισμών
y = a + bx + cx2 + dx3
y = ax + b

## Slide 16: Καμπύλες αναφοράς ανταγωνιστικών προσδιορισμών
y = a + bx + cx2 + dx3
y = ax + b

## Slide 17: Τρόποι σύνδεσης ιχνηθέτη και αντισώματος conjugate
Σύστημα αβιδίνης - βιοτίνης
  Η σύνδεση γίνεται με δύο τρόπους:
με σύζευξη ενζύμου-αβιδίνης και βιοτίνης-αντισώματος
με σύζευξη βιοτίνης-ενζύμου και βιοτίνης-αντισώματος & ελεύθερη αβιδίνη.
Υπεριωδικό
  Χρησιμοποιείται για την σύζευξη αντισώματος-υπεροξειδάσης.
Γλουταλδεΰδη
  Βασίζεται στην αρχή ότι γίνεται διασταυρούμενη αντίδραση μεταξύ ενζύμου και αντισώματος μέσω των ελεύθερων ε-αμινομάδων της λυσίνης.

## Slide 18: Ένζυμα που χρησιμοποιούνται στους ανοσοενζυμικούς προσδιορισμούς
Αλκαλική φωσφατάση (ALP). Ως υποστρώματα για την ALP χρησιμοποιούνται η ΝΡΡ (φωσφορική p-νιτροφαινόλη) καθώς και η 4ΜUP (λουμπελιφερόλη).
β-D-γαλακτοσιδάση. Ως υποστρώματα χρησιμοποιούνται η ο-νιτροφαινυλο-β-γαλακτοπυρανοσίδη (ONPG) και η π-νιτροφαινυλο-β-D-γαλακτοπυρανοσίδη (PNPG).
Υπεροξειδάση της αγριοραπανίδας (HRP). Η HRP ανάγει το υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2). Το Ο2 που παράγεται οξειδώνει ένα δεύτερο υπόστρωμα παράγοντας ένα έγχρωμο προϊόν. Συνηθέστερα χρησιμοποιούνται σαν δεύτερο ένζυμο η ο-φαινυλενοδιαμίνη (OPD) ή η 3,3,5,5’ τετραμεθυλοβενζυδίνη (ΤΜΒ).

## Slide 19: Microplate Πλάκες ELISA

## Slide 20: Microplate readers Φωτόμετρα ELISA

## Slide 21: Πλήρως αυτοματοποιημένοι Microplate readers

## Slide 22: Eτερογενείς ανοσοενζυμικοί προσδιορισμοί

## Slide 23: Enzymed Multipled Immunoassay (ΕΜΙΤ) Aνοσοενζυμική ενισχυμένη μέθοδος

## Slide 24: Fluoresence Energy Transfer Immunoassay (FETI) Μέθοδος μεταφοράς φθορισμομετρικής ενέργειας

## Slide 25: Fluorescence Polarization Immunoassay (FPIA) Πολωμένος φθορισμός

## Slide 26: Particle Counting Immunoassay (PACIA) Mικροσωματιδιακή ανάλυση

## Slide 27: Enzume Linked Immuno-SPOT (ELISPOT)
Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση κυττάρων, αντισωμάτων π.χ. HIV

## Slide 28: Ραδιοανοσολογικοί προσδιορισμοί
Radio-Immunoassays RIA

## Slide 29: Ανταγωνιστικοί ραδιοανοσολογικοί προσδιορισμοί (RadioImmunoAssay - RIA)
Πλαστική ή μεταλλική επιφάνεια
Σύνδεση αντισωμάτων
Πρόσδεση αντιγόνου ασθενούς. Επώαση
Πλύση. Προσθήκη θερμού αντιγόνου (Conjugate). Επώαση
Πλύση. Μέτρηση σε γ-counter.

## Slide 30: Μη ανταγωνιστικοί ανοσοραδιομετρικοί προσδιορισμοί (ImmunoRadioMetric Assays - IRMA)
Πλαστική ή μεταλλική επιφάνεια.
Σύνδεση αντισωμάτων.
Πρόσδεση αντιγόνου ασθενούς. Επώαση
Πλύση. Προσθήκη θερμού αντιγόνου (Conjugate). Επώαση
Πλύση. Μέτρηση σε γ-counter

## Slide 31: Ισότοπα
Ισότοπα ονομάζονται οι ατομικοί πυρήνες του ίδιου στοιχείου που έχουν τον ίδιο ατομικό αριθμό δηλαδή αριθμό πρωτονίων αλλά διαφορετικό αριθμό νετρονίων.
Προκειμένου να αποκτήσουν σταθερότητα στον πυρήνα τους ακτινοβολούν.
Οι ακτινοβολίες που παράγονται διακρίνονται σε:
  Ακτινοβολία α: Πυρήνες He
  Ακτινοβολία β: Ηλεκτρόνια ή ποζιτρόνια
  Ακτινοβολία γ: Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (ακτίνες Χ)

## Slide 32: Ραδιοϊσότοπα
Σωληνάρια RIA για ραδιοανοσολογικούς προσδιορισμούς
Tα ραδιοϊσότοπα που χρησιμοποιούνται είναι:
Ακτινοβολία β: Ηλεκτρόνια ή ποζιτρόνια
Ακτινοβολία γ: Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
Συνήθως χρησιμοποιείται η ακτινοβολία γ η οποία:
  131I (χρόνος ημίσειας ζωής 8 ημέρες)
  125I (χρόνος ημίσειας ζωής 60 ημέρες)
H ραδιενέργεια μετριέται ως κρούσεις ανά λεπτό (cpm)

## Slide 33: γ-counter για την μέτρηση της ραδιενέργειας

## Slide 34: Διάγνωση αλλεργιών
RIST: Radio ImmunoSorbent test – ανταγωνιστική μέθοδος προσδιορισμού ολικού IgE
RAST: Radio AllergoSorbent test – μη ανταγωνιστική μέθοδος προσδιορισμού ειδικών IgE

## Slide 35: RIST RAST

## Slide 36: Xημειοφωταύγεια
Immunoflurescencse CHIA

## Slide 37: Αρχή μεθόδου χημειοφωταύγειας
A + B → C* → C + hν
Απόδοση (quantum yield) = αριθμός εκπεμπόμενων φωτονίων / αριθμός μορίων Α ή Β.
Η μέγιστη τιμή της απόδοσης είναι η μονάδα, προς την οποία πλησιάζει η απόδοση της πυγολαμπίδας.
Μονάδα μέτρησης: RLU (Relative Light Units – Σχετικές μονάδες φωτός).

## Slide 38: Μόρια που χρησιμοποιούνται στη χημειοφωταύγεια

## Slide 39: Ανταγωνιστική ανοσοχημειοφωταύγεια (Chemiluminescence ImmunoAssays - CIA)
Πλαστική ή μεταλλική επιφάνεια
Σύνδεση αντισωμάτων
Πρόσδεση αντιγόνου ασθενούς. Επώαση
Πλύση. Προσθήκη φωτεινού αντιγόνου (Conjugate). Επώαση
Πλύση. Μέτρηση σε λουμινόμετρο.

## Slide 40: Μη ανταγωνιστική ανοσοχημειοφωταυγειακή μέθοδος (ImmunoChemiluminesenceMetric Assay - ΙCΜA)
Πλαστική ή μεταλλική επιφάνεια.
Σύνδεση αντισωμάτων.
Πρόσδεση αντιγόνου ασθενούς. Επώαση
Πλύση. Προσθήκη φωτεινού αντιγόνου (Conjugate). Επώαση
Πλύση. Μέτρηση σε λουμινόμετρο.

## Slide 41: Ενζυμοανοσοχημειοφωταύγεια
(Enzyme chemiluminescent immunoassays)
To φως παράγεται από την δράση ενζύμων όπως στις μεθόδους ΕΙΑ
Τα ένζυμα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή φωτός είναι:
Yπεροξειδάση της αγριοραπανίδας (HRP) που καταλύει την αντίδραση της λουμινόλης.
Αλκαλική φωσφατάση (ALP) που καταλύει την αποφωσφορυλίωση των σταθεροποιημένων διοξετανίων.

## Slide 42: Ανοσοβιοφωταύγεια
Έχει παρόμοια αρχή με την χημειοφωταύγεια με την διαφορά ότι εδώ συμμετέχουν ως ένζυμα η βακτηριακή λουσιφεράση ή λουσιφεράση της πυγολαμπίδας.
Λουσιφεράση, Μg+2
Λουσιφερίνη + ΑΤΡ + Ο2 ADP + CO2 + hν

## Slide 43: Ηλεκτροχημειοφωταύγεια
ECL - (ElectroChemiLuminescensce)

## Slide 44: Σύμπλοκο του ρουθηνίου (Ru(bpy)33+

## Slide 45: Elecsys 2010

## Slide 47: Διαφορές ανοσοχημικών μεθόδων ανάλογα τον ιχνηθέτη
Παράμετροι | ΕΙΑ | RIA-IRMA | CHIA
Ευαισθησία | Πολύ καλή | Πολύ υψηλή | Υψηλή
Ακρίβεια | Υψηλή | Υψηλή | Υψηλή
Σταθερότητα αντιδραστηρίου | Υψηλή | Μέτρια | Υψηλή
Τεχνικός Εξοπλισμός | Φθορισμόμετρο Φωτόμετρο Γυμνό μάτι | Μετρητής ακτινοβολίας (γ-κάμερα) | Λουμινόμετρο
Νομικοί περιορισμοί | Όχι | Ναι | Όχι
Εξειδίκευση προσωπικού | Μέτρια | Υψηλή | Μέτρια
Χρόνος εξέτασης | 1 Ώρα ή λίγες Ώρες | Αρκετές Ώρες | 1 Ώρα
Αυτοματισμός | Ναι | Ναι | Ναι

## Slide 48: Άσκηση προσδιορισμού EΝΑ με ELISA Quanta Lite της εταιρείας Biosna

## Slide 49: Tα αντιγόνα της πλάκας μικροτιτλοδότησης (ποιοτική μέθοδος)
Well | Yπόστρωμα
Α | Cut-Off control
Β | Positive
C | SSA
D | SSB
E | Sm
F | Sm/RNP
G | Scl-70
H | Jo-1

## Slide 50: Στάδια προσδιορισμού ΈΝΑ
Προσθήκη 100 μL θετικού και αρνητικού control.
Προσθήκη 100 μL αραιωμένου δείγματος (1/100).
Πλύση (3 φορές με 200 – 300 μL σε κάθε well).
Επώαση 30 min.
Προσθήκη συνδέτη (Conjugate) 100 μL.
Επώαση 30 min.
Πλύση (3 φορές με 200 – 300 μL σε κάθε well).
Προσθήκη υποστρώματος ΤΜΒ (Substrate) 100 μL.
Επώαση στο σκοτάδι 30 min. Tα θετικά δείγματα βάφονται μπλε.
Προσθήκη διαλύματος παύσης (Stop) 100 μL. Tα θετικά δείγματα βάφονται κίτρινα.

## Slide 51: Με γυμνό μάτι …. Με φωτόμετρο …
 | 1 | 2
A | 0,603 | 0,441
B | 1,37 | 1,374
C | 1,465 | 0,228
D | 1,621 | 0,195
E | 0,222 | 0,201
F | 0,207 | 0,19
G | 0,201 | 0,197
H | 0,201 | 0,312
 | 1 | 2
A |  | 
B |  | 
C |  | 
D |  | 
E |  | 
F |  | 
G |  | 
H |  | 

## Slide 52: Εξίσωση προσδιορισμού cutoff και ερμηνεία αποτελεσμάτων
OD Δείγμα ή θετικό control
Cut-off control
Αποτέλεσμα ΈΝΑ | Ερμηνεία
< 8,0 | Αρνητικό
8,0 – 12,0 | Αμφίβολο
> 12,0 | Θετικό
= Χ 10 = …. (U/mL)

## Slide 53: Εφόσον τα control είναι εντάξει τα αποτελέσματα είναι έγκυρα
 | 1 | 2
A | Αρνητικό | Αρνητικό
B | Θετικό | Θετικό
C | Θετικό | Αρνητικό
D | Θετικό | Αρνητικό
E | Αρνητικό | Αρνητικό
F | Αρνητικό | Αρνητικό
G | Αρνητικό | Αρνητικό
H | Αρνητικό | Αμφίβολο
 | 1 | 2
A | 1,0 | 1,0
B | 22,7 | 31,2
C | 24,3 | 5,2
D | 26,9 | 4,42
E | 3,7 | 4,56
F | 3,4 | 4,31
G | 3,3 | 4,47
H | 3,3 | 7,1

## Slide 54: Τέλος Ενότητας

## Slide 55: Σημειώματα

## Slide 56: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Πέτρος Καρκαλούσος 2014. Πέτρος Καρκαλούσος. «Ανοσολογία (Ε). Ενότητα 10: Ανοσοφθορισμός». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 57: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 58: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 59: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 60: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.