## Slide 1: Κλινική Χημεία Ι (Θ)
Ενότητα 6: Ο εσωτερικός στατιστικός έλεγχος ποιότητας
Πέτρος Καρκαλούσος
Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: O εσωτερικός έλεγχος ποιότητας με το διάγραμμα Levey-Jennings

## Slide 3: Διαγράμματα ελέγχου (control charts)
To εργαλείο για την ανίχνευση των αναλυτικών σφαλμάτων και την διάκριση τους σε τυχαία και συστηματικά.
Επινοήθηκαν από τον Αμερικανό μαθηματικό Walter Shewhart που εργάζονται στη βιομηχανία Bell telephonies την δεκαετία του 1930.
Στη κλινική χημεία πρωτοεφαρμόστηκαν από τους Αμερικανούς χημικούς Stanley Levey και Elmer Jennings.

## Slide 4: Το διάγραμμα Shewhart (1 από 2)
Κανένα σφάλμα
Τυχαίο σφάλμα
Random Error (RE)
Άνω όριο ελέγχου
Κεντρική τιμή
Κάτω όριο ελέγχου
Τιμή ελέγχου
Upper Control Limit
Control Limit
Low Control Limit

## Slide 5: Το διάγραμμα Shewhart (2 από 2)
Συστηματικό λάθος - εκτροπή
(Systematic Error [SE] - Systematic drift)
Συστηματικό λάθος - μετατόπιση
(Systematic Error [SE] - Systematic shift)
UCL
CL
LCL
UCL
CL
LCL
Notes: Tα συστηματικά σφάλματα χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες. Στα σταθερά, στα αναλογικά, στις εκτροπές και στις μετατοπίσεις. Αν και όλων των ειδών τα συστηματικά σφάλματα επηρεάζουν την καμπύλη των αθροιστικών διαγραμμάτων κατά κανόνα τα αθροιστικά διαγράμματα αξιολογούνται από την ικανότητα τους να ανιχνεύουν συστηματικές μετατοπίσεις. Τα αθροιστικά διαγράμματα μπορούν να ανιχνεύσουν

## Slide 6: Διαγράμματα ελέγχου
Διάγραμμα ελέγχου
Cobas Roche 6000
Καλή απόδοση
(good performance)
Διάγραμμα ελέγχου
Cobas Roche 6000
Κακή απόδοση
(poor performance)
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 7: Η δημιουργία του διαγράμματος Levey-Jennings (1 από 2)
98 | 99 | 99 | 98 | 109 | 108
92 | 95 | 112 | 105 | 92 | 101
101 | 87 | 105 | 91 | 105 | 100
108 | 97 | 114 | 95 | 105 | 103
107 | 98 | 99 | 91 | 96 | 100
110 | 101 | 110 | 98 | 94 | 103
87 | 98 | 90 | 100 | 107 | 100
99 | 98 | 103 | 100 | 93 | 94
107 | 98 | 105 | 98 | 91 | 89
93 | 108 | 112 | 113 | 104 | 105
96 | 99 | 99 | 90 | 104 | 94
90 | 99 | 97 | 96 | 113 | 107
89 | 97 | 104 | 85 | 109 | 98
Μέση τιμή
μ= 100
Τυπική απόκλιση SD= 6

## Slide 8: Η δημιουργία του διαγράμματος Levey-Jennings (2 από 2)
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 9: Το διάγραμμα Levey-Jennings
Τιμή στόχος = μέση τιμή
Άνω όριο ελέγχου +3SD
Κάτω όριο ελέγχου -3SD
+2SD
+1SD
-2SD
-1SD
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 10: Σφάλματα
Τυχαίo σφάλμα
Συστηματικό σφάλμα
Χωρίς σφάλμα
Χωρίς σφάλμα
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 11: Εκτυπώσεις διαγραμμάτων ελέγχου αναλυτών (1 από 2)
Cobas Mira
ΑΒΧ Pentra

## Slide 12: Εκτυπώσεις διαγραμμάτων ελέγχου αναλυτών (2 από 2)
Αναλυτής ΑΒΧ Pentra
Αναλυτής Dimension Xpand
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 13: Μηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων QC του αναλυτή ΑΒΧ Pentra
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 14: Τα κριτήρια Westgard
To 1977 ο Αμερικανός κλινικός χημικός James Westgard επινόησε και τεκμηρίωσε επτά απλούς κανόνες ερμηνείας των διαγραμμάτων Levey-Jennings.
aacc.org
Tα κριτήρια αυτά ονομάζονται σήμερα Westgard rules ή Westgard criteria ή Westgard multirules. Βρίσκονται εγκατεστημένοι σε πολλούς αναλυτές αλλά και προγράμματα LIS.

## Slide 15: Τα κριτήρια Westgard σε ένα μόνο επίπεδο
1
2
4
R
10x
3s
2s
1s
4s
1
2s
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 16: Η ερμηνεία των κριτηρίων Westgard 1/2
12s. Mία τιμή ελέγχου είναι έξω από το όριο μ±2s. Θεωρείται προειδοποίηση και πρέπει να γίνει περαιτέρω έλεγχος.
13s. Δηλώνει τυχαίο σφάλμα. Εμφανίζεται όταν μια τιμή ελέγχου υπερβεί το όριο μ±3s. Δεν πρέπει να δίνονται αποτελέσματα στους ασθενείς πριν διορθωθεί το σφάλμα.
22s. Δηλώνει συστηματικό σφάλμα. Εμφανίζεται όταν δύο συνεχόμενες τιμές κυμαίνονται μεταξύ μ+2σ και μ+3σ ή μεταξύ μ-2s και μ-3s. Δεν πρέπει να δίνονται αποτελέσματα στους ασθενείς πριν διορθωθεί το σφάλμα.

## Slide 17: Η ερμηνεία των κριτηρίων Westgard 2/2
R4s. Δηλώνει τυχαίο σφάλμα. Εμφανίζεται όταν μια τιμή ελέγχου υπερβεί την τιμή μ+2σ και μια άλλη τιμή όχι απαραίτητα συνεχόμενη υπερβαίνει την τιμή μ-2s. Δεν πρέπει να δίνονται αποτελέσματα στους ασθενείς πριν διορθωθεί το σφάλμα.
41s. Δηλώνει συστηματικό σφάλμα. Εμφανίζεται όταν τέσσερις συνεχόμενες τιμές ελέγχου βρίσκονται πάνω από την τιμή μ+1s ή κάτω από την τιμή μ-1s. Δεν πρέπει να δίνονται αποτελέσματα στους ασθενείς πριν διορθωθεί το σφάλμα.
10x. Δηλώνει συστηματικό σφάλμα. Εμφανίζεται όταν μια δέκα συνεχόμενες τιμές ελέγχου βρίσκονται πάνω ή κάτω από την μέση τιμή. Δεν πρέπει να δίνονται αποτελέσματα στους ασθενείς πριν διορθωθεί το σφάλμα.

## Slide 18: Tα κριτήρια Westgard υπάρχουν σήμερα στο λογισμικό πολλών αναλυτών
Cobas 6000

## Slide 19: Tα κριτήρια Westgard υπάρχουν σήμερα και στο λογισμικό πολλών εργαστηρίων (LIS)

## Slide 20: Κριτήρια Westgard με δύο επίπεδα (1 από 2)
R
2
2s
4s
Επίπεδο 1
Επίπεδο 2
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 21: Πόσα επίπεδα ελέγχου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται;
Για κάθε ανάλυση είναι υποχρεωτικό να «τρέχουν» τουλάχιστον δύο control.
Τα δύο control θα πρέπει να βρίσκονται σε δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις εκ των οποίων η μία είναι συνήθως φυσιολογική.
Σε αυτή τη περίπτωση τα κριτήρια Westgard ερμηνεύονται συνδυάζοντας πληροφορίες από τα δύο ή τρία δείγματα ελέγχου.

## Slide 22: Κριτήρια Westgard με δύο επίπεδα (2 από 2)
10x
4
1s
Επίπεδο 1
Επίπεδο 2
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 23: Κριτήρια Westgard με τρία επίπεδα
Συστηματικό σφάλμα
L
M
H

## Slide 24: Ένα σπάνιο συστηματικό σφάλμα το 5t ή 7t (t = trend = τάση)
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 25: Διάγραμμα Jennings & κριτήρια Westgard
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 26: Τα όρια ελέγχου δεν παραμένουν σταθερά
Τα όρια ελέγχου δεν παραμένουν σταθερά. Αντίθετα αλλάζουν όταν αλλάζει το Lot (παρτίδα) του control.
Σε αυτή τη περίπτωση το διάγραμμα Levey-Jennings κάνει επανεκκίνηση δηλαδή δημιουργείται ένα νέο διάγραμμα Levey-Jennings με νέες τιμές ελέγχου.
Έτσι χάνονται οι προηγούμενες τιμές ελέγχου και τα κριτήρια Westgard θα πρέπει να επανεκτιμηθούν.

## Slide 27: Τυποποιημένο διάγραμμα Levey-Jennings (1 από 2)
Standardized Levey-Jennings
Για να σχεδιαστεί ένα διαχρονικό διάγραμμα με όλες τις τιμές του οι ημερήσιες τιμές ελέγχου «τυποποιούνται» δηλαδή μετατρέπονται σε τιμές Ζscore.
xi: η ημερήσια τιμή ελέγχου (όταν xi = μ τότε Zscore = 0)
μ: η μέση τιμή των εκάστοτε ορίων ελέγχου
s: η τυπική απόκλιση των ορίων ελέγχου

## Slide 28: Τυποποιημένο διάγραμμα Levey-Jennings (2 από 2)
+
Διάγραμμα Zscore
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 29: Διάγραμμα Jennings & κριτήρια Westgard
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 30: O εσωτερικός έλεγχος ποιότητας με τιμές ασθενών
Delta check – διαφορές δέλτα
Alert Check – Όρια πανικού
Anion gap – ανιοντικό άνοιγμα
Ημερήσια μέση τιμή

## Slide 31: Ο SPC που βασίζεται στα αποτελέσματα των ασθενών ανιχνεύει σφάλματα και λάθη
O έλεγχος ποιότητας που βασίζεται στα αποτελέσματα ενός ασθενούς ανιχνεύει χονδροειδή λάθη.
Ο έλεγχος ποιότητας που βασίζεται στα αποτελέσματα πολλών ασθενών ανιχνεύει συστηματικά σφάλματα.
Notes: Παράλληλα με τα διαγράμματα ελέγχου (control charts) τα οποία ανιχνεύουν μόνο αναλυτικά σφάλματα (τυχαία και συστηματικά), έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι που χρησιμοποιούν στον έλεγχο ποιότητας τα ίδια τα αποτελέσματα των ασθενών.
Οι μέθοδοι αυτοί διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
Α) Μέθοδοι που χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα ενός μόνο ασθενούς. Oι μέθοδοι αυτοί εντοπίζουν τα λεγόμενα χονδροειδή λάθη (gross errors).
Β) Μέθοδοι που χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα πολλών ασθενών.Oι μέθοδοι αυτοί εντοπίζουν αναλυτικά σφάλματα και ιδιαίτερα μικρά συστηματικά σφάλματα.

## Slide 32: Μέθοδοι ελέγχου ποιότητας που βασίζονται στα αποτελέσματα ενός ασθενούς
Ανιχνεύει χονδροειδή λάθη
Delta check – διαφορές δέλτα
Alert Check – Όρια πανικού
Notes: Μέθοδοι που χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα ενός μόνο ασθενούς π.χ. delta check και alert check (όρια πανικού), anion gap (ανιοντικό άνοιγμα).

## Slide 33: Διαφορές δέλτα (Delta check)
Υπολογίζεται ως:
Διαφορά
Τρέχουσα τιμή – Προηγούμενη τιμή
Τρέχουσα τιμή – Προηγούμενη τιμή|
Ποσοστό
(Τρέχουσα τιμή – Προηγούμενη τιμή) x 100 / τρέχουσα τιμή
|(Τρέχουσα τιμή – Προηγούμενη τιμή) x 100 / τρέχουσα τιμή|
Είναι η διαφορά μεταξύ του πιο πρόσφατου και του αμέσως προηγούμενου αποτελέσματος στο δείγμα του ίδιου ασθενούς
Notes: Mε το delta check μπορούμε να εντοπίσουμε ως επί το πλείστον λάθη στον χειρισμό των δειγμάτων. Τέτοια λάθη μπορεί να είναι η χρήση λιπαιμικού ή αιμολυμένου ορού, η ακατάλληλη δειγματοληψία (π.χ. παρατεταμένη περίδεση για το Ca+2), το μπέρδεμα των δειγμάτων που τοποθετούνται πάνω στον αναλυτή, η αναγραφή λανθασμένων αποτελεσμάτων στο έντυπο απάντησης, η αναγραφή λανθασμένου ονόματος πάνω στο δείγμα ή στο παραπεμπτικό.
Το delta check είναι η διαφορά μεταξύ του πιο πρόσφατου και του αμέσως προηγούμενου αποτελέσματος στο δείγμα του ίδιου ασθενούς. Η διαφορά μεταξύ των δύο διαδοχικών αποτελεσμάτων εξαρτάται από την ίδια την εξέταση αλλά και τον χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ των δύο προσδιορισμών, όμως για μια δεδομένη χρονική στιγμή δεν μπορεί να υπερβεί ένα ορισμένο ποσοστό της αρχικής τιμής. Διαφορά μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη υποδηλώνει ότι ο ασθενής έχει είτε μια οξεία επιδείνωση της κατάστασής του, είτε ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα σε ένα από τα δύο αποτελέσματα.
Το delta check μπορεί να υπολογιστεί με δύο διαφορετικούς τρόπους (6):
Delta check = Τρέχουσα τιμή – Προηγούμενη τιμή
% Delta check = (Τρέχουσα τιμή – Προηγούμενη τιμή) x 100 / Τρέχουσα τιμή
Στην περίπτωση που η παλαιότερη τιμή είναι μεγαλύτερη από την τρέχουσα, τότε το delta check έχει αρνητική τιμή. Αν και σε πολλές εξετάσεις το αρνητικό πρόσημο πληροφορεί για την πορεία της μεταβολής της εξέτασης, σε άλλες εξετάσεις το πρόσημο της διαφοράς δεν έχει ιατρική σημασία, αντιθέτως μπερδεύει οπότε και χρησιμοποιούνται οι απόλυτες τιμές των διαφορών.

## Slide 34: Όρια ελέγχου delta check (1 από 8)
Υπάρχουν δύο κύριοι τρόποι υπολογισμού των ορίων ελέγχου:
Με βάση την βιολογική διακύμανση των τιμών των ασθενών
Με βάση με στατιστική ανάλυση πολυάριθμων delta check
Notes: Υπάρχουν τρεις τρόποι υπολογισμού των ορίων αναφοράς για τα delta check:
Ιστορικά με την σειρά που οι μέθοδοι αυτοί εμφανίστηκαν είναι οι ακόλουθοι:
Όρια που βασίζονται στην βιολογική διακύμανση των τιμών των ασθενών
Όρια που βασίζονται στην αναλυτική διακύμανση των εξετάσεων
Όρια που υπολογίζονται με στατιστική ανάλυση πολυάριθμων delta check

## Slide 35: Όρια ελέγχου delta check που βασίζονται στη βιολογική διακύμανση (2 από 8)
Δύο σχετικές επιλογές
Μπορούν να χρησιμοποιούν οι βιολογικές διακυμάνσεις των μεταβολιτών που αναφέρονται στην βιβλιογραφία.
Μπορούν να υπολογιστούν από το εργαστήριο χρησιμοποιώντας τον τύπο:
SDαναλυτική = Η τυπική απόκλιση πολυάριθμων τιμών controls διαδοχικών ημερών.
SDολική = Η μέση τυπική απόκλιση αρκετών φυσιολογικών ανθρώπων ύστερα από μετρήσεις διαδοχικών ημερών
ή
Notes: Ο πρώτος που πρότεινε όρια delta check βασιζόμενα στην βιολογική διακύμανση ήταν ο Landerson 1975. Ακολούθησε ο Sher το 1979. Οι διαφορές των δύο ερευνητών είναι ότι ο μεν Landerson έχει υπολογίσει τα όρια του για διαστήματα 3 ημερών ενώ αντιθέτως ο Sher δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όρια αναφοράς delta check βασιζόμενα στην βιολογική διακύμανση μπορούν να υπολογιστούν από πίνακες βιολογικής διακύμανσης που αναφέρονται στην βιβλιογραφία. Μπορούν όμως να υπολογιστούν και μέσα στο εργαστήριο χρησιμοποιώντας τις σχέσεις:
Η σχέση της διακύμανσης μιας εξέτασης σε σχέση με την βιολογική της διακύμανση καθώς και την αναλυτική διακύμανση της μεθόδου με την οποία προσδιορίζεται δίνεται από τον ακόλουθο τύπο.
SD2παρατηρούμενη = SD2βιολογική + SD2αναλυτική
Η παρατηρούμενη SD είναι η τυπική απόκλιση που προκύπτει από επαναλαμβανόμενες μετρήσεις του ασθενούς. Η SD αναλυτική υπολογίζεται από επαναλαμβανόμενες μετρήσεις των controls.

## Slide 36: Όρια ελέγχου delta check Παράδειγμα βιολογικών διακυμάνσεων από τη διεθνή βιβλιογραφία (3 από 8)
Εξέταση | Χρονικό διάστημα | CV %
Γλυκόζη | 24 ώρες – 1 χρόνος | 7,8
Αλβουμίνη | 6 ώρες – 1 χρόνος | 4,4
Χολερυθρίνη | 24 ώρες – 1 χρόνος | 42,6
ΗDL | 13 ώρες – 60 εβδομάδες | 23,8
LDL | 13 ώρες – 60 εβδομάδες | 19,7
Σίδηρος | 6 ώρες – 1 χρόνος | 23,3
Aσβέστιο | 6 ώρες – 1 χρόνος | 1,9
Χοληστερόλη | 6 ώρες – 1 χρόνος | 15,2
Notes: Στην διαφάνεια δίνονται οι βιολογικές διακυμάνσεις διαφόρων αναλυτών στον όρο όπως υπολογίστηκαν από την ομάδα της ισπανικής εταιρείας κλινικής χημείας.
Η διακύμανση μέσα στο άτομο εξαρτάται από την επαναληψιμότητα της μεθόδου, την κιρκάδια διακύμανση του αναλύτη γύρω από το σημείο ομοιόστασης, καθώς και από την διακύμανση μέσα στον πληθυσμό.

## Slide 37: Όρια ελέγχου delta check Παράδειγμα βιολογικών διακυμάνσεων από τη διεθνή βιβλιογραφία (4 από 8)
Εξέταση | Χρονικό διάστημα | CV %
Kρεατινίνη | 6 ώρες – 1 χρόνος | 10,4
Ουρία | 6 ώρες – 1 χρόνος | 17,4
ALP | 6 ώρες – 1 χρόνος | 22,3
GPT | 6 ώρες – 1 χρόνος | 41,1
GOT | 0,5 ώρες – 1 χρόνος | 13,6
LDH | 6 ώρες – 1 χρόνος | 14,4
Νάτριο | 6 ώρες – 1 χρόνος | 0,6
Mαγνήσιο | 5 ημέρες – 2 χρόνια | 5,9
α-Aμυλάση | 24 ώρες – 1 χρόνος | 25,8
Notes: Στην διαφάνεια δίνονται οι βιολογικές διακυμάνσεις διαφόρων αναλυτών στον όρο όπως υπολογίστηκαν από την ομάδα της ισπανικής εταιρείας κλινικής χημείας.
Η διακύμανση μέσα στο άτομο εξαρτάται από την επαναληψιμότητα της μεθόδου, την κιρκάδια διακύμανση του αναλύτη γύρω από το σημείο ομοιόστασης, καθώς και από την διακύμανση μέσα στον πληθυσμό.

## Slide 38: Όρια ελέγχου delta check που υπολογίζονται με στατιστική μέθοδο (5 από 8)
Προτιμώνται για την αξιοπιστία τους.
Υπολογίζονται εύκολα στο εργαστήριο αξιοποιώντας τις τιμές των ασθενών που ήδη έχουν συσσωρευτεί στα αρχεία του εργαστηρίου
Η μέθοδος υπολογισμού των ορίων αναφοράς είναι τα εκατοστημόρια (percentiles). Ως όρια ελέγχου επιλέγεται το διάστημα από το 5 μέχρι το 95 εκατοστημόριο
Μπορούν να υπολογιστούν εύκολα με στατιστικό πακέτο (SPSS), ή λογιστικό φύλλο (Excel).
Notes: Προτιμώνται για την αξιοπιστία τους σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις
Υπολογίζονται εύκολα στο εργαστήριο αξιοποιώντας τις τιμές των ασθενών που ήδη έχουν συσσωρευτεί στα αρχεία του εργαστηρίου
Η μέθοδος υπολογισμού των ορίων αναφοράς είναι τα εκατοστημόρια (percentiles)
Ως όρια αναφοράς επιλέγεται το διάστημα από το 5 μέχρι το 95 εκατοστημόριο
Μπορούν να υπολογιστούν όρια αναφοράς για delta check, delta check %, rate check, rate check %
Mπορούν να υπολογιστούν εύκολα με στατιστικό πακέτο (SPSS), λογιστικό φύλλο (Excel) ή ακόμα και με υπολογισμούς σε χαρτί με την αθροιστική μέθοδο.

## Slide 39: Όρια ελέγχου delta check Παράδειγμα υπολογισμού με στατιστική μέθοδο (6 από 8)
Εξέταση | P = 5 | P = 95 | Μονάδες μέτρησης
IgG | -347 | 314 | mg/dl
IgA | -52 | 63 | mg/dl
IgM | -81,5 | 336 | mg/dl
C3 | -28 | 39,4 | mg/dl
C4 | -8,1 | 7,5 | mg/dl
CRP | -60,25 | 70,12 | mg/dl
ASL | 27,6 | 424 | U/ml
RF | -193,16 | 107,74 | U/ml
ApoA1 | -0,56 | 0,57 | gr/dl
ApoB | -0,66 | 0,3 | gr/dl
Lpa | -16,35 | 12,1 | mg/dl
T3 | -0,56 | 0,41 | ng/ml
T4 | -4,37 | 3,98 | mg/dl
TSH | -13,5 | 4,8 | μIU/ml
Anti-TPO | -238 | 231,5 | U/ml
Anti-TG | -383 | 580 | U/ml
Notes: Όρια Delta Check που χρησιμοποιούνται στο ανοσολογικό εργαστήριο του νοσοκομείου βραχείας νοσηλείας του ΙΚΑ.

## Slide 40: Όρια ελέγχου delta check Παράδειγμα υπολογισμού με στατιστική μέθοδο (7 από 8)
Notes: Αναφορά ελέγχου Delta Check από το νοσοκομείο βραχείας νοσηλείας του ΙΚΑ

## Slide 41: Όρια ελέγχου delta check Παράδειγμα υπολογισμού με στατιστική μέθοδο (8 από 8)
 | Delta check |  | 
Εκατοστημόριο = | 5 | 50 | 95
Νάτριο | -4 | 0 | 5
Ουρία | -10 | 0 | 10
Γλυκόζη | -84 | -20 | 85
Κρεατινίνη | -0,4 | 0 | 0,3
Ασβέστιο | -1 | 0 | 0,8
 | Σημερινή τιμή | Προηγούμενη τιμή | Delta check | Εκατοστημόριο (P) | Αποτελέσματα
Νάτριο | 129 | 142 | -13 | P < 5 | Απορρίπτεται
Ουρία | 12 | 10 | 2 | 50 < P < 95 | Αποδεκτό
Γλυκόζη | 95 | 120 | -25 | 5 < P < 50 | Αποδεκτό
Κρεατινίνη | 1 | 0,5 | 0,5 | P > 95 | Απορρίπτεται
Ασβέστιο | 10 | 12 | -2 | P < 5 | Απορρίπτεται
Notes: Δίνεται ένα παράδειγμα ελέγχου των delta check σύμφωνα με την μέθοδο των Lacher-Connelly. Eδω ελέγχεται η τρέχουσα τιμή με την προηγούμενη ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί. Σύμφωνα με τον πίνακα το νάτριο, η κρεατινίνη και το ασβέστιο θα πρέπει να ελεγχθούν περαιτέρω για τυχόν σφάλμα του αναλυτή ή δραματική επιβάρυνση της υγείας του ασθενούς.

## Slide 42: Όρια πανικού ή κρίσιμες τιμές
Πρόκειται για τιμές εξετάσεων που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ζωή των ασθενών. Απαιτείται η άμεση ενημέρωση του γιατρού.
Πριν την άμεση ενημέρωση του γιατρού, ελέγχεται το αποτέλεσμα για τυχόν ύπαρξη χονδροειδούς λάθους. Π.χ. αναρρόφηση αέρα, πήγμα, αιμολυμένος ορός. Πριν τον έλεγχο γίνεται επανάληψη της ανάλυσης αφού πρώτα ελεγχθεί ο ορός για τυχόν αλλοίωση.
Notes: Oι τιμές πανικού είναι τιμές εξετάσεων που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ζωή των ασθενών. Τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να φτάνουν το γρηγορότερο στα χέρια του γιατρού ακόμα και με τηλεφωνική ειδοποίηση. Στην βιβλιογραφία οι τιμές πανικού ονομάζονται: critical values, alert values ή panic values.
Εκτός από την τεράστια κλινική σημασία τους οι τιμές πανικού μπορούν να βρουν εφαρμογή και στον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας. Υπάρχουν περιπτώσεις, δηλαδή, που μια τιμή πανικού μπορεί να κρύβει κάποιο σφάλμα και όχι δραματική εξέλιξη της υγείας του ασθενούς.
Όταν οι τιμές ενός ασθενούς υπερβούν τα όρια πανικού οφείλουμε να επαναλάβουμε την μέτρηση. Πρέπει να εξαλείψουμε την πιθανότητα οι «υπερβολικές» τιμές να οφείλονται σε χονδροειδές λάθος, προαναλυτικό ή μετααναλυτικό σφάλμα. Τέτοια είναι η αναρρόφηση πήγματος ή αέρα από την βελόνα από τον αναλυτή, η αιμοληψία από τον βραχίονα του ασθενούς που δέχεται ορό κ.α. Πριν την επανάληψη της μέτρησης γίνεται έλεγχος του ορού για πήγμα, νέα φυγοκέντρηση, αραίωση ή ακόμα και νέα δειγματοληψία.

## Slide 43: Μερικές κρίσιμες τιμές βιοχημικών εξετάσεων
Φώσφορος | < 1,0 mg/dl > 9,0 mg/dl
Χολερυθρίνη | > 15 mg/dl
Κρεατινίνη | > 7,4 mg/dl
Γλυκόζη | < 45 mg/dl > 500 mg/dl
Ουρία | > 214 mg/dl
BUN | > 100 mg/dl
Oυρικό οξύ | > 13 mg/dl
CK | > 1000 U/lt
LDH | > 1000 U/lt
GOT/GPT | > 1000 U/lt
Μαγνήσιο | < 1,0 mg/dl > 4,9 mg/dl
Λιπάση | > 700 U/lt
Χλώριο | < 75 mmol/lt > 125 mmol/lt
ΙFCC
Notes: Οι κρίσιμες τιμές ή αλλιώς τιμές πανικού των βιοχημικών εξετάσεων σύμφωνα με την ιστοσελίδα της παγκόσμιας ομοσπονδίας κλινικής χημείας.

## Slide 44: Μέθοδοι ελέγχου ποιότητας που βασίζονται στα αποτελέσματα πολλών ασθενών
Ανιχνεύει αναλυτικά συστηματικά σφάλματα
Ημερήσια μέση τιμή
Αλγόριθμος Bull
Μέση τιμή ανιοντικού ανοίγματος
Notes: Μέθοδοι που χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα ενός μόνο ασθενούς π.χ. delta check και alert check (όρια πανικού), anion gap (ανιοντικό άνοιγμα).

## Slide 45: Η ημερήσια φυσιολογική μέση τιμή (ΗΜΕΤ)
Προσδιορίζεται η μέση τιμή (μ) και η τυπική απόκλιση (s) των τιμών αναφοράς της εξέτασης.
Υπολογίζεται το τυπικό σφάλμα της ΗΜΕΤ:
Υπολογίζονται τα όρια ελέγχου της μεθόδου:
Καθημερινά υπολογίζεται η μέση τιμή Ν φυσιολογικών αποτελεσμάτων ασθενών:
Ε) Αν δύο συνεχόμενες ΗΜΕΤ βρίσκονται έξω από τα όρια ελέγχου της μεθόδου τότε υπάρχει συστηματικό σφάλμα.
Notes: Η μέθοδος της ημερήσιας φυσιολογικής τιμής (ΗΜΕΤ) ή average of normals (AON) ανιχνεύει συστηματικά σφάλματα.
Σε αντίθεση με τα delta check, ανιοντικό άνοιγμα και κρίσιμες τιμές χρησιμοποιεί πολυάριθμα αποτελέσματα ασθενών. Εφαρμόζεται για κάθε εξέταση χωριστά. H βασική ιδέα είναι ότι η μέση τιμή όλων των φυσιολογικών αποτελεσμάτων μιας εξέτασης θα πρέπει να παραμένει από ημέρα σε ημέρα σταθερή ή τουλάχιστον κυμαινόμενη εντός συγκεκριμένων ορίων.
Η κλασσική μέθοδος της ΗΜΕΤ λειτουργεί ως εξής:
Α) Προσδιορίζεται η μέση τιμή (μ) και η τυπική απόκλιση (s) των ορίων αναφοράς της εξέτασης. Για τον σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα διεθνώς αποδεκτά όρια αναφοράς ή ακόμα μπορεί το εργαστήριο να προσδιορίσει τα δικά του όρια αναφοράς από τις τιμές των ασθενών του.
B) Υπολογίζεται το τυπικό σφάλμα (Standard error - SE) της ΗΜΕΤ χρησιμοποιώντας τον τύπο SE = s/Ν1/2. Η s είναι η τυπική απόκλιση των ορίων αναφοράς που προσδιορίστηκαν στο στάδιο Α και Ν το πλήθος των φυσιολογικών αποτελεσμάτων της ημέρας. Ο αριθμός Ν καθορίζεται εκ των προτέρων και παραμένει σταθερός.
Γ) Κατόπιν υπολογίζεται το διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Αυτό είναι: μ ± 1,96(s/Ν1/2). Το εύρος είναι τα όρια ελέγχου της μεθόδου με βάση τα οποία κατασκευάζεται το διάγραμμα ελέγχου.
Δ) Καθημερινά υπολογίζεται η μέση τιμή (ΗΜΕΤ) ενός πλήθους Ν φυσιολογικών αποτελεσμάτων ασθενών.
Ε) Αν μια ΗΜΕΤ βρίσκεται έξω από τα όρια ελέγχου της μεθόδου τότε υπάρχει προειδοποιητικό σήμα. Αν και η επόμενη ΗΜΕΤ ξεπεράσει το ίδιο όριο τότε πρόκειται για συστηματικό σφάλμα της αναλυτικής μεθόδου.

## Slide 46: Παράδειγμα εφαρμογής ΗΜΕΤ στην γλυκόζη
Τιμές αναφοράς της γλυκόζης: 90 - 115 mg/dl
Μέση τιμή: μ = (90+115)/2 = 102,5 mg/dl
Τυπική απόκλιση: s = (115-90)/4 = 6,25 mg/dl
Αριθμός φυσιολογικών αποτελεσμάτων που θα χρησιμοποιούνται ημερησίως για τον υπολογισμό της μέσης τιμής: N = 20
Όρια ελέγχου: 102,5 ± 2,74
105,24
102,5
99,76
Notes: Έστω ότι ελέγχουμε με την μέθοδο ΗΜΕΤ μια μέθοδο προσδιορισμού της γλυκόζης. Το φυσιολογικό εύρος των τιμών της γλυκόζης είναι 90-115 mg/dl. Αυτό σημαίνει ότι η μέση τιμή είναι: μ= (90 + 115)/2=102,5 mg/dl και η τυπική απόκλιση σ=(115-90)/4=6,25 mg/dl. Ο αριθμός των φυσιολογικών αποτελεσμάτων που θα ελέγχονται καθημερινά έστω ότι είναι 20 (Ν=20). Τα όρια ελέγχου της μεθόδου είναι :
μ ± 1,96 (σ/Ν1/2) ή 102,5 ± 1,96 (6,25 / 201/2) ή 102,5 ± 2,74
Άρα τα όρια ελέγχου είναι : 99,7 - 105,24.
Από εδώ και στο εξής ελέγχεται καθημερινά η μέση τιμή κάθε 20 συνεχόμενων φυσιολογικών αποτελεσμάτων για το αν υπερβαίνει τα παραπάνω όρια ελέγχου. Αν δύο συνεχόμενες ΗΜΕΤ υπερβούν το ίδιο όριο υπάρχει συστηματικό σφάλμα.

## Slide 47: Ημερήσια φυσιολογική μέση τιμή
μέση τιμή φυσιολογικών ατόμων (μ)
SD = Tυπική απόκλιση φυσιολογικών ατόμων
Ν = Αριθμός φυσιολογικών αποτελεσμάτων ανά ημέρα
Εφόσον δεν υπάρχει συστηματικό σφάλμα η μέση τιμή των φυσιολογικών αποτελεσμάτων κυμαίνεται αυστηρά εντός σταθερών ορίων.
Notes: Η μέθοδος της ημερήσιας φυσιολογικής τιμής (ΗΜΕΤ) ή average of normals (AON) ανιχνεύει συστηματικά σφάλματα.
Σε αντίθεση με τα delta check, ανιοντικό άνοιγμα και κρίσιμες τιμές χρησιμοποιεί πολυάριθμα αποτελέσματα ασθενών. Εφαρμόζεται για κάθε εξέταση χωριστά. H βασική ιδέα είναι ότι η μέση τιμή όλων των φυσιολογικών αποτελεσμάτων μιας εξέτασης θα πρέπει να παραμένει από ημέρα σε ημέρα σταθερή ή τουλάχιστον κυμαινόμενη εντός συγκεκριμένων ορίων.
Η κλασσική μέθοδος της ΗΜΕΤ λειτουργεί ως εξής:
Α) Προσδιορίζεται η μέση τιμή (μ) και η τυπική απόκλιση (s) των ορίων αναφοράς της εξέτασης. Για τον σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα διεθνώς αποδεκτά όρια αναφοράς ή ακόμα μπορεί το εργαστήριο να προσδιορίσει τα δικά του όρια αναφοράς από τις τιμές των ασθενών του.
B) Υπολογίζεται το τυπικό σφάλμα (Standard error - SE) της ΗΜΕΤ χρησιμοποιώντας τον τύπο SE = s/Ν1/2. Η s είναι η τυπική απόκλιση των ορίων αναφοράς που προσδιορίστηκαν στο στάδιο Α και Ν το πλήθος των φυσιολογικών αποτελεσμάτων της ημέρας. Ο αριθμός Ν καθορίζεται εκ των προτέρων και παραμένει σταθερός.
Γ) Κατόπιν υπολογίζεται το διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Αυτό είναι: μ ± 1,96(s/Ν1/2). Το εύρος είναι τα όρια ελέγχου της μεθόδου με βάση τα οποία κατασκευάζεται το διάγραμμα ελέγχου.
Δ) Καθημερινά υπολογίζεται η μέση τιμή (ΗΜΕΤ) ενός πλήθους Ν φυσιολογικών αποτελεσμάτων ασθενών.
Ε) Αν μια ΗΜΕΤ βρίσκεται έξω από τα όρια ελέγχου της μεθόδου τότε υπάρχει προειδοποιητικό σήμα. Αν και η επόμενη ΗΜΕΤ ξεπεράσει το ίδιο όριο τότε πρόκειται για συστηματικό σφάλμα της αναλυτικής μεθόδου.

## Slide 48: Το διάγραμμα Cembrowski για τον υπολογισμό του ελάχιστου αριθμού ασθενών για σταθερή μέση τιμή
Sp = Tυπική απόκλιση ασθενών
Sa = Τυπική απόκλιση ανάλυσης
Notes: Η HMET αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην βιβλιογραφία από τους Hoffman και Waid (1965). Έκτοτε έχουν δημοσιευτεί διάφορες μελέτες για την καλύτερη εφαρμογή της. Οι μελέτες είχαν να κάνουν με τα κριτήρια επιλογής των τιμών των εξετάσεων που θα συμπεριληφθούν στην μέση τιμή, τον αριθμό των εξετάσεων που απαιτούνται καθημερινά για τον υπολογισμό επαρκούς μέσης τιμής καθώς και με την καταλληλότερη επιλογή των ορίων.
Το διάγραμμα Cembrowski δίνει τον ελάχιστο αριθμό φυσιολογικών αποτελεσμάτων που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε συσχετίζοντας τον με τον λόγο της τυπικής απόκλισης των ασθενών προς την τυπική απόκλιση της αναλυτικής μεθόδου.

## Slide 49: Aνιοντικό άνοιγμα
Na+ – (HCO3- + Cl-)
Χρησιμοποιείται ως αυτόνομη μέθοδος ποιότητας για αναλυτές που μετρούν ιόντα: Νa+, ΗCO-3, Cl- .
Πρόκειται για την διαφορά των κατιόντων και ανιόντων που μετέχουν στην οξεοβασική ισορροπία στον οργανισμό.
Tιμές πανικού < 2 mmol/lt και > 24 mmol/lt
        Όρια Delta check ± 10 mmol/lt
H μέση τιμή 8 συνεχόμενων ανιοντικών ανοιγμάτων κυμαίνεται ανάμεσα στα όρια
        7,5 < [Na-] – [ΗCO3-] – [Cl-] < 13,5 mmol/lt
Φ.Τ.: 8 – 16 mmol/lt
Notes: Xρησιμοποιείται ως αυτόνομη μέθοδος ποιότητας για αναλυτές που μετρούν ιόντα συμπεριλαμβανομένης και της δικαρβονικής ρίζας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομη μέθοδος ποιότητας μπορεί όμως να συνδυαστεί και με τα delta check. Έτσι για την σχέση Na+ – (HCO3- + Cl-) το εύρος αναφοράς από 8-16 mmol/lt έχει σήμερα μειωθεί σε 3-11 mmol/lt. Αν το ανιοντικό άνοιγμα ενός ασθενούς υπερβεί τις ακραίες τιμές > 24 mmol/lt και < 2 mmol/lt τότε ο χειριστής θα πρέπει να τρέξει ένα control στον αναλυτή. Αν οι τιμές του control είναι εντός ορίων θα πρέπει να αναζητηθεί η αιτία του ακραίου ανιοντικού ανοίγματος στο ιστορικό του ασθενούς. Αν το ιστορικό του ασθενούς δεν δικαιολογεί τις ακραίες τιμές του ανιοντικού ανοίγματος θα πρέπει να αναζητηθούν τυχόν αναλυτικά, προαναλυτικά ή μετααναλυτικά σφάλματα. Αρνητική τιμή σημαίνει πάντα κάποιο χονδροειδές λάθος.

## Slide 50: Ο έλεγχος ποιότητας στους αιματολογικούς αναλυτές
Τα δείγματα ελέγχου τους διατηρούνται μικρό χρονικό διάστημα.
Δεν είναι πλήρες ολικό αίμα αλλά παρασκευασμένο αίμα όπου λείπουν σημαντικά στοιχεία του.
Η επαναληψιμότητα τους είναι πολύ μεγαλύτερη από τους βιοχημικούς.
Η βιολογική διακύμανση των ερυθροκυτταρικών δεικτών είναι πολύ μικρή και σταθερή.
Δεν χρησιμοποιούν το διάγραμμα Levey-Jennings αλλά το διάγραμμα Shewhart.

## Slide 51: Μερικά ακόμα θέματα
To διάγραμμα Bull
O υπολογισμός Carry-over

## Slide 52: Αλγόριθμος Bull ()
= προηγούμενη μέση τιμή
= σημερινή μέση τιμή
= σημερινή μέση τιμή
Ν = ομάδα τιμών (20)
Μέση τιμή Bull = μέση τιμή των τελευταίων 20 τιμών στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η μέση τιμή της προηγούμενης εικοσάδας.

## Slide 53: Εξομάλυνση από τον αλγόριθμο του Bull
+3%
-3%
Εργαστήριο Βιολογικών Υγρών, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθηνών

## Slide 54: Έλεγχος επιμόλυνσης (Carry over) (1 από 2)
H επιμόλυνση είναι η μεταφορά ουσιών από ένα δείγμα στο άλλο και συγκεκριμένα από ένα δείγμα υψηλής συγκέντρωσης σε ένα δείγμα χαμηλής συγκέντρωσης.
Πρόκειται για τυχαίο σφάλμα που προκαλεί αύξηση στις τιμές των μετρήσεων και είναι δύσκολο να προβλεφθεί από τις τιμές των controls.
Μερικοί αναλυτές έχουν έτοιμη τέτοια εφαρμογή, αλλά το σχετικό πείραμα μπορεί να γίνει εύκολα και από το χειριστή.
Οι αναλυτές αναφέρουν στη τεκμηρίωση τους το carry-over τους.

## Slide 55: Έλεγχος επιμόλυνσης (Carry over) (2 από 2)
Carry-Over = (L1 – L3)/(H3 – L3) x 100
L: Δείγμα χαμηλής συγκέντρωσης L1, L2, L3
H: Δείγμα υψηλής συγκέντρωσης Η1, Η2, Η3
Υπολογίζεται από την εξίσωση:
Τρέχει το δείγμα υψηλής συγκέντρωσης τρεις συνεχόμενες φορές και κατόπιν το δείγμα χαμηλής συγκέντρωσης επίσης τρεις συνεχόμενες φορές.

## Slide 56: Τέλος Ενότητας

## Slide 57: Σημειώματα

## Slide 58: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Πέτρος Καρκαλούσος 2014. Πέτρος Καρκαλούσος. «Κλινική Χημεία Ι (Θ). Ενότητα 6: Ο εσωτερικός στατιστικός έλεγχος ποιότητας». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 59: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 60: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 61: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 62: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.