## Slide 1: Αιματολογία ΙΙΙ (Ε)
Ενότητα 11: Εσωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος στην Αιμόσταση
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Αναστάσιος Κριεμπάρδης
Τμήμα Ιατρικών εργαστηρίων
Παύλου Ευθυμία
Εργαστηριακός Συνεργάτης
Τμήμα Ιατρικών εργαστηρίων

## Slide 2: Εσωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος στην Αιμόσταση
Εισαγωγή.
Φάσεις Ποιοτικού Ελέγχου
  Προ-αναλυτική,
  Αναλυτική,
  Μετά-αναλυτική.
Σύστημα Ποιότητας (GMLS).

## Slide 3: Ορισμός
Με τον όρο Ποιοτικός Έλεγχος εννοούμε το σύνολο των διαδικασιών που επιτελεί ένα Εργαστήριο προκειμένου:
  Να εξασφαλίσει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που παράγει.
  Να εντοπίσει αλλά και να αποκλείσει την οποιαδήποτε συμμετοχή σφάλματος κατά τη μέτρηση και
  Να διασφαλίσει την συμφωνία των μετρήσεων μεταξύ διαφόρων εργαστηρίων.

## Slide 4: Βασικές Έννοιες
Πρότυπα υλικά αναφοράς (standards).
Ρυθμιστικά παρασκευάσματα (calibrators).
Υλικά ελέγχου Ποιότητας (controls).
Ορθότητα ή αυθεντικότητα της μέτρησης (Accuracy).
Ακρίβεια (Precision).
Αξιοπιστία (reliability).
Σφάλμα μέτρησης.
Τυχαίο.
Συστηματικό.

## Slide 5: Επιμέρους φάσεις 1/3
Προαναλυτική φάση
  Συνθήκες αιμοληψίας.
  Επιλογή της βελόνας.
  Λήψη ιστορικού ασθενούς.
  Η χρονική στιγμή της αιμοληψίας.
  Χρονική διάρκεια που μεσολαβεί μεταξύ αιμοληψίας και φυγοκέντρησης.

## Slide 6: Επιμέρους φάσεις 2/3
Προαναλυτική φάση
  Φλεβοκέντηση.
  Περίδεση.
  Θόρυβος.
  Αιμολυμένα, ικτερικά και λιπιδαιμικά δείγματα.
  Συντήρηση και μεταφορά του δείγματος.
  Φυγοκέντρηση.
Notes: Σημείο φλεβοκέντησης: Προτιμώνται οι μεγάλες φλέβες του βραχίονα
Δεν θα πρέπει να υπάρχουν υπολείμματα αλκοόλης
Σφάλμα=ανάμιξη με Dextran
Για καθετήρες= τα πρώτα 5 mL αίματος ή όγκος αίματος ίσος με αυτόν του καθετήρα συν 2mL
Περίδεση: αύξηση του παράγοντα VIII, του tPA, του vWF και των παραγόντων ινωδόλυσης.
παρατεταμένη περίδεση πρέπει να αποφεύγεται
Θόρυβος: αύξηση του ινωδογόνου και των D-Dimers.
Αιμολυμένα, ικτερικά, λιπιδαιμικά: απορρίπτονται.
Συντήρηση: στο ψυγείο=ενεργοποιούνται οι παράγοντες XII,XI και VII
για tPA και PAI-1και in vivo ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων =θρυμματισμένος πάγο.
για PF4 και της β-θρομβογλοβουλίνης =θρυμματισμένος πάγο και φυγοκέντρηση στους 4 °C.
για συσσώρευση αιμοπεταλίων LA και APC-R= θερμοκρασία δωματίου
Φυγοκέντρηση: PPP= 3500 στροφές για 15 λεπτά,PRP= 800-1000 στροφές για 10-15 λεπτά
Ψυχόμενη=PF4,β-θρομβογλοβουλίνη,VIII, μελέτη της ινωδόλυσης
Φυγόκεντρο σε θερμοκρασία δωματίου=LA , APC-R.

## Slide 7: Επιμέρους φάσεις 3/3
Προαναλυτική φάση
Προετοιμασία ασθενούς | Συλλογή δείγματος | Διαχείριση δείγματος
Διατροφή | Παράγοντες περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της αιμοληψίας | Μεταφορά
Νηστεία ή μη νηστεία | Χρόνος αιμοληψίας | Ύπαρξη μικροπηγμάτων
Φαρμακευτική αγωγή ή μη χορήγηση φαρμάκων | Θέση σώματος | Διαχωρισμός πλάσματος-ορού
Ώρα αιμοληψίας σε σχέση με βιολογικούς ρυθμούς | Τύπος δείγματος | Συντήρηση
Σωματική δραστηριότητα | Σημείο φλεβοκέντησης | Προετοιμασία για ανάλυση
Περίοδος ανάπαυσης πριν την αιμοληψία | Προετοιμασία σημείου φλεβοκέντησης | 
Στρες | Ροή αίματος | 
 | Εξοπλισμός | 
 | Τεχνική | 

## Slide 8: Αναλυτική φάση 1/6
Μέτρηση απόκλισης
  Ορισμοί:
  Μέση τιμή: Είναι το αλγεβρικό άθροισμα των επί μέρους μετρήσεων, διαιρούμενο με τον αριθμό των μετρήσεων.
  Σταθερή απόκλιση (standard deviation-SD): Αποτελεί μέτρο της απόκλισης μιας ομάδας μετρήσεων από τη μέση τιμή.
  Συντελεστής μεταβλητότητας (coefficient of variation-CV): Εκφράζει το % ποσοστό της επαναληψιμότητας των μετρήσεων.

## Slide 9: Αναλυτική φάση 2/6
Ευαισθησία
Η κλινική σημασία κάθε προσδιορισμού προσδιορίζει τα επιθυμητά όρια ευαισθησίας κάθε δοκιμασίας πηκτικότητας.
Είδος εξέτασης | Παθολογικά αποτελέσματα
PT | <15% FII ή <30% FV, FVII, FX
PTT | <30% FVIII, IX, XI, XII
Ινωδογόνο | <50 mg/dl ινωδογόνου

## Slide 10: Αναλυτική φάση 3/6
Χαρακτηριστικά Control
  Σταθερότητα στο χρόνο κατά τη συντήρηση και τη χρήση.
  Παρόμοιες ιδιότητες με τα προς μέτρηση δείγματα.
  Προκαθορισμένα όρια τιμών.
  Ελάχιστη μεταβλητότητα από φιαλίδιο σε φιαλίδιο.
  Μη αντιδρώντα στους ιούς HIV, HBC, HCV.

## Slide 11: Αναλυτική φάση 4/6
Έλεγχος επαναληψιμότητας με χρήση control
      Εντός της ίδιας ημέρας (within day): Διπλή μέτρηση του ιδίου control 5 φορές.
      Από ημέρα σε ημέρα (day-to-day):
    Μία μέτρηση του ιδίου control σε διάστημα 10 έως 30 ημέρες.
  Μέγιστο επιτρεπτό όριο: 5%.

## Slide 12: Αναλυτική φάση 5/6
Εκτίμηση καλής λειτουργίας του αναλυτή
      PT/INR: Μέτρηση 50 δειγμάτων από ασθενείς υπό αντιπηκτική αγωγή (όλο το θεραπευτικό εύρος του INR).
      APTT: Μέτρηση 20 δειγμάτων ασθενών που λαμβάνουν Ηπαρίνη, 12 δειγμάτων θετικών σε LA και 12 δειγμάτων με συγγενή ανεπάρκεια παραγόντων.

## Slide 13: Αναλυτική φάση 6/6
Εκτίμηση του σφάλματος μεταφοράς από δείγμα σε δείγμα (carryover):
  Από παθολογικά σε φυσιολογικά
  Από φυσιολογικά σε παθολογικά

## Slide 14: Διαγράμματα Ποιοτικού Ελέγχου (Levey-Jennings)
Ορισμός:
Διαγράμματα όπου οι παρατηρούμενες τιμές του control (άξονας y) καταγράφονται έναντι του χρόνου παρατήρησης (άξονας x) ενώ τα αποδεκτά όρια τιμών παριστάνονται με γραμμές παράλληλες προς τον άξονα x.

## Slide 15: Μορφές Εκτροπών
Μετατόπιση (shift)
Ροπή (trend)

## Slide 16: Κριτήρια Westgard 1/2
Κανόνες που διευκολύνουν στη διάγνωση σφαλμάτων
  Διάγνωση τυχαίου σφάλματος:
      12s
      13s
      R4s

## Slide 17: Κριτήρια Westgard 2/2
Κανόνες που διευκολύνουν στη διάγνωση σφαλμάτων
  Διάγνωση συστηματικού σφάλματος
    22s
    41s
    10χ

## Slide 18: Μετά-αναλυτική φάση
Καταγραφή/καταχώρηση του αποτελέσματος.
Σωστή αντιστοίχηση δείγματος-τιμής.
Έγκαιρη και έγκυρη κοινοποίηση του αποτελέσματος.
Ερμηνεία των αποτελεσμάτων από τους ίδιους τους κλινικούς ιατρούς.

## Slide 19: Σύστημα Ποιότητας (GMLS)

## Slide 20: GMLS
Δειγματοληψία
Προετοιμασία ασθενούς
Επιλογή εξέτασης
Διαχείριση Ιατρικής Ποιότητας
Διαχείριση Ποιότητας Ανάλυσης
Διαχείριση Ποιότητας Συστήματος
Προ-εργαστηριακό Επίπεδο Ιατρικής Ποιότητας
Προ-εργαστηριακό Επίπεδο Αναλυτικής Ποιότητας
Ιατρική Κατάρτιση
ΤεχνικήΚατάρτιση
Επιστημονική κατάρτιση Εργαστηρίου
Μετά-εργαστηριακό Επίπεδο Ποιότητας
GMLS
Μεταφορά
Αποθήκευση
Ποιότητα δείγματος
Μεταβλητοί Εξωτερικοί Παράγοντες
Μόνιμοι Εξωτερικοί Παράγοντες
Ποιότητα αντιδραστηρίου,ποιότητα εξοπλισμού
Επίπεδο Ποιότητας Ιατρικού Εργαστηρίου
Επικοινωνία κλινικού-εργαστηρίου
Επικοινωνία κλινικού-εργαστηρίου
Notes: Ειδικότερα για τους εσωτερικούς παράγοντας που καθορίζουν την Ποιότητα Ανάλυσης, οι εσωτερικοί μόνιμοι παράγοντες αναφέρονται στην εφαρμογή της μεθόδου στο Εργαστήριο. Η μέθοδος ελέγχεται για την εγκυρότητά της. Οι εξωτερικοί μόνιμοι παράγοντες σχετίζονται με όλα τα τυχαία σφάλματα που μπορεί να συμβούν εντός του Εργαστηρίου, και ο εντοπισμός τους είναι ευθύνη του Εσωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου. Η διαχείριση των εσωτερικών σφαλμάτων δεν είναι μόνο αντικείμενο της αναλυτικής φάσης αλλά αφορά και στην εκπαίδευση και την κατάρτιση του προσωπικού, την προ-αναλυτική και μετά-αναλυτική φάση. Ο πίνακας 5 παρουσιάζει περιληπτικά τα κυριότερα στοιχεία της Διαχείρισης Ποιότητας Ανάλυσης.

## Slide 21: Συμπεράσματα
Δομή Συστήματος Ποιότητας.
Εξοπλισμός και υλικά.
Ανθρώπινο Δυναμικό.
Έλεγχος και συνεχής αξιολόγηση.
Συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού.

## Slide 22: Τέλος Ενότητας

## Slide 23: Σημειώματα

## Slide 24: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αναστάσιος Κριεμπάρδης 2014. Αναστάσιος Κριεμπάρδης. «Αιματολογία ΙΙΙ (Ε). Ενότητα 11: Εσωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος στην Αιμόσταση». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 25: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 26: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 27: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 28: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.